- Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Dodávka preparativního chromatografického systému |
| --- | --- |

- Identifikační údaje účastníka

- (Účastník vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

| - Název účastníka | - [doplní účastník] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sídlo | - [doplní účastník] |  |  |
| - Kontaktní adresa | - [doplní účastník] |  |  |
| - IČ/DIČ | - [doplní účastník] |  | - [doplní účastník] |
| - Osoba oprávněná zastupovat účastníka | - [doplní účastník] |  |  |
| - Telefon, fax | - [doplní účastník] |  |  |
| - Www | - [doplní účastník] |  |  |
| - Kontaktní osoba, telefon | - [doplní účastník] |  |  |
| - Kontaktní email č. 1 a č. 2 | - [doplní účastník] | - [doplní účastník] |  |

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie / vybavení:	Preparativní chromatografický systém

Střednětlaký chromatografický přístroj pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii založenou na hydrofobní interakci, reverzní fázi, apod. Systém musí umožňovat práci s vysokými koncentracemi solí, musí mít kompaktní design pro umístění do chladničky, musí být vybaven kolektorem frakcí, který je řízen centrálním software, musí umožňovat automatické dávkování vzorku v rozmezí objemů 25 µl – 50 ml.

Střednětlaký chromatografický systém je kompaktní (box) bez nutnosti připojení dalších periferních zařízení všechny moduly jsou součástí systému (kromě řídicího počítače a sběrače frakcí)

Systém splňuje tyto parametry:

- 2 systémové pumpy v biokompatibilním provedení umožňující průtok v rozsahu 0,001 – 10 ml/min

- minimální tlakový limit 25 MPa

- směšovací modul – mixer o malém objemu do 300 µl

- detektor UV založený pro vlnové délky jednak v rozpětí 254 – 255 nm a jednak 280 nm, nebo více kanálový detektor

- detektor vodivosti v rozsahu 0,01 – 999 mS/cm

- ventil pro vstřikování vzorků (smyčkový ventil)

- možnost magnetického přichycení držáků kolon

- stojánek pro lahve umístitelný na přístroji

- adaptér pro připojení sběrače frakcí

- dotykový displej pro snadné ovládání, umístěný na přístroji

- konektor pro připojení k místní síti (umožňuje ovládání přístroje z počítače připojeného k téže síti)

- otevřený systém (umožňuje připojení kolon od dalších výrobců)

- elektronické s manuály pro použití systému a 	software s otevřenou licencí, umožňující instalaci a současné spuštění na libovolném počtu počítačů i bezplatný upgrade

- software umožňuje vytváření metod pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii s hydrofobní interakcí, chromatografii s reverzní fází pomocí předdefinovaných šablon

- software obsahuje knihovnu předdefinovaných kolon od různých výrobců, možnost přidávání dalších kolon

- software dále umožňuje vyhodnocování dat, export dat v různých formátech (např. csv, xls), výpočet molekulové hmotnosti proteinů či jejich koncentrace

- možnost vložení dalších informací do souborů s výsledky (například import obrázku po elektroforéze)

- modul pro přepínání kolon – umožňuje připojení až 5 kolon, má funkci -	funkce přemostění (bypass) a obrácený tok, má integrované detektory tlaku chránící kolony před překročením tlakového limitu, možnost dalšího rozšíření systému až na tři moduly pro přepínání kolon

- systém lze rozšířit o další moduly - modul pro měření pH v rozsahu 1 – 14 s 	kalibrací bez nutnosti vyjmutí elektrody ze systému (in-line)

- frakční kolektor: možnost použití různých typů zkumavek (180 x 12 – 13mm, 120 x 15 – 16mm, 80 x 18 – 20mm, 168 x 1,5ml, 24 x 30mm) i destiček (4 x 96-, 48-, 24- či 12-jamková destička) i lahví typu NTS (4 x 250ml); možnost nastavení sběru po 0,02 – 99 999 min a 0,02 – 99 999 ml -průtok 0,01 – 20 ml/min, nebo vyšší

- maximální nepřekročitelné rozměry přístroje 65x50x60 cm

- maximální nepřekročitelná váha přístroje 50 kg

- napájení 230 V

Prohlašuji, že nabízený předmět plnění splňuje veškeré shora uvedené požadavky.

- V ……… dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty zadávacího řízení