# Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Dodávka LC-MS/MS“

Specifikace stroje a jeho výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Požadujeme dodání ultra-účinného kapalinového chromatografu s binárním gradientem, s termostatovaným autosamplerem a termostatem kolon pro kvantitativní analýzu pesticidů, jejich degradačních produktů, doplňkových a zakázaných látek v různých typech matric vybaveným tandemovým hmotnostním spektrometrem typu trojitý kvadrupól s možností upgradu na hybridní uspořádání trojitý kvadrupól/lineární iontová past.

Chromatografická část

Čerpadlo

- umožňující binární vysokotlaký gradient

- poskytující maximální použitelný pracovní tlak minimálně 1300 bar

- s vakuovým degaserem

- poskytující průtok mobilní fáze minimálně 0,01-2 ml/min při 1200 bar

- s mrtvým objemem včetně mixéru <50 µl

- vybavené senzory úniku kapaliny

Autosampler

- umožňující programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce

- s termostatováním vialek alespoň v rozsahu 5-40 °C

- s kapacitou minimálně 120 pozic pro standardní 2ml vialky

- umožňující nástřik od 0,1 µl do 50 µl

- s přesností dávkovaného objemu <0,2 % RSD

Kolonový termostat

- kolonový termostat pro minimálně 2 kolony

- rozsah teplot až +80 °C

Hmotnostní spektrometr

Iontový zdroj umožňující

- ionizaci elektrosprejem (ESI)

- chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI)

- rozsah průtoku pro ESI bez splitování 5–3000 µl/min

- rozsah průtoku pro APCI bez splitování 50–3000 µl/min

- kódování ESI a APCI sondy pro automatické rozpoznání přístrojem a volby parametrů

- aktivní odsávání par aerosolu ze zdroje pro minimalizaci kontaminace zdroje a postkolonového rozmývání píků

Interface

- eliminující maximum neutrální hmoty pomocí toku studeného ochranného plynu proudícího před rozhraním do prvního stupně vakua

- zajišťující několikanásobnou fokusaci iontů ve všech vakuových stupních před vstupem do analyzátoru

- umožňující snadný přístup pro uživatelskou údržbu ke kvadrupólu zajišťujícímu fokusaci iontů

Analyzátor

- tandemový hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupólu s možností upgradu na hybridní uspořádání trojitý kvadrupól / lineární iontová past

- kolizní cela nelineární, ideálně se zakřivením 180°, pro minimalizaci pozadí způsobené neutrálními částicemi

- rozsah analyzovaných m/z minimálně v rozmezí 5–2000

- rychlé snímání spekter minimálně 12 000 Da/s

- rychlost skenování minimálně 500 MRM/s

- minimální pozorovací čas MRM přechodu 1 ms

- rychlé přepínání polarity s dobou 5 ms nebo kratší

- vícekanálový detektor iontů s přímým digitálním počítáním pulzů bez analogového převodu

- lineární dynamický rozsah 6 řádů a více

- citlivost v ESI+, MRM při nástřiku 1 pg Reserpinu, S/N > 500 000:1

- citlivost v ESI-, MRM při nástřiku 1 pg Chloramfenikolu, S/N > 500 000:1

- automatická kalibrace a automatické ladění včetně LC-MS systémové kontroly

- dostupné režimy: měření produktových spekter MS/MS, MRM režim, přímé měření neutrální ztráty, přímé měření prekurzorů stejného produktového iontu, rychlé přepínání mezi režimem MS a MS/MS během ≤1 ms, dynamické odečítání pozadí v reálném čase v průběhu probíhající analýzy pro optimální volbu prekurzorů pro fragmentaci MS/MS

- kombinace režimů měření pomocí rozhodovacího algoritmu v reálném čase, který volí následující typ snímání dat podle výsledků měření v předchozím skenu

- předřazená pomocná vakuová vývěva/systém vývěv

- vhodný vakuový systém

- šesticestný dvoupolohový přepínací kohout, který lze využít pro dávkování standardu, odklonění balastu v oblasti analýzy mimo dobu sběru dat, nebo přepínání kolon

- lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorků, které je schopné dodávat průtok od 10 nl/min. do více než 10 ml/min.

- ovládací PC vhodné konfigurace s příslušenstvím (klávesnice, myš, 24“ LED monitor)

Software

- jednotný software pro řízení a zároveň sběr dat celého LC-MS/MS systému

- programování MRM při multikomponentních režimech vložením m/z na Q1, m/z na Q3 a retenčního času analytu bez zadávání časových oken s automatickým výpočtem akvizičního intervalu pro každý MRM přechod

- pojmenování MRM přechodů při tvorbě akviziční metody

- výkonná tvorba knihoven a jejich prohledávání

- kompletní kvantitativní vyhodnocení dat

- 1 licence řídícího a 1 licence vyhodnocovacího SW

Další požadavky

- aplikační školení obsluhy v trvání 5 dní