- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Biohazard box – flow box

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Biohazard box je nezbytný pro omezení rizika vzájemné kontaminace vzorků během přípravy PCR.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |  |
| Proudění vzduchu a filtrace | Řízená ventilace vzduchu – vertikální laminární proudění, min. 2 ULPA filtry U15 dle ČSN EN 1822:2010. Možnost připojení uhlíkového filtru nebo vývodu ven z budovy. Prefiltr jako zábrana průniku nežádoucích předmětů k ULPA filtru. |  | Podmínka |  |
| Pracovní plocha | Dělená, neperforovaná pracovní plocha z nerezavějícího odolného a snadno udržovatelného a dezinfikovatelného materiálu. |  | Podmínka |  |
| Ovládání | Displej pro ovládání osvětlení, časovače UV a alarmových hlášení, digitální počitadlo pracovních hodin, akustická i vizuální signalizace poruchy. |  | Podmínka |  |
| Čelní a boční sklo | Posuvné čelní sklo s UV ochranou s možností kompletního vyklopení pro snadné čištění, elektronické ovládání posuvu čelního skla. Prosklené boční stěny pro lepší osvětlení boxu. |  | Podmínka |  |
| Rozměry | Min. vnitřní rozměr: (š) 1200 mm Max. vnější rozměr (š) 1310 mm x (h) 800 mm |  | Podmínka |  |
| Další požadované vlastnosti | Tichý chod (max. 47 dB), výškově stavitelný stojan z nerezavějícího materiálu součástí dodávky. Desinfekce prostoru germicidním zářičem (vestavěný UV zářič s časovačem) – programovatelné zapínání. Elektrické zásuvky v pracovním prostoru – min. dvě (možnost zvýšit počet zásuvek). Osvětlení vnitřního prostoru – bílé světlo min. 2000 Lux. |  | Podmínka |  |
| Servis a záruka: |  |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | Do týdne |  | Podmínka |  |
| Záruka | Minimálně 2 roky |  | Podmínka |  |

- V ………….dne………… 2021

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby