- Technická specifikace technologie/vybavení

- Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie/vybavení: real-time PCR termocyklér

Stručný popis technologie/vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití: Jedná se o termocyklér určený k provádění a sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase. Oproti klasické verzi termocykléru je tento přístroj vybaven optickým zařízením pro snímání intenzity fluorescenčního záření ze sond, které se váží specificky nebo nespecificky na amplifikovanou DNA.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |  |  |  |
| Možnosti detekce | minimálně SYBR Green I, FAM, HEX, ROX |  | Podmínka |
| Parametry PCR bloku | Možnost použít 96-jamkové destičky, 8-jamkové stripy a 0,2 ml mikrozkumavky podle potřeby; objem jamek 0,2 ml. |  |  |
| Počet barevných kanálů | Minimální počet dodaných a nainstalovaných barevných kanálů: 5 |  | Podmínka |
| Flexibilita | Možnost využití přístroje i pro klasickou PCR; možnost připojení výměnných bloků pro qRT-PCR (v 96 nebo 384 jamkách) i pro klasickou PCR (blok pro 96 zkumavek či duální blok pro 48 + 48 zkumavek) Reakční objem 1 – 50 µl Možnost dokoupení modulu pro provádění PCR ve větším objemu (≥ 50 μl); možnost multiplexu minimálně 5 barev. |  | Podmínka |
| Teplotní rozsah | min. od 25 °C do 99,9 °C |  | Podmínka |
| Teplotní přesnost | ± 0,2 °C nebo lepší, teplotní uniformita ± 0,25 °C nebo lepší |  | Podmínka |
| Rychlost změny teploty | min. 5 °C/s |  | Podmínka |
| Gradient | Dynamický gradient umožňující optimalizaci alespoň 10 reakčních směsí. Rozdíl mezi minimální a maximální teplotou v gradientu 1 – 24 °C. Možnost využití gradientu v rozsahu 30 – 100 °C. |  | Podmínka |
| Detekce | Oddělené zdroje světla pro každý kanál zvlášť. Detekce signálu v každé jamce zvlášť. |  | Podmínka |
| SW a HW | Součástí dodávky musí být řídící a analytický software; upgrade softwaru zdarma po dobu životnosti přístroje. Možnost instalace softwaru na další PC bez omezení počtu instalací a bez nutnosti dalšího aktivačního klíče. Součástí dodávky musí být řídící stanice s operačním systémem Win10. Možnost rozšíření systému o SW umožňující analýzu HRM. Schopnost SW stanovit nejvhodnější referenční gen. Schopnost SW spočítat relativní genovou expresi s využitím většího počtu referenčních genů. Možnost základního statistického vyhodnocení přímo SW přístroje (minimálně t-test, ANOVA, post-hoc Tukey test), včetně grafického znázornění dat. Možnost kombinace dat z různých běhů v jednom souboru. |  | Podmínka |
| Další požadované vlastnosti | Systém musí být z pohledu používání PCR reagencií (master mixy) zcela otevřený (tj. rychlost PCR nesmí být navázaná na používání speciálního typu chemie pouze jednoho dodavatele) |  | Podmínka |
|  | Práce v co nejširším spektru aplikací, minimálně však se sondami typu TaqMan (kvantifikace genové exprese, genotypizace), SYBR Green (kvantifikace genové exprese). |  | Podmínka |
|  | Možnosti uspořádání minimálně: nastavení a spouštění běhů na přístroji bez PC (standalone) a z připojeného PC. |  | Podmínka |
|  | Excitace pomocí LED (rychlé čtení a eliminace nepřesností); bez doporučení či nutnosti pravidelné kalibrace (ušetření nákladů) |  | Podmínka |
|  | Možnost stanovení a grafického znázornění relativní koncentrace zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, možnost analýzy standardních křivek a křivek tání. |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | Do týdne |  | Podmínka |
| Záruka | Minimálně 2 roky |  | Podmínka |

- V ……… dne …… 2021

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby