Příloha č. 1 - Technické podmínky

a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky

Účastník doplní „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné

Dodavatel může být během instalace a školení k přístroji vyzván k předvedení některých níže zmíněných parametrů a hodnot včetně detekčních limitů.

Název účastníka:

ano/ne

| 1. | Hmotnostní spektrometr |
| --- | --- |
| a | analyzátor hybridního typu, kombinující trojitý kvadrupól a lineární iontovou past |  |
| b | lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorků |  |
| c | 6cestný dvoupolohový přepínací kohout, který lze využít pro dávkování, odklonění balastu, nebo přepínání kolon |  |
| d | ESI a APCI ionizační sondy, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupnímu otvoru do vakua |  |
| e | rozsah m/z minimálně 5 – 2000 |  |
| f | minimální dwell time 1 ms |  |
| g | stabilita MS kalibrace: odchylka < 0,1 u/24hod |  |
| h | maximální doba přepnutí polarity během měření 20 ms |  |
| i | lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 5 řádů |  |
| j | skenovací rychlost alespoň 10 000 u/s |  |
| k | citlivost ESI, MRM, pozitivní mód, nástřik 1 pg Reserpinu, S/N > 500 000: 1 a lepší |  |
| l | citlivost ESI, MRM, negativní mód, nástřik 1 pg Chloramfenikolu, S/N > 500 000: 1 a lepší |  |
| 1.1 | Skenovací režimy (systém musí umožňovat následující typy měření): |
| a | sken MS |  |
| b | SIM |  |
| c | MRM |  |
| d | měření neutrální ztráty |  |
| e | sken produktových spekter |  |
| f | sken prekurzorových iontů |  |
| g | sken produktů MS/MS po izolaci prekurzoru kvadrupólem 1, fragmentaci v kolizní cele a akumulaci iontů v lineární iontové pasti |  |
| h | MS/MS/MS s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS |  |
| 2. | Kapalinový chromatograf |
| a | binární gradient s vysokotlakým směšováním |  |
| b | tlakový limit větší než 1000 bar |  |
| c | vakuové odplynění mobilní fáze |  |
| d | autosampler s termostatováním vzorků a s minimálním počtem 100 pozic |  |
| e | termostat kolon |  |
| 3. | Další zařízení |
| a | záložní zdroj pro hmotnostní spektrometr a kapalinový chromatograf |  |
| b | generátor plynů s odděleným bezolejovým kompresorem |  |
| 4. | Datastanice |
| a | řídící PC pro ovládání celé sestavy |  |
| b | minimálně 21“ LCD monitor |  |
| c | vyhodnocovací PC se dvěma LCD monitory minimálně 21“ |  |
| 5. | Softwarové vybavení |
| a | odpovídající SW pro řízení celé sestavy LC/MS pro provádění měření a vyhodnocování analýz |  |
| 6. | Ostatní požadavky |
| a | Záruka 24 měsíců od ukončení instalace |  |