Předmětem dodávky je nový kompletní přístroj pro kvantifikaci nukleových kyselin a detekci mutací na principu real-time qPCR pro co nejširší spektrum aplikací s bloky pro 96 - jamkovou i 384 jamkovou destičku, a počítačem s odpovídajícím softwarovým vybavením pro ovládání přístroje a kvantitativní i relativní kvantitativní vyhodnocování. Vše musí být dodáno od jednoho dodavatele.

Minimální požadované technické parametry:

| Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Zadavatelem požadované parametry | Plnění parametrů nabízeného zboží dodavatelem (vyplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Přístroj pro analýzu nukleových kyselin na principu real-time PCR s výměnnými bloky. | Ano |  |
| Kompletní systém musí obsahovat bloky pro 96 -jamkovou i 384-jamkovou destičku | Ano |  |
| Systém musí umožňovat výměnu obou bloků (pro 96 a 384 jamek) svépomocně, a to bez nutnosti rekalibrace přístroje po výměně bloků | Ano |  |
| Systém musí umožňovat využití destiček i stripů (u 96- jamkového formátu) | Ano |  |
| Software umožňující absolutní i relativní kvantifikaci. | Ano |  |
| V ceně musí být 10 softwarových licencí pro analyzační a hodnotící software. Součástí dodávky požadována jedna kontrolní jednotka (počítač). | Ano |  |
| Možnost uložení standardní kalibrační křivky u experimentů s absolutní kvantifikací a její import do jiných experimentů přímo v analyzačním software. | Ano |  |
| Systém musí umožnit pokrytí co nejširšího spektra aplikací. Umožnění pracovat s následujícími fluorescenčními barvičkami: SYBRGreen, ROX, FAM, HEX/JOE/VIC, LCRed 610, LCRed 640, LCRed 705. | Ano |  |
| Možnost uskutečnit na přístroji multiplexní reakci (detekovat v jednom měření simultánně min. čtyři různé fluorofory). | Ano |  |
| Možnost uskutečnit na zařízení High Resolution Melting analýzu a v dodávaném analyzačním software tyto data přímo analyzovat. | Ano |  |
| Minimálně 5 excitačních a 6 emisních filtrů pro detekci co nejširšího spektra fluorescenčních barev. | Ano |  |
| Zdroj excitace LED dioda umožňující použít na přístroji v současné době všechny dostupné fluorofory. | Ano |  |
| Detekční systém využívající snímaní všech jamek destičky najednou ve stejném čase. | Ano |  |
| Chlazení a ohřev při cyklování využívá technologie peltierových elementů s vysokou homogenitou termobloku. | Ano |  |
| Požadován validovaný reakční objem pro PCR reakci: - 10 – 100 l pro 96- jamkovou destičku - 5 –20 l pro 384- jamkovou destičku | Ano |  |
| Interní čtečka čárových kódů pro čtení destiček. | Ano |  |
| Plná kompatibilita s automatizací, možnost budoucího připojení pipetovacího robota. | Ano |  |
| Minimální požadavky na termocykler / termoblok: - rychlost ohřevu ve všech 96 jamkách: 4.4°C/s - rychlost chlazení ve všech 96 jamkách: 2.2°C/s | Ano |  |
| Minimální požadavky na termocykler / termoblok: - rychlost ohřevu ve všech 384 jamkách: 4.8°C/s - rychlost chlazení ve všech 384 jamkách: 2.5°C/s | Ano |  |
| Systém nevyžadující normalizaci a korekci pomocí ROX. | Ano |  |
| Pro přístroj musí být umožněna služba ověření přístroje (jedná se o separátně placenou nadstavbu) podle předpisů pro Installation Qualification (IQ), Operation Qualification (OQ) a Performance Qualification (PQ). | Ano |  |
| Pro provoz přístroje je požadována také možnost „ready-to-use“ kitů přímo od dodavatele přístroje, je požadována stabilita 24 hodin pro takovéto kity při pokojové teplotě. | Ano |  |
| Garantovaná rychlost servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení závady, zprovoznění přístroje do 48 hodin od nahlášení závady. | Ano |  |
| Záruka min. 36 měsíců. | Ano |  |
| Nejedná se o dodávku repasovaného zařízení. | Ano |  |

NABÍDKOVÁ CENA

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.

_____________________

Elektronický podpis prodávajícího