Příloha č. 1

výzvy k podání a vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy na akci: „Dodávka přístroje pro stanovení dusíku dle Kjeldahla“

Technická specifikace:

- plně automatická destilačně titrační jednotka s podavačem vzorků

- programovatelný průběh destilace i titrace, tak aby oba procesy probíhaly současně

- integrovaný generátor páry s možností regulace výkonu

- úsporný režim průtoku chladící vody

- vhodný pro mineralizační trubice o objemu 250 ml, používané pro systémy Kjeltec fy FOSS

- automatické dávkování vody, roztoku hydroxidu sodného a roztoku kyseliny borité ze zásobních nádob se senzory pro sledování výšky hladiny

- vyjímatelná nádobka na odměrný roztok titrační kyseliny

- kolorimetrický systém automatické titrace (monitorování průběhu titrace kolorimetrickým čidlem)

- odsávání trubic po ukončené destilaci a titraci do odpadu

- indikátor nesprávného vložení mineralizační trubice

- vybavení systému bezpečnostními prvky (kryt trubice během destilace)

- automatický podavač pro 1 sadu mineralizačních trubic (20 ks mineralizačních trubic) o objemu 250 ml

- výstup dat buď přímo na tiskárnu, která bude součástí dodávky nebo do PC prostřednictvím dodaného softwaru (např. připojením přes wi-fi)

- SW kompatibilní s PC na OS Microsoft Windows 10 Pro (PC není předmětem soutěže)

- tisk černobílý na papír formátu A4 (buď přímo z analyzátoru nebo prostřednictvím SW)

- rozměry včetně sampleru: šířka maximálně 950 mm, hloubka maximálně 850 mm, sampler umístěn nad nebo pod destilační jednotkou

Další požadavky zadavatele:

- v ceně bude zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění; proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby; předání kvalifikační a technické dokumentace.

- uživatelský návod v českém jazyce

- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané

V ………………………………….. dne………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem dodavatele