# Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Dva optické emisní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem ICP – OES s příslušenstvím“

- Plně simultánní přístroj s radiálním snímáním emisního spektra polovodičovým detektorem.

- Doba jedné analýzy vzorku nesmí být závislá na počtu stanovovaných prvků, resp. na celkovém počtu sledovaných analytických čar.

- Radiofrekvenční generátor s frekvencí ≥ 27 MHz. SW nastavitelný výstupní výkon generátoru minimálně v rozsahu 750 až 2000 W.

- Celý přístroj musí být chlazen pouze vzduchem, tzn. bez vodního chlazení.

- Optická část přístroje bez pohyblivých částí, uzavřená optická část bez nutnosti kontinuálního proplachu jakýmkoli plynem, kdy dochází k jeho postupnému spotřebování – platí pro měřící mód i stand-by mód.

- Kontinuální pokrytí celého rozsahu spektra minimálně od 160 nm do 770 nm.

- Možnost simultánního měření na jakékoli kombinaci čar v deklarovaném rozsahu bez omezení jejich počtu.

- CCD/CID detektor temperovaný na konstantní teplotu v kladných hodnotách.

- Konstantní rozlišení detektoru optické ≤ 8,5 pm (pixelové ≤ 3 pm ) v rozsahu  čar od 160 -350 nm, nad 350 nm optické ≤ 16 pm (pixelové ≤ 6 pm ), což účastník doloží rozlišením pro čáry: Al (167,078 nm), Cr (205,552 nm), Cd (228,802 nm), Cr (267,716 nm) a Mn (260, 569 nm).

- Anti-blooming strategie načítání signálu umožňující dynamický rozsah měření 9 řádů.

- Možnost měnit vyhodnocovací strategii čipů v režimu časového rozlišení měření (rychlost odečítání vybraných intenzit až 100 Hz, celková rychlost vzorkování až 10 Hz).

- Stabilita signálu po 3 hodinách provozu lepší než 1% RSD, po 8 hodinách provozu lepší než 2% RSD.

- Minimálně 4 kanálová peristaltická pumpa pro zavádění vzorku, vnitřního porovnávacího vzorku, hydridotvorného činidla apod.

- T-kus pro on-line zavádění vnitřního porovnávacího prvku.

- PC sestava s monitorem min 22" a operačním systémem  Windows 10

- Ovládací software k přístroji musí umožňovat jednoduchý vývoj metod v různých režimech – klasická externí kalibrace, metoda s použitím vnitřního porovnávacího prvku, metoda přídavku standardu.

- Software musí dále umožňovat přímý export dat do prostředí MS Office (MS excel) a Pdf.

- Software musí umožňovat plynulé nastavení a kontrolu všech parametrů měření (výkon generátoru, průtoky všech pracovních plynů v l/min) a dále musí monitorovat stav přístroje během celé doby měření (odtah, teplota apod.) Řízení průtoku všech pracovních plynů musí být prováděno elektronicky, prostřednictvím massflow nebo volumeflow control.

- Software musí dále umožňovat tzv. inteligentní korekci celého profilu pozadí komplikovaných matric s různou koncentrací matricových prvků pro každou měřenou čáru a každý vzorek, což účastník doloží snímky ze software.

- Možnost matematické korekce spektrálních interferencí - účastník doloží naměřenými spektry analytu a interferentu, na čarách Cd 228,802 nm a As 228,812 nm (směs 5 µg/l Cd a 50 µg/l As).

- Software dále umožňuje různé proložení kalibračních závislostí (lineární, polynomická) a stejně tak kompletní vyhodnocení naměřených dat metodou přídavku standardu nebo vnitřního porovnávacího prvku, což účastník doloží snímky ze software.

- Software musí umožňovat automatickou variabilní simultánní korekci spektrálního pozadí (korekce jednobodová – levá/pravá, dvoubodová, lineární, polynomická, dvoubodová s modelováním pozadí, matematická korekce spektrálních interferencí)

- Software musí umožňovat záznam celého spektrálního profilu v celém měřícím rozsahu a následnou off-line (bez nutnosti opětovného měření vzorku nebo standardu) manipulaci s daty – přidání jiných čar do metody, změna korekce pozadí (poloha i způsob korekce), optimalizace polohy odečtu intenzity , dodatečné definovaní standardů, nová kalibrační závislost (změna v typu proložení, počtu standardů) a následné vyhodnocení naměřených dat vzorků s nově nastavenými podmínkami. Účastník doloží snímky ze software.

- Software musí obsahovat moduly pro práci v transietním módu.

- Dostačující kvalita argonu pro účely měření 99,996% (4.6)

- Možnost přepnutí do stand-by módu (s aktivním plazmatem) mezi měřeními pro úsporu Ar.

- Součástí dodávky bude přívod plynu od ventilu Ar rozvodu ke spektrometru (délka přívodu max. 5 m)

- Součástí dodávky přístroje je i autosampler se stojany na zkumavky dva typy (stojan  na 60 míst-zkumavek, stojan na větší zkumavky na 21 míst-zkumavek), minimální počet v autosampleru jsou  - 4 stojany na 60 zkumavek  a 1 stojan na 21 větších zkumavek zároveň. Součástí dodávky bude minimálně 10 stojanů  na 60 zkumavek a 3 stojany na 21 zkumavek včetně zkumavek.

- Uveďte nejnižší dosažitelné meze detekce pro vybrané prvky a čáry spolu s pracovními podmínkami, za kterých byly dosaženy: Al 167,078 nm, As 189,042 nm, B 249,773 nm, Co 228,615 nm, Cr 267,716 nm, K 766,491 nm, Mn, 257,610 nm, Ni 231,604 nm, P 177,495 nm, Pb 220,351 nm, Pb 168,215 nm, Se 196,090 nm, V 311,071 nm, Zn 213,856 nm. Lze doložit i aplikační zprávou, ve které budou požadované hodnoty a parametry doloženy. Uvedené parametry, meze detekce budou ověřeny a musí být potvrzeny při dodání přístroje.

- Součástí dodávky je instalace a plné zprovoznění přístroje v místě plnění a předvedení plné funkčnosti.

- Dodavatel zajistí školení personálu laboratoře v českém jazyce a dodání návodu k použití v českém nebo anglickém jazyce.

- Zadavatel požaduje zajištění servisního zásahu do 24h od nahlášení poruchy a možnost telefonické konzultace včetně zahraničí zdarma.

- Dodavatel garantuje dostupnost oprav a náhradních dílů min. 10 let po instalaci přístroje

- Dodavatel dodá s přístrojem i spotřební materiál nutný k provozu minimálně na 1 rok.

- Dodavatel poskytuje záruční dobu minimálně 24 měsíců na přístroj včetně autosampleru a výpočetní techniky.

- Dodavatel musí disponovat minimálně dvěma servisními techniky, kteří jsou proškoleni výrobcem a komunikují v českém jazyce.