- Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: |  | Kapalinový chromatograf (UHPLC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program / projekt: |  | Číslo zakázky: |  |  |  |  |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |  |  |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno, příjmení, titul |  | Email |  |  | Telefon |
| Koordinátor projektu | Ing. Kamil Šťastný, Ph.D. |  | stastny@vri.cz, |  |  | +420 53333 2111 |
| Proškolený pracovník: | Mgr. Kristina Putecová; Ing. Michaela Charvátová, Ph.D. |  | putecova@vri.cz; charvatova@vri.cz, |  |  | +420 53333 1613 |
| Za specifikaci zodpovídá: | Ing. Kamil Šťastný, Ph.D. |  | stastny@vri.cz, |  |  | +420 53333 2111 |
| Požadavky na instalaci |  |  |  |  |  |  |
| Místo dodání (budova, místnost): |  | VÚVeL, Hudcova 70, 62100 Brno, pavilon č. 3 |  |  |  |  |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) |  | elektro 230 V |  |  |  |  |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) |  | Ne |  |  |  |  |
| Další specifické požadavky na instalaci: |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadavky na provoz |  |  |  |  |  |  |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) |  | V, KV |  |  |  |  |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): |  | 10 tis. Kč |  |  |  |  |
| Servisní náklady |  | 200 tis. Kč/10 let (předpokládaná doba života 10 let) |  |  |  |  |
| Požadavky na personál (stávající/nový): |  | Stávající personál oddělení 01, |  |  |  |  |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: |  | Fond reprodukce majetku VÚVeL |  |  |  |  |
| Požadavky na zakázku |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): |  | do 6 týdnů |  |  |  |  |
| Požadavky na záruku: |  | 24 měsíců |  |  |  |  |
| Zdroj financování |  | Fond reprodukce majetku |  |  |  |  |
| Počet kusů: |  | jeden |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks s DPH: |  | do 1 571 000,- Kč |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH: |  | do 1 571 000,- Kč |  |  |  |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona  268/2014 Sb.

| V Brně | dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | Podpis |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Kapalinový chromatograf (UHPLC) zařízení

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Náhrada stávající HPLC sestavy LC-(HR)MS zařízení za nový kapalinový chromatograf pro metabolomická a proteomická měření metabolitů a proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Metabolomická měření budou využita k identifikaci metabolitů tzv. „malých molekul“, srovnávání metabolomických profilů a cílenou kvantifikaci vhodných vybraných metabolitů, biomarkerů ve vzorcích biologických materiálů. Nový kapalinový chromatograf musí být kompatibilní hardwarově i softwarově se zařízením.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota |  | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |  |
| Výrobce | - |  |  |  |
| Kompatibilita s MS |  |  |  | podmínka |
| Pumpa a degasser |  |  |  |  |
| Binární analytická pumpa (pro tvorbu vysokotlakého gradientu) s rozsahem průtoků; tlakový rozsah v celém rozsahu průtoků | Průtok min. do 5 ml/min, tlakový rozsah min. do 1500 bar |  |  | podmínka |
| Biokompatibilní provedení (možné použití mobilní fáze s pH v rozmezí 2-12; koncentrace chloridů až do 1 mol/l) | ano |  |  | podmínka |
| Vakuový analytický degasser alespoň 6-kanálový | ano |  |  | podmínka |
| Senzor úniku mobilní fáze | ano |  |  | podmínka |
| Autosampler |  |  |  |  |
| Systém automatického dávkovače s rozsahem nástřiků | rozsah nástřiků 0,01 – 25 ul s možností rozšíření až na 100 ul |  |  | podmínka |
| Držáky pro DWP (min počet jamek jamek pro vzorky) | 96 jamek pro vzorky |  |  | podmínka |
| Termostatování vzorků | v rozsahu 4 - 40 °C |  |  | podmínka |
| Biokompatibilní provedení (možné použití mobilní fáze s pH v rozmezí 2-12; koncentrace chloridů až do 1 mol/l) | ano |  |  | podmínka |
| Senzor úniku mobilní fáze | ano |  |  | podmínka |
| Termostat kolon |  |  |  |  |
| Teplotní rozsah | 5 až 120 °C |  |  | podmínka |
| Integrovaný přepínací 2-polohový 10-cestný ventil pro nano HPLC aplikace | ano |  |  | podmínka |
| Biokompatibilní provedení (možné použití mobilní fáze s pH v rozmezí 2-12; koncentrace chloridů až do 1 mol/l) | ano |  |  | podmínka |
| Senzor úniku mobilní fáze | ano |  |  | podmínka |
| Příslušenství a software |  |  |  |  |
| Software pro identifikaci metabolitů včetně statistických nástrojů a HRMS knihoven pro orbitální past | ano |  |  | podmínka |
| Příslušenství pro implementaci ke stávajícímu hmotnostnímu spektrometru Q Exactive | ano |  |  | podmínka |
| Kompatibilita s již používaným SW a HW (QExactive, Ultimate 3000 RSLC nano a jeho řídícím SW) | ano |  |  | podmínka |
| Rychlost servisního zásahu | Do 48 hodin |  |  | podmínka |
| Součástí nabídky doprava, instalace sestavy a zaškolení obsluhy. | V ceně dodávky |  |  | podmínka |
| Záruka | Min 2 roky |  |  | podmínka |
| Technická podpora a dostupnost součástek po dobu životnosti přístroje | Min 10 let |  |  | podmínka |

Hodnotící kritéria:

Striktní splnění technických parametrů: vylučovací kritérium - kompatibilita

Cena: 80%

Další technické požadavky: splnění technických parametrů: 20%