Iontový chromatograf vč. autosampleru

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň |
| --- | --- |
| 1. Pumpa |  |
| dvoupístová pumpa (v sérii) kontrolovaná mikroprocesorem | ano |
| chemicky inertní nekovové provedení PEEK | ano |
| algoritmus, který automaticky kompenzuje efekt kompresibility mobilní fáze, tlaku systému a teploty | ano |
| aktivní oplach zadních stran těsnění | ano |
| kompatibilita se všemi eluenty v rozsahu pH 0–14 (včetně reverzní a normální fáze) | ano |
| tlakový rozsah minimálně do 6000 PSI s použitím kolon s částicemi 4 μm | ano |
| elektrolytická tvorba gradientu mobilních fází (KOH), softwarově nastavitelná minimálně v rozsahu | 0,1 – 100 mM |
| 2. Termostat kolonového a detektorového prostoru |  |
| dvě nezávislé temperovatelné zóny s rozsahem minimálně | 15 - 40°C a 30 - 80°C |
| maximálně přípustná odchylka správnosti teploty | ± 0,5°C |
| požadovaná teplotní stabilita v maximálním rozsahu | ± 0,2 °C |
| nástřikový ventil musí být umístěn v jedné z temperovatelných zón pro zajištění optimálních chromatografických podmínek | ano |
| 3. Supresor |  |
| elektrolytický membránový supresor (aniontový) s automatickou regenerací bez nutnosti použití externích chemikálií | ano |
| mrtvý objem supresoru | < 50 μL |
| supresor musí být umístěn v temperovatelném prostředí, které umožní jeho chlazení | ano |
| 4. Detektor |  |
| vodivostní detektor s termostatovanou celou | ano |
| rozsah detektoru min | 0-15 000 μS/cm |
| rozsah nastavení teploty cely min | do 60 °C |
| tlakový rozsah min | do 10 MPa |
| rychlost sběru dat minimálně do hodnoty | 100 Hz |
| 5. Autosampler |  |
| karuselový autosampler, kapacita min | 80 vialek |
| rozsah nástřiků | 1-100 µL v 0,1 µL krocích 100-7500 µL v 1 µL krocích |
| počet módů nástřiku | 4 |
| přesnost nástřiku | <0.5 % |
| rozsah ředění | 1:1 až 1:1000 |
| přesnost ředění | <1,0 % RSD pro ředění 1:10 |
| pracovní teplota | 4 – 40 °C |
| derivatizace vzorků, odstranění matrice, přídavek vnitřního standardu | ano |
| filtrace vzorků In-line | ano |
| 5. Chromatografický software včetně PC a monitoru |  |
| software umožňující plné ovládání systému, zpracování a vyhodnocování výsledků, kompatibilní s Windows 10 Pro | ano |
| současné měření a vyhodnocování dříve uložených spekter | ano |
| řídící počítač pro ovládání chromatografu (min. požadavky: HDD 500 GB, RAM 8 GB, procesor 3 GHz, Windows 10 Pro, MS Excel) | ano |
| 24" LED monitor | ano |
| laserová černobílá tiskárna s duplexním tiskem, síťová | ano |
| operační systém kompatibilní se stávajícím programovým vybavením zadavatele | ano |
| 6. Požadavky další |  |
| instalace přístroje: Povodí Moravy, s.p., Vodohospodářské laboratoře, pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno | ano |
| návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce | ano |
| podpora při zavádění metod | ano |
| vybavení modulů iontového chromatografu bezúdržbovými optickými senzory úniku kapalin | ano |
| servisní podpora: reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin příjezd technika | ano |
| dostupnost náhradních dílů min. 10 let od instalace | ano |
| komunikace při zajišťování servisní podpory v českém jazyce | ano |
| základní školení HW a SW pro min. 2 osoby (interně v místě plnění) v délce min. 2 dny při předání a převzetí předmětu koupě | ano |
| záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců | ano |