Přístroj pro identifikaci mikroorganismů (zejména bakterií a plísní) na bázi Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization with Time-Of-Flight Detection hmotnostní spektrometrie –

požadované technické parametry přístroje

| Požadovaný parametr | Jednoznačné vyjádření uchazeče (ano/ne) |
| --- | --- |
| Identifikace mikroorganismů na základě srovnání profilů ribozomálních proteinů, tzv. MALDI-TOF MS spekter, s referenční databází. Jednoduchý standardizovaný postup identifikace nezávislý na druhu mikroorganismu a způsobu kultivace. |  |
| Identifikace bakterií a plísní. Samostatná databáze pro identifikaci vláknitých hub. |  |
| Identifikace mikroorganismů (bakterií/plísní) z kultivačního média nebo přímo ze vzorku klinického materiálu (hemokultura, moč) |  |
| Možnost identifikace vysoce patogenních mikroorganismů zahrnutých legislativou do skupiny „Biosafety Level 3“, a to zejména veterinárně významné druhy (původci zoonóz) jako Brucella melitensis, Francisella tularensis atp. |  |
| Možnost konfirmace bakterií Listeria monocytogenes. |  |
| Možnost identifikace mykobakterií. |  |
| Možnost identifikace bakterií ze směsi bakteriálních kultur. |  |
| Rozsah referenční databáze musí být dostatečný pro potřeby veterinární mikrobiologické laboratoře, minimálně 8 400 referenčních spekter, 2 900 druhů a 500 rodů. |  |
| Systém musí umožňovat detekci mechanizmů rezistence proti vybraným antibiotikům. Možnost detekce karbapenemáz a cefalosporináz. |  |
| Možnost vytvoření a uložení vlastního referenčního spektra, jejich integraci do vyhodnocovacího procesu a jejich snadné sdílení s ostatními laboratořemi. |  |
| Možnost zachování kontinuity používání a integrace již naměřených spekter. |  |
| Software umožňující pokročilejší statistické vyhodnocení dat k typizaci kmenů a epidemiologickým studiím (tvorba dendrogramů). |  |
| Standardizovaný postup založený na využití nanášecích destiček s opakovaným použitím. |  |
| Možnost regulace počtu laserových nástřelů pro zefektivnění identifikace vzorku bez nutnosti opakování. |  |
| Rozměry a hmotnost přístroje umožňující jeho instalaci na laboratorní stůl. |  |
| Hlučnost přístroje do max. 60 dB |  |
| Zabudovaný laser s frekvencí min. 200 Hz |  |
| Vysoký výkon vakuové pumpy, který vytvoří vakuum umožňující měření nejpozději do 3 hodin. |  |
| Garantovaná životnost laseru min. 500 mil. pulzů (nástřelů). |  |
| Lineární TOF-analyzátor pro detekci v pozitivním a negativním módu. |  |
| Automatické čištění MALDI iontového zdroje s procesem nepřekračujícím 15 minut bez nutnosti zásahu obsluhy. |  |
| Součástí dodávky je záložní zdroj (UPS) s kapacitou odpovídající nabízenému zařízení - doba zálohy min. 20 minut při plném zatížení. Akustická signalizace výpadku el. proudu ze sítě. |  |
| Součástí dodávky je čtečka čárových kódů. |  |
| Kompletní ovládací PC s odpovídajícím výkonem, který umožní plynulou správu systému a následné zpracování dat. Operační systém min. Win 10. |  |
| Možnost vzdáleného přístupu pro servis a diagnostiku přes Teamviewer |  |
| Záruka na přístroj minimálně 24 měsíců. |  |
| Záruka na laser minimálně 7 let. |  |
| Servisní telefonní linka pro konzultaci poruch a problému, která je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 16 hod. |  |
| Startovací sada chemikálií nutných pro identifikaci mikroorganismů. |  |
| Startovací sada spotřebního materiálu – pipetovacích špiček, mikrozkumavek a destiček. |  |
| Doprava a instalace přístroje v laboratoři, kompletní zaškolení obsluhy, včetně ověření způsobilosti k ovládání přístroje, vystavení certifikátu o proškolení zaučeným osobám. |  |

Výše uvedené technické požadavky jsou závazné. Uchazeč o zakázku odpoví v pravém sloupci tabulky, zda-li jeho nabídka v daném bodě splňuje v plném rozsahu požadovaný parametr (ano/ne). Zadavatel si vyhrazuje právo splnění požadovaných parametrů ověřit na oficiální dokumentaci k přístroji od jeho výrobce.