Příloha č. 1 zadávací dokumentace na akci: Velkoobjemový laboratorní autokláv – 2 ks

Technická specifikace – základní/minimální parametry přístrojů:

Autokláv č . 1 pro pracoviště České Budějovice:

Technická specifikace:

- Vnitřní objem 150 – 200 litrů

- Horizontální komora

- Zabudovaný zásobník na demi vodu

- Plně automatický provoz

- Programy pro sterilizaci roztoků a balených předmětů

- Ovládací menu v českém jazyce

- 2 flexibilní čidla pro sterilizaci roztoků (dle IEC61010, IEC61010-2-040)

- Aktivní chlazení pláště vodou

- Zabudovaná vakuová pumpa

- Zabudovaný vyvíječ páry

- Zabudovaná tiskárna

- Zdroj stlačeného vzduchu (max. 35dB)

- USB a Ethernet port (pro dokumentaci procesů bez spec.SW)

Další požadavky, ceně bude zahrnuto:

- Doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, vystěhování a ekologická likvidace stávajícího zařízení srovnatelných parametrů

- Zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění

- Proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby

- Předání kvalifikační a technické dokumentace

- Uživatelský návod v českém jazyce

- požadavek na záruku min 24měsíců

- požadavek na záruku min 24měsíců

- zajištění autorizovaného servisu na území České republiky česky mluvícími servisními techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

Autokláv č. 2 pro pracoviště Jihlava:

Technická specifikace:

- Vnitřní objem 300 - 350 litrů

- Horizontální komora čtvercového tvaru

- Materiál kotliny nerez min 316L leštěný na 0,8mikronů

- Dvouplášťová konstrukce

- Maximální vnější rozměry 1900 x 1050 x 1700 (v x š x hl)

- Materiál pláště nerez 304L

- Veškeré vedení médií nerez

- Jednodveřové provedení, vertikálně posuvné dveře

- Dotyková ovládací jednotka, kontrolní systém

- Ovládací menu v českém jazyce

- Grafické zobrazení průběhů teploty a tlaku

- Teplotní rozsah 105 – 137°C

- Programy pro sterilizaci roztoků a balených předmětů (18 + 2 testovací)

- 2 flexibilní čidla pro sterilizaci roztoků (dle IEC61010, IEC61010-2-040)

- Aktivní chlazení pláště vodou

- Zabudovaná vakuová pumpa

- Zabudovaný vyvíječ páry

- Zabudovaná tiskárna

- Zdroj stlačeného vzduchu: kompresor

- USB a Ethernet port (pro dokumentaci procesů bez spec.SW)

- Bezpečnostní prvky nezávislé na řídící jednotce

- Pneumatické ventily vzduch/vzduch zajišťující bezpečnost provozu i při el.energie

- 3 fázové připojení

Další požadavky, v ceně bude zahrnuto:

- Doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, vystěhování a ekologická likvidace stávajícího zařízení srovnatelných parametrů

- Zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění

- Proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby

- Předání kvalifikační a technické dokumentace

- Uživatelský návod v českém jazyce

- požadavek na záruku min 24měsíců

- zajištění autorizovaného servisu na území České republiky česky mluvícími servisními techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady