Parametry GC/MS systému využitelné se stávajícím MassHunterem a autosamplerem

Technická specifikace

Přístroj GC/MSD typu jednoduchý kvadrupól osazený dvěma inlety s uspořádáním split/splitless, z nichž jeden má funkci teplotního gradientu v průběhu metody a detektorem elektronového záchytu (ECD). Přístroj bude kompatibilní se stávajícím autosamplerem Agilent 7693 a stávajícím analytickým softwarem MasHunter 10.0

Chromatografické charakteristiky systému

- Dvoukanálový systém osazený dvěma inlety s uspořádáním split/splitless, z nichž jeden má funkci teplotního gradientu v průběhu metody a detektorem elektronového záchytu (ECD) a hmotnostním detektorem typu jednoduchý kvadrupol.

- Operační teplota termostatu (pece) v rozsahu +4 °C nad okolní teplotu až max. 450°C

- Možnost nastavení 20 teplotních ramp a 21 prodlev

- Doba chlazení z teploty 450°C na 50°C max. 210 sec (okolní teplota 22°C)

- Přesnost nastavení tlaku 0,001 psi v rozsahu 0,000 – 99,999 psi

- Automatický systém kontroly životnosti vstupního in-line filtru pro zabezpečení stálé kvality nosného plynu

- Možnost zpětného proplachu kolony pomocí zařízení se samostatným elektronickým modulem řídícím tok nosného plynu (nezávislým na toku nosného plynu z nástřikového portu)

- LCD displej umožňující tyto funkce/obsahující tyto databáze:

- Možnost vzdáleného připojení přes chytrý telefon, webový prohlížeč

- Uživatelem nebo automaticky spouštěné diagnostické testy

- Systém automatického upozornění uživatele na včasnou výměnu opotřebených dílů

- Diagnostiku nejčastějších problémů a databázi návodů běžné údržby

Technická specifikace hmotnostního detektoru

- Ionizační techniky: elektronová ionizace EI s možností rozšíření o PCI/NCI

- Provozní teplota inertního iontového zdroje až do 350 °C

- Systém duálních vláken na EI zdroji

- Vyhřívaný monolitický kvadrupól s provozní teplotou až 200 °C pro zajištění průběžného čištění bez použití

- Hmotnostní rozsah 2 – 1050 m/z

- Detekční limit přístroje < 10 fg oktafluornaftalenu: statisticky výpočet z ploch píku 8 sekvenčních nástřiků 1 μL, 100 fg/μL OFN (m/z 272) s jistotou 99%

- Možnost upgrade na citlivější detektor (IDL < 1.5 fg oktafluornaftalenu) výměnou iontového

- Skenovací rychlost 20 000 amu/sec

- Možnost rozšíření o rychlé automatické čištění iontového zdroje bez nutností manuálních operací/klasického mechanického čištění a jakékoliv manipulace s iontovým zdrojem (např. přídavek H2 nebo jiného čistícího plynu a další) a to během nebo mimo

- Kontrolér výstupního vakua z hmotnostního detektoru

Nástřik Split/Splitless

- Plně elektronicky kontrolovatelný průtok nosného plynu EPC

- Vhodný pro kolony o průměru 50 - 530 um

- Elektronicky ovládaný oplach septa pro eliminaci ghost píků

- Provozní teplota do 400 °C

- Rychlá výměna linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top nebo obdobný)

Nástřik Split/Splitless s programovatelným gradientem teploty

- Operační teplota od +10 °C nad okolní teplotu až do 450 °C

- Nástřikové módy: nástřik za studena nebo za tepla, pulzní Split/splitless, odfoukávání rozpouštěda

Detektor ECD

- Detekční limit <3,8 fg/ml lindanu (gama izomer hexachlorcyklohexanu)

- Lokálně lineární dynamický rozsah min. 5x104 (měřeno na lindan)

- Rychlost sběru dat až do 50 Hz

- Maximální provozní teplota 400 °C

Automatický dávkovač pro nástřik kapalných vzorků

- Nebude dodán, přístroj bude kompatibilní se stávajícím autosamplerem Agilent 7693

Technická specifikace řidícího a vyhodnocovacího SW

- Nebude dodán, přístroj bude kompatibilní se stávajícím PC, software MassHunter 10.0 a knihovnou spekter NIST

Další požadavky

- Záruční doba min 24 měsíců

- Min 2 dny aplikačního školení a převod stávajících metod

- Bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 10 ti let (přechod na nové verze OS Windows)