## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a požadavků na servis
Purge and trap koncentrátor s autosamplerem musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky,
resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
1) | Zařízení pro stanovení těkavých organických látek ve vodných vzorcích na principu purge and trap
Typ v nabídce:
nabídka
1.1 | Purge and trap koncentrátor s autosamplerem pro zpracování vodných vzorků přímo z odběrových vzorkovnic kompatibilní a propojitelný s plynovým chromatografem GC/MS firmy Agilent Technologies 7820A a řídícím počítačem s OS Win 10 Pro s možností připojení k řídícímu počítači přes USB
1.2 | Automatický dávkovač minimálně s 80 pozicemi pro vialky o objemu 40 ml
1.3 | Dávkování pomocí smyčky s přesností dávkování vzorků pomocí autosampleru ˂ 1% RSD
1.4 | Nejméně dvě zatěsněné nádoky pro standardy z materiálu chránícího standard před vlivem UV záření s možností dávkování standardu až do objemu 20 µl po krocích 1, 2, 5, 10 a 20 µl a s kompletně oddělenou cestou obou standardů pro možnost využití dvou různých standardů v jedné metodě bez rizika křížové kontaminace
1.5 | Chlazený zásobník vialek až do teploty 4 °C (po doplnění externí cirkulační chladící lázně)
1.6 | Zakoncentrování na trapu s adsorpčním materiálem s provozní teplotou sorpčního trapu minimálně do 250 °C
1.7 | Rychlé chlazení sorpčního trapu z 250 °C na 40 °C za 70 sekund a méně
1.8 | Sorpční trap ve tvaru písmene U s dobrou přístupností kvůli možné výměně
1.9 | Proplachovací plyn dusík nebo helium
1.10 | Automatizovaný hmotnostní regulátor průtoku pro nezávislé programování průtoku proplachovacího plynu pro snadnou optimalizaci výkonu
1.11 | Zásobník pro proplachovací kapalinu o objemu minimálně 10 litrů
1.12 | Vyhřívaný zásobník pro proplachovací kapalinu o objemu minimálně 120 ml s teplotou až do 90 °C
1.13 | Možnost nastavení násobného proplachování (minimálně až trojnásobného) s celkovým použitým objemem proplachovací kapaliny až do 75 ml.
1.14 | Vyhřívání přepínacího ventilu a transfer line minimálně do 250 °C
1.15 | Inertní povrchová úprava materiálu, který přijde do kontaktu se vzorkem
1.16 | Zařízení pro kontrolu pěnění s automatickým vypnutím proplachovacího plynu s přidáním prostředků proti pěnění
1.17 | Zařízení pro kontrolu vlhkosti proplachovacího plynu pro ochranu chromatografické kolony a GC/MS přístroje
1.18 | Možnost automatického provádění testu těsnosti systému, elektromechanické funkčnosti ventilů a topení včetně možnosti nezávislého ovládání všech ventilů a mechanismů a manipulace se vzorky pro jednoduchou diagnostiku a testování, přičemž všechny testy musí být integrovány v řídícím SW pro snažší provádění a vyhodnocení
1.19 | Zařízení o maximálních rozměrech 70 x 55 cm (š x h), které lze umístit na laboratorní stůl
1.20 | Možnost budoucího doplnění zařízení o měření pH
2) | Řídící software
Typ v nabídce:
nabídka
2.1 | Řídící software pro purge and trap koncentrátor, který bude nainstalován na stávající řídící počítač plynového chromatografu GC/MS firmy Agilent Technologies 7820A (OS Windows 10 Pro vs. 1511, OS Build 10586.0) a který nebude konfliktní se softwarem MSD ChemStation, GC/MS Acquisition B.07.05.2479 nainstalovaným na řídícím počítači GC/MS
3 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
4 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace v rozsahu minimálně 1 den.
5 | Záruční opravy a servis provádí firma:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy a servis provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: