Kapalinový chromatograf HPLC (UHPLC) s kompatibilitou k MS detektoru

Technická specifikace a cenová nabídka

Dodavatel vyplní žlutě a červeně vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného stroje (např. předložením tzv. produktového listu).

Červeně hodnocené parametry budou předmětem hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií „Technická úroveň nabízeného přístroje“ a „Možnost RI detekce“

| Dodavatelem nabízený přístroj: |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky | Plnění parametru dodavatelem (ANO/NE) | Hodnota parametru nabízená dodavatelem |
| Kapalinový chromatograf HPLC (UHPLC) s kompatibilitou k MS detektoru: 1 ks |
| Minimální technické požadavky |
| Jedná se o nový, tj. nikoli repasovaný přístroj. |  |  |
| Gradientové čerpadlo |
| nízkotlaký kvartérní gradient |  |  |
| průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 5 ml/min v 0.001 ml krocích |  |  |
| tlaková odolnost minimálně 800 bar (80 Mpa) |  |  |  |
| možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12 |  |  |  |
| integrovaný víceúčelový ventil pro možnost softwarem řízeného ovládání přídavného mixéru a filtru |  |  |  |
| integrovaný vakuový 4-kanálový degaser (ne externí degaser) |  |  |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |  |  |
| Autosampler |
| flow-through design nástřikového systému |  |  |
| objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky |  |  |
| programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce |  |  |
| min. 120 pozic pro 2-ml vialky |  |  |
| termostatování vzorků v rozsahu 4-40°C |  |  |
| tlaková odolnost minimálně 800 bar |  |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Kolonový termostat |
| teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až 85°C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduchu |  |  |
| dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána |  |  |
| teplotní stabilita min. +/- 0.15 °C |  |  |
| kapacita minimálně dvě 25-cm kolony |  |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |  |
| Detektor diodového pole |
| zdroj světla deuteriová a wolframová lampa |  |  |
| citlivé diodové pole s 1024 diodami |  |  |
| vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-950 nm |  |  |
| nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm |  |  |
| online sběr spekter, tvorba knihovny spekter |  |  |
| sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování |  |  |
| průtočná cela délky 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µL |  |  |
| rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |  |
| Řídící jednotka |
| PC (min. i5-10500 / 3.0 GHz, 8GB RAM, disk min. SSD 256GB + 1TB HDD, LAN, DVD) |  |  |
| 24“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD |  |  |
| Minimálně Windows 10 Pro EN 64-bit |  |  |
| Klávesnice, myš (laser) |  |  |
| Vyhodnocovací software |
| musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče (donglu) |  |  |
| minimálně 3 vyhodnocovací licence softwaru |  |  |
| umožňuje kontrolu a nastavení parametrů HPLC systému |  |  |
| umožňuje sběr dat a jejich vyhodnocení |  |  |
| umožňuje protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů |  |  |
| umožňuje export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) |  |  |
| obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |  |
| Příslušenství k HPLC systému |
| minimálně jeden kus chromatografické kolony se stacionární fází C18 |  |  |
| set nářadí pro základní údržbu HPLC systému |  |  |
| možnost propojení s jednoduchým nebo tandemovým hmotnostním detektorem (MS nebo MS/MS) |  |  |

Volitelný parametr

| Další detektory |
| --- |
| Možnost RI detekce (buď možnost připojení stávajícího RI detektoru Waters 2414, nebo alternativní detektor umožňující měřit sacharidy součástí dodávky). |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.