# Příloha č. 1a

Technická specifikace zakázky

„Část 1) dodávka kapalinového chromatografu pro Oddělení NRL Praha

Specifikace stroje a jeho výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Modulární systém jednotlivých částí, separátní pumpa s degaserem, sampler, termostat kolon, detektory

Čerpadlo – pumpa duální řešení

2 pumpy nebo duální systém pump

Nastavitelný průtok v rozmezí minimálně 0,001 – 10 ml/min, s krokem 0,001 ml/min

Tlakový rozsah do 70 MPa

Nízkotlaký gradient

Přesnost průtoku mobilní fáze maximálně 0,05 % RSD

Pulzace nižší než 1 %

Správnost průtoku ± 0,1 %

Správnost nastavení tlaku ± 0,5 % v celém rozsahu

Mrtvý objem maximálně 700 µl

Senzor úniku kapalin

Minimální počet degasovaných cest pro rozpouštědlo 6

Zásobník mobilních fází na 6 láhví

Autosampler

Kapacita minimálně 60 ks vialek o objemu 1,5 – 2ml

Tlaková odolnost až do minimálně 70 MPa

Přenos mezi vzorky (Carryover) lepší než 0,0004 % RSD

Správnost dávkování objemu: ± 0,5%,

Teplotní rozsah minimálně v rozsahu 4 °C až 40 °C

Čas nástřikového cyklu pod 8 s

Rozsah dávkování v rozmezí alespoň od 0,01 do 100 µl s možností rozšíření až na 1 000 µl a s krokem max. 0,01 µl bez výměny dávkovací smyčky

Sensor úniku kapaliny

Termostat kolon

Možnost temperace alespoň 2 kolon s délkou minimálně 30 cm

Teplotní rozsah minimálně v rozsahu 5 °C až 85 °C

Senzor úniku kapalin

Tlaková odolnost 70MPa

Přesnost nastavení teploty ± 0,5 °C až do minimálně 80 °C

Přepínací ventil

DAD detektor

Rozsah minimálně 190 – 650 nm

Počet signálů současně alespoň 8 + 3D spektra

Rychlost sběru dat: minimálně 125 Hz

Hodnota šumu max. 6 µAU

Reprodukovatelnost v nastavení vlnových délek max. ±0,1nm

Přesnost vlnová délek max. ±1nm

Současný sběr na celém rozsahu detektoru včetně 3D vyhodnocení dat

Analytická průtočná cela s objemem 13µL, optická dráha10 mm

FLD detektor

Xenonová Flash lampa

Rozsah exitačních vlnových délek 200 – 630 nm

Rozsah emisních vlnových délek 200 – 650 nm

Přesnost nastavení vlnové délky 2nm

Reprodukovatelnost v nastavení vlnových délek max. ±0,2nm

Rychlost sběru dat 200 Hz

Počet signálů současně alespoň 2

Vhodná průtočná cela

Ovládací a vyhodnocovací SW

Ovládací počítačová sestava v konfiguraci pro bezproblémové ovládání přístroje, sběr dat, včetně UPS (zajištění chodu na 30 minut)

Dokumentace, dostupný certifikovaný servis, doprava, instalace, zaškolení obsluhy na místě

Záruka 24 měsíců