Příloha č. 1

na akci:

„Plynový chromatograf se dvěma FID (plameno-ionozační detektor) detektory“

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

Plynový chromatograf (GC)

- Dvoukanálový plynový chromatograf

- Chromatograf musí mít elektronické řízení všech provozních plynů (elektronická regulace tlaku nosného plynu na hlavě kolony, elektronické řízení průtoku nosného plynu do inletu, nezávislá elektronická regulace průtoků oplachu septa a splitu, regulace plynů detektorů) s přesností 0,001 PSI v rozsahu 0,000 – 99,999 PSI

- Automatický systém pro nepřetržitou on-line korekci na okolní teplotu a tlak pro přesné řízení průtoků a tlaků plynů

- Možnost rozšíření o plně hardwarově integrovanou automaticky chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2)

- 1x injektor Split/splitless

- Plně kontrolován EPC (elektronická kontrola tlaku)

- s provozní teplotou do min. 400°C a průtokem až 1250 ml/min

- Výměna linerů bez nutnosti použití nářadí (systém turn-top nebo obdobný)

- Automatický systém kontroly životnosti vstupního in-line filtru pro zabezpečení stálé kvality nosného plynu

- 1x injektor Multimode Inlet,

- Plně kontrolován EPC (elektronická kontrola tlaku)

- Teplotně programovatelný  do min. 450°C

- Automatický systém kontroly životnosti vstupního in-line filtru pro zabezpečení stálé kvality nosného plynu

- Možnost nastavení alespoň 9 teplotních ramp až do 800°C/min

- Vhodný pro kapilární kolony od 50 do 500 m

- Kolonový prostor – pec chromatografu

- Operační teplota termostatu pece v rozsahu +4°C nad okolní teplotu až max. 425°C

- Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp

- Rychlost ohřevu pece až 65°C/min v celém rozsahu pracovních teplot pece (+4°C nad okolní teplotu až max. 450°C)

- Maximální doba chlazení z teploty 425°C na 50°C max. 4 minuty

- 2x detektor FID (plameno-ionozační detektor)

- s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

- Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107

- Citlivost detekce: <3 pg C/s (pro tridekan)

- Rychlost sběru dat minimálně 600 Hz

- Maximální provozní teplota detektoru 425°C

Autosampler plynového chromatografu – nástřiková věž s kapacitou minimálně 50 vzorků

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3% RSD

- Možnost dávkovat vzorky v širokém rozmezí objemů, a to minimálně od 10nl do 250µl

- Programovatelná rychlost nástřiku, možnost rychlého dávkování trvající méně než 100ms

- Kapacita autosampleru minimálně 50 vialek (2 ml)

- Samostatné pozice pro 4 ml vialky – oplachová rozpouštědla

Vyhodnocovací software + pracovní stanice

- Serverové řešení

- Kompatibilní s Windows Server 2022

- Podpora virtualizace

- Verzování naměřených dat

- Splňuje požadavky 21 CFR Part 11

- Minimálně 5 licencí pro uživatele

- Možnost připojení stávajících GC systémů, které využívají k řízení plynového chromatografu, sběru a vyhodnocování dat chromatografický software Chemstation a OpenLAB

- parametry odpovídající nárokům na řízení plynového chromatografu se dvěma FID detektory a vyhodnocování dat

- Chromatografický software:

- Chromatografický software pro plné ovládání všech komponent systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat

- Software pro diagnostiku a monitorování GC se sběrem dat

- Funkce uzamčení retenčních časů „retention time locking“, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na inletu, princip lineárních retenčních indexů se nepřipouští

Doklady požadované po vybraném dodavateli:

- Podepsané Prohlášení výrobce přístroje, které bude obsahovat údaj, o jakou aktuální dodávanou verzi softwaru se jedná a název softwaru

- Potvrzení, že tento dodávaný SW je validovaný

možno i v anglickém jazyce

Další požadavky:

- v nabídkové ceně bude dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, uvedení do provozu, dvoudenní zaškolení obsluhy v místě plnění na údržbu a obsluhu, včetně proškolení o bezpečnosti provozu, předání kvalifikační a technické dokumentace

- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané

- zajištění servisu na území České republiky česky mluvícími techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů

- záruka min. 24 měsíců

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 24hod (vzdálená podpora, oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

V

Dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele