# Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Spektrometr ICP - OES“

- ICP OES se simultánním zaznamenáváním celého emisního spektra a polovodičovým detektorem

- Radiální pohled do plazmatu

- Radiofrekvenční generátor s frekvencí ≥ 27 MHz. Softwarově nastavitelný výstupní výkon generátoru minimálně v rozsahu 750 až 2000 W.

- Chlazení celého přístroje pouze vzduchem, tzn. bez vodního chlazení

- Optická část přístroje bez pohyblivých částí, uzavřená optická část bez nutnosti kontinuálního proplachu jakýmkoli plynem, kdy dochází k jeho postupnému spotřebování – platí pro měřící mód i stand-by mód.

- Kontinuální pokrytí spektra v rozsahu 160-770 nm

- Konstantní optické rozlišení nižší než nebo rovno 8,5 pm v rozsahu 160-350 nm a v oblasti nad 350 nm konstantní optické rozlišení nižší než nebo rovno 16 pm. Musí být doloženo pro čáry: Al (167,078 nm), Cr (205,552 nm), Cd (228,802 nm), Cr (267,716 nm) a Mn (260, 569 nm).

- Pneumatický nebulizér (cross flow)

- Přídavný plyn (argon) do injektoru hořáku pro snížení paměťových efektů

- Zvlhčovač argonu

- Možnost simultánního měření na jakékoliv kombinaci čar v deklarovaném rozsahu bez omezení jejich počtu

- Doba jedné analýzy vzorku nesmí být závislá na počtu stanovovaných prvků, resp. na celkovém počtu sledovaných analytických čar.

- Anti-blooming strategie načítání signálu umožňující dynamický rozsah měření 9 řádů.

- CCD/CID detektor temperovaný na konstantní teplotu v kladných hodnotách.

- Možnost měnit vyhodnocovací strategii čipů v režimu časového rozlišení měření (rychlost odečítání vybraných intenzit až 100 Hz, celková rychlost vzorkování až 10 Hz).

- Stabilita signálu po 3 hodinách provozu lepší než 1 % RSD, po 8 hodinách provozu lepší než 2 % RSD.

- PC sestava s monitorem min 22" a operačním systémem Windows 10 a výš.

- Minimálně 4 kanálová peristaltická pumpa pro zavádění vzorku, vnitřního porovnávacího vzorku, hydridotvorného činidla apod.

- T-kus pro on-line zavádění vnitřního porovnávacího prvku.

- Možnost matematické korekce spektrálních interferencí - účastník doloží naměřenými spektry analytu a interferentu, na čarách Cd 228,802 nm a As 228,812 nm (směs 5 µg/l Cd a 50 µg/l As).

- Ovládací software k přístroji musí umožňovat jednoduchý vývoj metod v různých režimech – klasická externí kalibrace, metoda s použitím vnitřního porovnávacího prvku, metoda přídavku standardu

- Software musí dále umožňovat přímý export dat do prostředí MS Office (MS excel) a pdf.

- Software musí umožňovat plynulé nastavení a kontrolu všech parametrů měření (výkon generátoru, průtoky všech pracovních plynů v l/min) a dále musí monitorovat stav přístroje během celé doby měření (odtah, teplota apod.) Řízení průtoku všech pracovních plynů musí být prováděno elektronicky, prostřednictvím massflow nebo volume flow control

- Software musí umožnit různé proložení kalibračních závislostí (lineární, polynomická) a stejně tak kompletní vyhodnocení naměřených dat metodou přídavku standardu nebo vnitřního porovnávacího prvku

- Software musí umožňovat automatickou variabilní simultánní korekci spektrálního pozadí (korekce jednobodová – levá/pravá, dvoubodová, lineární, polynomická, dvoubodová s modelováním pozadí, matematická korekce spektrálních interferencí)

- Možnost záznamu celého spektrálního profilu v měřicím rozsahu a následné off-line manipulace s daty – např. výběr dalších čar, doplnění korekce pomocí čar interního standardu, optimalizace polohy odečtu intenzity, změna způsobu korekce pozadí, dodatečné definování kalibračních vzorků, kalibrace a následné opakované vyhodnocení dat s nově nastavenými podmínkami.

- Dostačující kvalita argonu pro účely měření 99,996% (4.6)

- Uveďte nejnižší dosažitelné meze detekce pro vybrané prvky a čáry spolu s pracovními podmínkami, za kterých byly dosaženy: Al 167,078 nm, As 189,042 nm, B 249,773 nm, Co 228,615 nm, Cr 267,716 nm, K 766,491 nm, Mn, 257,610 nm, Ni 231,604 nm, P 177,495 nm, Pb 220,351 nm, Pb 168,215 nm, Se 196,090 nm, V 311,071 nm, Zn 213,856 nm. Lze doložit i aplikační zprávou, ve které budou požadované hodnoty a parametry doloženy. Uvedené parametry, meze detekce budou ověřeny a musí být potvrzeny při dodání přístroje.

- Dodavatel garantuje dostupnost oprav a náhradních dílů min. 10 let po instalaci přístroje

- Dodavatel zajistí dopravu včetně instalace na místo, kde se bude přístroj používat