TOC analyzátor pro kapalné vzorky

Technická specifikace a cenová nabídka

| Dodavatelem nabízený přístroj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametru dodavatelem (ANO/NE) | Hodnota parametru nabízená dodavatelem |  |
| TOC analyzátor pro kapalné vzorky: 1 ks |  |  |  |  |
| Minimální technické požadavky |  |  |  |  |
| - Jedná se o nový, tj. nikoli repasovaný přístroj. |  |  |  |  |
| - Měření kapalných vzorků: TC, IC, NPOC, TN, POC |  |  |  |  |
| - Princip katalytické oxidace na katalyzátoru a IR detekce pro TC a chemiluminiscenční detekce pro TN |  |  |  |  |
| - Detektory pro TC a TN zabudované v jednom modulu pro zachování kompaktnosti přístroje |  |  |  |  |
| - Princip spalování na katalyzátoru při teplotě max. 680 oC (pro TC) |  |  |  |  |
| - Teplota detektoru pro stanovení TN 720 oC |  |  |  |  |
| - Rozsah měření od 4 ppb do 30 000 ppm pro TC |  |  |  |  |
| - Rozsah měření od 20 ppb do 10 000 ppm pro TN |  |  |  |  |
| - Součástí musí být vybavení pro přímé měření POC v kapalných vzorcích |  |  |  |  |
| - Opakovatelnost měření max. ±1,5 % pro TC |  |  |  |  |
| - Možnost přímého ředění vodou v přístroji, možnost přidávání kyseliny do přístroje pomoci SW |  |  |  |  |
| - V případě vysoké koncentrace stanovení uhlíku (nad rozsah přístroje), automatické ředění do rozsahu měření |  |  |  |  |
| - Nástřik kapalného vzorku automaticky, bezseptový v min. rozsahu 10 až 150 µl |  |  |  |  |
| - Možnost probublávání vzorku přímo v přístroji kvůli úspoře plynu |  |  |  |  |
| - Vhodný PC, monitor, klávesnice, myš |  |  |  |  |
| - Možnost automatické regenerace katalyzátoru bez nutnosti vyjmutí spalovací trubice |  |  |  |  |
| - TOC musí být (kromě ovládání počítače) možno ovládat také samostatně, tzv. standalone pro případ nefunkčního PC pomoci displeje zabudovaného na přístroji |  |  |  |  |
| - Součástí musí být autosamplér pro kapalné vzorky s minimálně 90 pozicemi pro vialky a objemu minimálně 20 ml s možnosti míchání. Součástí nabídky musí být alespoň 100 ks míchadélek |  |  |  |  |
| - Autosampler pro kapalné vzorky musí byt dodán včetně min. 100 ks vialek o objemu min. 20 ml včetně sept a víček |  |  |  |  |
| - Možnost míchání vzorků v nástřikové pozici min 6 pozic před nástřikem |  |  |  |  |
| - SW umožňuje nastavení min. 3 kalibračních křivek současně pro různé koncentrace a to pro každý mód měření (min. TC, TN, IC, NPOC) |  |  |  |  |
| - Možnost editace metody během měření, přidání dalšího vzorku (přednostně) – vše bez přerušení měření - Součástí musí být veškeré standardy a reagencie (tzv. starting pack) pro instalaci a používání přístroje v prvních 2 měsících |  |  |  |  |
| - Součástí dodávky musí být veškeré potřebné regulační ventily pro přívod plynů |  |  |  |  |
| - Záruka min 24 měsíců |  |  |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně 21% DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.

Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr napište ANO případně doplňte konkrétní číslo/hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje napište NE účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.