Průtokový analyzátor pro stanovení dusitanů, dusičnanů, ortofosforečnanů a amonných iontů

| Technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň |
| A. Kontinuální průtokový analyzátor pro stanovení následujících parametrů |  |
| stanovení amoniakálního dusíku dle EN ISO 11732 | ano |
| stanovení dusitanového a dusičnanového dusíku dle EN ISO 13395 | ano |
| stanovení ortofosforečnanů dle EN ISO 15681-2 | ano |
| systém umožňující analýzu všech 4 parametrů v jednom měření | ano |
| výsledky všech měřených parametrů v jednom souboru | ano |
| vícerychlostní peristaltická pumpa | ano |
| autosampler řízený počítačem | ano |
| kapacita autosampleru alespoň 300 pozic | ano |
| ředící stanice pro přípravu kontrolních standardů a ředění vzorků | ano |
| možnost pozastavení dávkování v průběhu analýzy (čekání na vzorky) | ano |
| možnost zařazení prioritního vzorku v průběhu analýzy | ano |
| možnost kdykoliv v průběhu analýzy upravit tabulku vzorků | ano |
| digitální detektor pro stanovení všech parametrů v jednom ředění (4) | ano |
| digitální displej pro nastavení teploty reaktorů | ano |
| možnost změny rychlosti pumpy pro úsporu činidel a doby měření | ano |
| požadovaný rozsah stanovení ortofosforečnanů | 0,01-1,00 mg P-PO4/l |
| požadovaný rozsah stanovení sumy dusičnanů a dusitanů | 0,1-10,0 mg N-NO3/l |
| požadovaný rozsah stanovení dusitanů | 0,002-0,200 mg N-NO2/l |
| požadovaný rozsah stanovení amonných iontů | 0,015-1,500 mg N-NH4/l |
| automatické vypnutí přístroje | ano |
| senzory netěsnosti systému | ano |
| B. Hardware a software |  |
| software v českém jazyce pro ovládání analyzátoru, sběr a vyhodnocování dat kompatibilní s Windows 11 Pro CZ 64 bit | ano |
| Řídící a vyhodnocovací software musí být schopen pracovat na PC objednatele | PC-tower, CPU i5-13500, DDR4-32 GB/SSD-512GB/RJ45, int.gr. karta 2650x1440, USB-C/OEM MS Win 11 Pro CZ 64bit, 5 let NBD On-Site |
| ethernetové připojení přístroje k PC | ano |
| bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 5 ti let (přechod na nové verze OS Windows) | ano |
| možnost zpětného vyhledávání vzorků v celé databázi naměřených souborů | ano |
| možnost označení jednotlivých píků v grafice názvem vzorku a koncentrací | ano |
| možnost exportu a zpracování výsledků v průběhu analýzy | ano |
| automatická korekce driftu baseliny | ano |
| export dat do Excelu, ASCII souborů do databáze zadavatele | Databázový program Labsystém 7 |
| C. Další požadavky |  |
| instalace přístroje: Povodí Moravy, s.p., Vodohospodářské laboratoře, Dřevařská 11, 602 00 Brno | ano |
| návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce | ano |
| podpora při zavádění metod | ano |
| servisní podpora: reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin příjezd technika | ano |
| komunikace při zajišťování servisní podpory v českém jazyce | ano |
| základní školení HW a SW pro min. 2 osoby (interně v místě plnění) v délce min. 3 dny při předání a převzetí předmětu koupě | ano |
| záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců | ano |

Dodavatelé jsou povinni splnit minimální úroveň požadované technické specifikace