## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace, výčtu příslušenství a požadavků na servis.
Plynový chromatograf s MS detekcí na principu jednoduchého kvadrupolu včetně řídícího a vyhodnocovacího systému (hardware, software) musí obsahovat minimálně následně uvedené
součásti a položky, resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
1) | Plynový chromatograf
Typ zařízení v nabídce:
| POPIS POŽADAVKU | JEDNOTKA | HODNOTA | LIMIT HODNOTY | NABÍDKA
1.1 | Plynový chromatograf | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
1.2 | Provozní teploty pece chromatografu | °C | teplota okolí + 4°C až 450 °C | minimální rozsah intervalu
1.3 | Minimální rychlost ohřevu termostatu v plném rozsahu teplot do 450 °C | °C/min | 35 | minimálně
1.4 | Maximální doba chlazení z teploty 450 °C na 50 °C | sekunda | 240 | maximálně
1.5 | Průtoky plynů řízené elektronicky jak ve vstupních portech, kolonách, detektoru a možnost zobrazení hodnot tlaku v nejméně dvou jednotkách (kPa, bar nebo psi) | text | _ | _
1.6 | Inteligentní jednotka řízení plynového chromatografu umožňující: automaticky nebo ručně spouštěné diagnostické testy, možnost vzdáleného připojení přes webový prohlížeč, automatické upozornění na včasnou výměnu opotřebovaných dílů, diagnostika nejčastějších problémů a poskytnutí doporučeného řešení, zobrazení návodů pro běžnou údržbu plynového chromatografu | text | _ | _
1.7 | Zařízení umožňující zpětný proplach kolony (možnost uspořádání před kolonou, uprostřed dvou analytických kolon nebo za kolonou). Zařízení musí být vybaveno samostatným elektronickým modulem pro řízení toku nosného plynu kvůli maximální flexibilitě v nastavení parametrů a celkové stabilitě průtoků během analýz. | text | _ | _
1.8 | Zařízení umožňující automatické softwarové přepnutí nosného plynu (helia) na jiný plyn (např. na dusík) pro šetření helia během pohotovostního režimu. | text | _ | _
1.9 | Vstupní port typu Split/Splitless | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
1.10 | Maximální provozní teplota | °C | 400 | minimálně
1.11 | Dělící (splitovací) poměr | poměr | 7000:1 | minimálně
1.12 | Možnost použít kolony o průměru | µm | 50 - 320 | v intervalu
1.13 | Rozsah nastavení tlaku nosného plynu | psi | 99 | minimálně
1.14 | Možnost výměny linerů bez nutnosti použití klíčů nebo jiného nářadí | text | _ | _
1.15 | Vstupní port typu Split/Splitless s programovatelnou změnou teploty během analýzy | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
1.16 | Provozní teplota minimálně v rozsahu od -50°C až do 450°C (CO2) | °C | -50 až +450 | minimální rozsah intervalu
1.17 | Teplotně programovatelný nástřik umožňující režimy split/splitless a možnost nástřiku velkého objemu vzorku s odfouknutím rozpouštědla pro zakoncentrování vzorku přímo v nástřiku | bezrozměrná | 7000:1 | minimálně
1.18 | Minimální počet programovatelných teplotních ramp |  | 3 | minimálně
1.19 | Minimální rychlost ohřevu portu během analýzy | °C/min | 850 | minimálně
1.20 | Dělící (splitovací) poměr | bezrozměrná | 7000:1 | minimálně
1.21 | Možnost výměny linerů bez nutnosti použití klíčů nebo jiného nářadí | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
1.22 | Autosampler pro kapalný nástřik vzorků do kolon o průměru | µm | 50 - 320 | v intervalu
1.23 | Kapacita autosampleru | počet pozic | 150 | minimálně
1.24 | Maximální relativní směrodatná odchylka (RSD) reprodukovatelnosti nástřiku | % | 0.3 | maximálně
1.25 | Programovatelná rychlost nástřiku | ul/min | 6-600 | minimální rozsah intervalu
1.26 | Rozsah objemu nástřiku | µl | 0,01 - 250 | minimální rozsah intervalu
1.27 | Možnost sendvičového dávkování více vrstev | počet | 3 | minimálně
1.28 | Možnost instalace až dvou věží autosamplerů pro současný nástřik na oba nástřikové kanály nebo přidávání vnitřních standardů | počet | 2 | minimálně
2) | Hmotnostní detektor
Typ zařízení v nabídce:
| POPIS POŽADAVKU | JEDNOTKA | HODNOTA | LIMIT HODNOTY | NABÍDKA
2.1 | Hmotnostní detektor na principu jednoduchého kvadrupolu | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
2.2 | Iontový zdroj pro elektronovou ionizaci | text | _ | _
2.3 | Detekční limit pro oktafluornaftalen (OFN) | fg/kolonu | 10 | minimálně
2.4 | Provozní teplota iontového zdroje | °C | 350 | minimálně
2.5 | Teplota samostatně vyhřívaného interface z GC | °C | 350 | minimálně
2.6 | Minimální hmotnostní rozsah | m/z | 10 - 1050 | minimálně v intervalu
2.7 | Možnost údržby plynového chromatografu (výměny kolony) bez nutnosti zavzdušnění hmotnostního detektoru nebo potřeby jeho odstavení | text | _ | _
2.8 | Provozní teplota kvadrupólového analyzátoru | °C | 180 | minimálně
2.9 | Konstrukční řešení kvadrupolového analyzátoru bez nutnosti použití předfiltrů | text | _ | _
2.10 | Kontrola vakua včetně náhradní měrky | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
2.11 | Iontový zdroj pro chemickou ionizaci a odpovídající vakuový systém | text | _ | _
2.12 | Bezolejová vakuová pumpa pro hrubé vakuum | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
3) | Řídící a vyhodnocovací systém (hardware, software)
Typ zařízení v nabídce:
| POPIS POŽADAVKU | JEDNOTKA | HODNOTA | LIMIT HODNOTY | NABÍDKA
3.1 | Řídící počítač pro obsluhu a pro sběr dat s doporučeným operačním systémem, SSD disk min 500 GB, vnitřní paměť min 8 GB, s optickou myší a klávesnicí, monitor o velikosti min. 24" | text | označení typu | _
3.2 | Analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat, s možností provedení dekonvoluce přímo v SW (tj. bez nutnosti exportu dat do jiného SW) a možnost zachování stále stejných retenčních časů - nastavitelné přímo v měřící metodě (Retention Time Locking) | text | označení typu | _
3.3 | Počet licencí softwaru pro vyhodnocování dat (z toho dvě instalované na jiném než řídícím počítači) | text | 3 | minimálně
3.4 | Aktuální knihovny hmotnostních spekter (Wiley, NIST) a další software (CernoMass) | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
3.5 | Laserová černobílá tiskárna oboustranná | text | označení typu | _
3.6 | Uživatelská licence pro Windows 10 a MS Office | text | - | -
4) | Další příslušenství
Typ zařízení v nabídce:
| POPIS POŽADAVKU | JEDNOTKA | HODNOTA | LIMIT HODNOTY | NABÍDKA
4.1 | Záložní zdroj (UPS), který pokrývá potřeby analytické sestavy po dobu minimálně 15 minut - volně stojící provedení, tj. bez pevného připojení na rozvod elektrické energie | text | označení typu | _
4.2 | Externí SSD datové úložiště | TB | 4 | minimálně
5 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
6 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.
6.1 | Aplikační podpora minimálně 3 dny včetně dopravy
6.2 | Externí školení na software minimálně pro 2 osoby
7 | Záruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: