Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Technické požadavky real-rime PCR termocykleru:

- přístroj pro diagnostiku/analýzu nukleových kyselin (DNA/RNA) na principu real-time PCR,

- pro ekonomické zpracování menšího počtu vzorků přístroj musí umožňovat analýzu i v jednotlivých PCR zkumavkách/stripech,

- optický systém Bright White LED | CMOS Kamera,

- blok na 96 jamek, 0.1ml,

- minimálně 4 spárované excitačně/emisní filtry,

- excitace/detekce: 450-600 nm | 500-640nm,

- sběr dat Whole Plate Imaging (snímání celé desky naráz),

- multikomponentovací algoritmus, který umožňuje zpětnou kontrolu nasnímaných dat a reanalýzu každé jamky pro jiný fluorofor i po proběhnutí reakce v reálném čase,

- Peltierův systém vyhřívání a chlazení,

- kapacita a technologie gradientu VeriFlex 3 Zónový (5 °C Zone-to-Zone),

- teplotní rozsah 4 °C-99.9 °C,

- teplotní ramping 6.5 °C/sec,

- Average Sample Ramp Rate 3.66 °C/sec,

- teplotní uniformita 0.4 °C,

- teplotní přesnost 0.25 °C,

- chemie a spotřební materiál standardní i fast TaqMan materiál, systém otevřený,

- čas běhu < 30 min,

- doporučený reakční objem 10-30 ul,

- kompatibilita fluroforů FAM, SYBR, VIC, JOE, HEX, TET, ABY, NED, TAMRA, Cy3, JUN, ROX, TEXAS RED,

- multiplex 3-plex s 1 pasivní referencí | 4-plex bez pasivní reference,

- kompatibilita multiplexu FAM, VIC | FAM, VIC, NED | FAM, VIC, ABY | FAM, VIC, NED |FAM, VIC, ABY, JUN | FAM, VIC ABY, NED,

- citlivost systému 1 kopie,

- dynamický rozsah 10 logs,

- rozlišeni od 1,5 – nárůstu koncentrace v singleplex reakci,

- vnitřní paměť systému 10 GB (2000-5000 analýz),

- připojitelnost: USB, LAN, Wi-Fi,

- saoftware: možnost tzv. „standalone“ nebo použití s PC, software bez licenčních nároků pro instalaci na jakýkoli PC pro analýzu dat. Volně dostupný update prostřednictvím cloudu,

- součástí dodávky bude i stolní PC s ovládacím SW

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.