# Kupní Smlouva

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Prodávající 		………………………………………………..

se sídlem 		………………………………………………..

IČ 			………………………………………………..

DIČ 			………………………………………………..

zastoupená 		…………………………………………..

- dále jen prodávající –

a

Kupující	Státní veterinární ústav Jihlava

se sídlem 	Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

IČ: 		13691554

DIČ: 		CZ13691554

zastoupen: 	MVDr. Pavel Barták, Ph.D., ředitel

- dále jen kupující –

II. Předmět smlouvy

- Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu hmotnostní spektrometr (dále jen „zařízení“) v rámci plnění zakázky „V00811 – dodávka analytického a měřícího zařízení pro detekci agens“ a převést na kupujícího vlastnické právo k zařízení.

- Podrobná specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě – Technická specifikace zařízení a je v souladu se zadávací dokumentací k zakázce dle předchozího odstavce.

III. Termín a místo plnění

- Prodávající se zavazuje, že zařízení dle této smlouvy bude předáno kupujícímu do 60 dnů od uzavření smlouvy. Kupující umožňuje i dřívější dodání zařízení. Prodávající bude kupujícího o okamžiku dodání zařízení informovat nejpozději 7 kalendářních dní před plánovaným datem dodání.

- Kupující se zavazuje zařízení od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu.

- Dodací podmínkou je doložka DAP INCOTERMS 2020 na adresu Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava.

- V rámci předání zařízení bude proveden akceptační test zařízení, v rámci kterého bude provedeno potvrzení hodnot a parametrů zařízení garantovaných za běžných provozních podmínek podle smlouvy, když budou provedeny tyto testy:

  - Detekce karbapenemáz

  - Detekce cefalosporináz

  - Detekce rezistence ke kolistinu

Po úspěšně provedeném akceptačním testu zařízení, tj. v případě že dodávané zařízení dosáhne při těchto testech deklarovaných parametrů, bude smluvními stranami podepsán předávací protokol.

IV. Cena

- Kupní cena byla dohodnuta jako cena pevná a činí v CZK ………………… bez DPH, DPH činí v CZK ………………… a včetně DPH činí v CZK ………………….

- V dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zařízení, instalací a uvedením zařízení do provozu.

- Cena za servisní služby po předání zařízení je stanovena dohodnou smluvních strany na částku za 1 měsíc servisních služeb v CZK ………………… bez DPH, DPH činí v CZK ………………… a včetně DPH činí v CZK ………………….

- Úhrada ceny za servisní služby bude probíhat na základě měsíčně vystavované faktury. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je sjednáno na poslední kalendářní den v měsíci.

V. Platební podmínky

- Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 smlouvy na základě faktury vystavené prodávající vystaví fakturu na 100 % z celkové kupní ceny po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

- Kupující se zavazuje platit ceny za servisní služby průběžně na základě faktur měsíčně vystavovaných prodávajícím. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je sjednáno na poslední kalendářní den v měsíci.

- Splatnost faktur činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.

VI. Záruční a servisní podmínky

- Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí 60 měsíců, s možností rozšíření na další roky formou servisních smluv, zajištění záručního a garanci zajištění pozáručního servisu. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruka se nevztahuje na spotřební díly.

- Prodávající zařízení, nebo jím zvolený zástupce, musí v záruční době po nahlášení závady (nepřetržitě – režim 24/7) zahájit (v rámci servisní reakční doby) servisní zásah maximálně do 24 hodin, a to v provozovně kupujícího návštěvou servisního technika anebo dálkovým přístupem, pakliže to charakter závady umožňuje.

- V případě kritické závady (zařízení není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost zařízení) a závadu se nepodaří odstranit dálkovým přístupem, musí být zahájen servisní zásah v provozovně kupujícího návštěvou servisního technika, a to maximálně do 48 hodin od nahlášení závady v pracovní dny (režim 24/5).

- V případě, kdy se nepodaří kritickou závadu odstranit do 7 dnů od nahlášení (za odstranění kritické závady se považuje i zprovoznění zařízení v nouzovém režimu, kdy je možné zařízení s obtížemi používat), má prodávající za povinnost následující pracovní den zprovoznit u kupujícího náhradní zařízení obdobných parametrů.

- Nahlášení závady je možné provést přes email.

- Podrobné podmínky poskytování servisu jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- K zajištění závazků prodávajícího po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.

- Prodávající předá kupujícímu bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.

- Bankovní záruka poskytnutá prodávajícím musí být platná po celou dobu záruční doby dle čl. VI. odst. 1 smlouvy.

- Z bankovní záruky poskytnuté prodávajícím musí vyplývat právo kupujícího čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby prodávající neodstraní případné reklamované vady zjištěné kupujícím nebo v případě, kdy kupujícímu vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností prodávajícího nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

- Bankovní záruku předloží prodávající kupujícímu v originále listiny nejpozději 1 den před podpisem předávacího protokolu. Pokud prodávající sjednaný originál záruční listiny kupujícímu ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty bankovní záruky za každý i započatý den prodlení s předložením této bankovní záruky. Prodávající je povinen sjednanou a kupujícím vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

- Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude prodávajícímu vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí doby dle čl. VI. odst. 1 smlouvy.

- K zajištění závazků prodávajícího je možné namísto bankovní záruky použít finanční kolaterál.

VII. Smluvní pokuty

- Pokud bude prodávající v prodlení s předáním předmětu plnění oproti termínu sjednaném dle čl. III odst. 1 této smlouvy, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pokud bude prodávající v prodlení se zahájením servisního zásahu dle čl. VI. odst. 2 nebo 3 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pokud bude prodávající v prodlení se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Žádné další smluvní pokuty smluvní strany nesjednávají.

VIII. Závěrečná ujednání

- Kupní smlouva je uzavírána v rámci plnění projektu „Dodávka analytického a měřícího zařízení pro detekci agens“, registrační číslo 129V052004508 dále jako „projekt“.

- Dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, použije se tato lhůta.

- Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde, se budou řídit, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, Občanským zákoníkem.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámce výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy:

- Technická specifikace zařízení

- Servisní podmínky

V …………………. dne ………………		V Jihlavě dne ………………

Prodávající:		Kupující:

………………………………..………..	……..…………………………………..

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

Státní veterinární ústav Jihlava

Příloha 1) Technická specifikace zařízení

Hmotnostní spektrometr (MALDI-TOF)

Technická specifikace:

- Kompletní CE-IVD řešení využívající stolní hmotnostní spektrometr pro měření v lineárním módu a kompletní software s referenční databází pro rutinní identifikace mikroorganizmů. Možnost využití systému pro detekci mechanismů rezistence a konfirmace rezistence k antibiotikům. Doložit manuál k přístroji.

- Kompletní počítačové příslušenství přístroje:

- softwarové vybavení (ovládací software + modul pro externí přípravu vzorků + aktuální referenční knihovna + pokročilý vyhodnocovací a statistický software)

- příslušenství potřebné pro preanalytickou fázi a vlastní identifikaci vzorku

- UPS záložní zdroj, tiskárna

- CE-IVD certifikace hmotnostního spektrometru, dodavatel je povinen doložit prohlášení o shodě.

- Systém s garancí počtu střel min. 500 mil. a vyšší

- Integrované řešení čištění iontového zdroje za méně než 15 min bez nutnosti servisního zásahu například infrared technologie nebo obdobné řešení. Dodavatel je povinen doložit dokumentaci.

- Schopnost zajištění optimálního výkonu systému a pravidelné udržování klíčových parametrů zodpovědných za výkon (detektor a laser). Ladění probíhá automaticky, bez dalších nákladů na přípravu vzorků nebo asistenci uživatele.

- Rychlost zpracování vzorků min 500 vzorků/hod včetně vložení a výměny terčíku.

- Referenční IVD databáze pro dostatečné pokrytí potřeb laboratoře, musí obsahovat více než 4 200 jedinečných druhů.  IVD databáze musí být součástí dodávaného zařízení, lokalizovaná na pracovní stanici bez nutnosti vzdáleného přístupu k databázi z důvodů vyšší bezpečnosti systému. Dodavatel je povinen doložit seznam identifikovaných druhů v CE-IVD režimu.

- Referenční IVD knihovna musí zahrnovat klinicky nejvýznamnější druhy, ale také širokou škálu např. environmentálních, veterinárních druhů s cílem usnadnit identifikaci vzácných infekcí.

- Referenční knihovna spekter obsahuje referenční spektra vysoce patogenních mikroorganismů, které jsou legislativou ČR/EU zahrnuty do skupiny Biosafety Level 3. Databáze musí obsahovat minimálně tyto druhy: Bacillus anthracis, Burkholderia mallei a pseudomallei, Bartonella quintana, Clostridium botulinum, Francisella tularensis, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Yersinia pestis, Brucella melitensis, Knihovna může být i součástí hlavní databáze. Dodavatel je povinen doložit seznam identifikovaných druhů.

- Speciální knihovna pro pokročilé analýzy vláknitých hub. CE-IVD databáze musí obsahovat minimálně 220 druhů. Knihovna může být i součástí hlavní databáze. Dodavatel je povinen doložit seznam identifikovaných druhů v CE-IVD režimu.

- Pracovní postup na identifikaci vláknitých hub nevyžaduje žádné další přístrojové vybavení a vzorek je zpracován maximálně do 6 min. Postup nevyžaduje kultivaci v tekutém médiu. Dodavatel je povinen doložit návod.

- Speciální knihovna pro pokročilé analýzy mykobakterií. CE-IVD databáze musí obsahovat minimálně 180 druhů mykobakterií. Knihovna může být i součástí hlavní databáze. Dodavatel je povinen doložit seznam identifikovaných druhů v CE-IVD režimu.

- CE-IVD Souprava pro inaktivaci mykobakterií. Dodavatel je povinen doložit návod, prohlášení o shodě a vzorek.

- CE-IVD rychlá identifikace mikroorganismů kombinovaná s okamžitou detekcí markerů rezistence. Detekce markerů rezistence proběhne současně s identifikací vzorků a nevyžaduje žádnou další práci ze strany laboratorních pracovníkům, vzorek se nemusí opakovaně očkovat ani nevyžaduje žádné další finanční zatížení laboratoře. Minimální požadavek na epidemiologicky významné rezistence plazmid blaKPC u K. pneumoniae a E. coli a detekce cfiA pozitivních /negativních kmenů B. fragilis.

- Software modul pro detekci a plně automatickou interpretaci výsledků mechanismů rezistence karbapenemáz a cephalosporináz v klinickém IVD režimu. Dodavatel je povinen doložit postup operace a oprávnění k jeho používání.

- CE-IVD souprava pro detekci aktivity karbapenemázy. Souprava musí obsahovat kalibrátor. Dodavatel je povinen doložit návod k soupravě, prohlášení o shodě a vzorek.

- CE-IVD souprava pro detekci cephalosporináz. Souprava musí obsahovat kalibrátor. Dodavatel je povinen doložit návod k soupravě, prohlášení o shodě a vzorek.

- Software modul pro analýzu rezistence ke Colistinu. Dodavatel je povinen doložit postup operace, doložit oprávnění k jeho používání.

- Souprava pro konfirmaci rezistence ke Colistinu. Souprava musí obsahovat kalibrátor. Dodavatel je povinen doložit návod k soupravě a vzorek.

- Možnost využití jednorázových nebo opakovaně použitelných terčíků s čárovým kódem.

- Jednorázové terčíky prokazatelně usnadňující nanášení vzorku využívající hydrofóbní a hydrofilní interakce nebo jiná technologie, která zajistí snížení možnosti kontaminace ze sousedních spotů. Dodavatel je povinen doložit návod a prohlášení o shodě dle IVDR.

- Možnost opakovaného vkládání jednorázových i opakovaně použitelných terčíků tak, aby byly postupně využity všechny pozice na terčíku.

- Možnost nanesení matrice až do 30 min po inokulaci vzorku.

- Možnost vkládání vlastních naměřených spekter do databáze a vytvoření vlastní databáze v rámci stávajícího softwaru a možnost jejich opětovné detekce a využití k rutinní identifikaci s minimálními prostoji systému, tedy pod 30 min. K vytvoření vlastní databáze stačí pouze jedno měření a jedno spektrum.

- Zachovat kontinuitu již naměřených databází. Možnost převodu databází do nového přístroje bez ztráty dat a bez nutnosti převodu spekter pomocí dalšího softwaru. Možnost využití původní databáze pro rutinní identifikace.

- Zabudovaný statistický nástroj k pokročilým statistickým analýzám, například typizaci kmenů, epidemiologickým studiím, sledování nozokomiálních infekcí apod. Software by měl obsahovat funkce statistické analýzy pro sledování laboratorního výkonu, analyzovaných druhů atd. vytváření dendogramů, klastrování.

- Možnost generování spekter a jejich sdílení s ostatními laboratořemi bez nutnosti převodu spekter dalším softwarem.

- Komerční dostupnost CE-IVD matrice validované pro daný přístroj, matrice je součástí IVD pracovního postupu tak, aby byla zajištěna nejvyšší reprodukovatelnost a kvalita spektra. Dodavatel je povinen doložit prohlášení o shodě dle IVDR a návod.

- Komerční dostupnost CE-IVD standardu pro kontrolu kvality a kalibračního materiálu pro kontrolovanou a vysoce reprodukovatelnou kalibraci spekter v hmotnostním rozsahu 4 000-17 000 m/z. Dodavatel je povinen doložit prohlášení o shodě dle IVDR a návod.

- Validace na místě

Spotřební materiál

- CE-IVD Souprava pro inaktivaci mykobakterií

- CE-IVD souprava pro detekci aktivity karbapenemázy

- CE-IVD souprava pro detekci cephalosporináz.

- Souprava pro konfirmaci rezistence ke Colistinu.

- CE-IVD matrice

- CE-IVD standardu pro kontrolu kvality a kalibračního materiálu pro kontrolovanou a vysoce reprodukovatelnou kalibraci spekter v hmotnostním rozsahu 4 000-17 000 m/z.

- Opakovaně použitelné terčíky s čárovým kódem

- Jednorázové terčíky

Podrobná technická specifikace dodávaného Zařízení

[_____] DOPLNÍ ÚČASTNÍK

(zejména uvede konkrétní typ, jeho obchodní označení a doplní jeho technický/produktový list, ze kterého budou patrné výše uvedené parametry, případně uvede konkrétní technické parametry tak, aby bylo zřejmé, jestli nabízené plnění splňuje uvedené požadavky a doplní doklady požadované v Příloze 1)