Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Technické požadavky přímého mikroskopu:

Mikroskop:

- stativ: stabilní, ergonomický, vestavěná polní clona,

- LED osvětlení, min. 14 W, životnost min. 50 000 hodin, regulační knoflík umístěn frontálně pro snadné ovládání pravou i levou rukou,

- Koehlerovo pravé osvětlení se zdrojem světla umístěném na zadní straně stativu,

- nezávislé makro a mikro ostření (pohyb mikrošroubu nesmí způsobit pohyb makrošroubu) - makro ostření se stavitelnou tuhostí posunu a s aretací polohy Z ostření pro práci s imerzními objektivy,

- kódovaný revolverový měnič pro min 7 objektivů s výřezem pro DIC hranol, DIC hranol v revolveru univerzální pro všechny objektivy,

- automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu a nastavení uživatele,

- fluoritové objektivy,

- 1 x plan semi apochromatický (fluoritový) objektiv se zvětšením 4×, suchý, numerická apertura min. 0.13 pracovní vzdálenost 17 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm,

- 1 x plan semi apochromatický (fluoritový) objektiv se zvětšením 10×, suchý, numerická apertura min. 0.3 pracovní vzdálenost 10 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm,

- 1 x plan semi apochromatický (fluoritový) objektiv se zvětšením 60×, suchý, numerická apertura min. 0.9 pracovní vzdálenost 0.2 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm, korekce na krycí sklo v rozsahu min. 0.11 - 0.23 mm,

- 1 x plan apochromatický objektiv se zvětšením 20×, suchý, numerická apertura min. 0.8 pracovní vzdálenost 0.6 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm,

- 1 x plan apochromatický objektiv se zvětšením 40×, suchý, numerická apertura min. 0.95 pracovní vzdálenost 0.18 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45mm korekce na krycí sklo v rozsahu min. 0.11 - 0.23 mm,

- 1 x plan apochromatický   objektiv se zvětšením 100×, imerzní, numerická apertura min. 1.45 pracovní vzdálenost 0.13 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm,

- 1 x plan achromatický objektiv se zvětšením 100x, imerzní, numerickou aperturou (NA  1,25, pracovní vzdálenost 0,13 mm. Závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm; frontální plocha objektivu s čočkou max 2,5 mm průměr – minimální styčná plocha se vzorkem,

- mechanický křížový stolek s keramickým povrchem, bezhřebenovým vedením preparátu, držák pro jedno i dvě sklíčka a nastavitelná tenze posuvu v X a Y ose (nezávisle). Stupnice pro odečet X Y souřadnic,

- kondenzor: Swing out kondenzor s výklopnou čočkou s min. osmi pozicemi pro vložky kontrastních metod. V kondenzoru manuálně ovládaný otočný polarizér, aperturní clona a výklopná čočka (swing-out) pro objektivy v rozmezí 1,25x-100x Hranoly pro Nomarskeho kontrast pro objektivy 10,20,40,60,100,

- Tubus trinokulární naklonitelný (min. 5°–35°) s přepínacím táhlem pro 3 dělení obrazu (vše okuláry / okuláry a kamera současně – dělení 50 na 50 procent / a vše pro kameru), táhlo musí být možno umístit vlevo nebo vpravo podle preferencí obsluhy, nastavitelný oční rozestup min. 50 mm až 76 mm, v poloze tubusu 100 % pro kameru musí být obraz přenášený z tubusové čočky na kameru přímo, bez pomocných hranolů nebo zrcadel,

- 2x okuláry s gumovými očnicemi se zvětšením 10× a zorným polem minimálně FN 26, dioptrická korekce pro obě oči,

- adaptér pro kameru zvětšení 1 x s C závitem a korekcí parfokality.

Kamera:

- barevný CMOS snímač s úhlopříčkou min. 1/1.06“

- velikost pixelu min. 2,4 μm × 2,4 μm,

- rozlišení snímků min. 5440 x 3060 pixelů (poměr stran 16:9) ve formátu JPEG a TIFF,

- vyvážení bílé automaticky, manuálně a na základě vybraného regionu zájmu,

- automatické a manuální nastavení expozice,

- minimálně 4 metody výpočtu optimální expozice v režimu automatiky,

- korekce automatické expozice +/- podexponování, přeexponování,

- Gain – nastavení zesílení citlivosti kamery,

- nastavení zaostření, jasu, sytosti, gamma korekce a kontrastu,

- potlačení šumu v obraze,

- překlopení obrazu s ohledem na umístění na mikroskopu podle X a Y osy,

- digitální zoom prostřednictvím kolečka myši, jak pro živý obraz, tak pro prohlížený snímek,

- živý obraz na monitoru přes HDMI rozhraní v rozlišení Full HD nebo 4K UHD podle typu připojeného monitoru, maximální snímková frekvence min. 30 snímků za sekundu v plném rozlišení,

- integrovaný sw pro řízení kamery, kalibraci objektivů, měření, kreslení v obraze a vložení textu,

- kameru musí být možné ovládat samostatně bez použití počítače,

- ukládání na USB disk, flash disk i na paměťové karty,

- síťové připojení LAN,

- WiFi připojení 5GHz,

- měřící funkce SW zabudovaného v kameře: měření délek, úhlů, vzdálenosti rovnoběžných čar, měření obvodu, obsahu, šířky a výšky obdélníku, měření poloos, obvodu a plochy elipsy, měření průměru, obvodu a plochy kružnice, měření vnitřního a vnějšího průměru a plochy mezikruží, měření vzdálenosti středu dvou kružnic, měření průměru, délky a úhlu oblouku, měření obvodu a obsahu mnohoúhelníku, měření délky křivky, vkládání textové poznámky do obrazu, automatická detekce pro měření rovnoběžek, kružnice a obdélníku,

- možnost ovládání kamery přes Wi-Fi z mobilních zařízení s OS Android a iOS prostřednictvím bezplatné aplikace – neomezený počet licencí,

- možnost kompletního ovládání kamery přes USB3 z PC Windows – jedna licence software v ceně sestavy,

- nahrávání videa v rozlišení 4K UHD na SD kartu nebo USB flash disk,

- pro video minimálně kodeky H264 a H265,

- barevný i monochromatický režim,

- Overlay – zobrazení mřížky s možností definice počtu řádků a sloupců i uživatelsky generovaných rastrů v živém obraze. Přes živý obraz je možné zobrazit šablonu uloženou ve formátu DXF vytvořenou externím SW,

- kalibrace objektivů a zvětšení mikroskopu,

- možnost prohlížení uložených snímků a videí přímo na připojeném monitoru bez nutnosti použití počítače,

- možnost komparace dvou uložených snímků vedle sebe nebo snímku a živého obrazu z kamery,

- montáž kamery na mikroskop musí být prostřednictvím adaptéru s C závitem a se zvětšením 1x, s korekcí parfokality,

- kamera musí být ovladatelná i přes software pro PC, který je součástí požadavků.

Software

- plná podpora funkcí kamery,

- podpora zařízení TWAIN,

- zpracování snímků, ukládání v základních formátech tif, jpg,

- úpravy a filtrace snímků, popisky, pokročilé ukládání a tisk,

- měření ve snímcích a v živém náhledu,

- vkládání měřítka,

- pokročilé měřící nástroje – úsečka, elipsa, obdélník, mnohoúhelník, lomená čára, úhly, ruční počítání objektů, základní analýza fází, zobrazení pravoúhlé kalibrované mřížky,

- exportování do souborů Microsoft Excel,

- časosběrné snímání,

- vytváření HD video klipů,

- protokoly ve formátu Microsoft Word,

- zobrazení 2 nebo 4 snímků vedle sebe,

- software pro PC musí být možno doplnit i o moduly pro sešívání snímků v XY rovině a pro proostřování s cílem vytvoření snímku s velkou hloubkou ostrosti

- měřící modul musí být kalibrován akreditovanou metrologickou laboratoří (navázán na etalon) s dodaným kalibračním listem

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.