## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace, výčtu příslušenství a požadavků na servis.
Analyzátor celkového organického uhlíku (TOC) doplněný o detektor celkového dusíku (TN) na principu chemiluminiscence včetně řídícího a vyhodnocovacího systému
(hardware, software) musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky, resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
1) | Analyzátor celkového organického uhlíku (TOC) doplněný o detektor celkového dusíku (TN)
Typ zařízení v nabídce:
| POPIS POŽADAVKU | JEDNOTKA | HODNOTA | LIMIT HODNOTY
1.1 | Analyzátor TOC | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
1.2 | Detektor TN | text | označení typu včetně katalogového čísla položky | _
1.3 | Měřené parametry : TC, IC, TOC, DOC, NPOC, TN | text | _ | _
1.4 | Vysokoteplotní katalytické spalování s volitelnou teplotou | °C | 700 - 950 | minimální rozsah intervalu
1.5 | Princip stanovení: synchronní duální infračervená detekce (NDIR) oxidu uhličitého a chemiluminiscenční detekce oxidu dusnatého | text | _ | _
1.6 | Soulad s normovanými metodami (tj. ČSN, EN, ISO, DIN) pro TOC a TN | text | _ | _
1.7 | Analyzované matrice: pitná, povrchová, podzemní, odpadní a mořská voda, vodný výluh sedimentů a odpadů | text | _ | _
1.8 | Rozsah stanovení uhlíku | mg/l C | 0,5 - 1000 | minimální rozsah intervalu
1.9 | Mez detekce při stanovení uhlíku | mg/l C | 0.05 | nižší, resp. rovno této hodnotě
1.10 | Rozsah stanovení dusíku | mg/l N | 0,5 - 100 | minimální rozsah intervalu
1.11 | Mez detekce při stanovení dusíku | mg/l N | 0.05 | nižší, resp. rovno této hodnotě
1.12 | Přímý bezseptový nástřik vzorků | text
1.13 | Autosampler pro nástřik vzorků s kapacitou (počtem pozic) | bezrozměrná | 80 | minimálně
1.14 | Autosampler - velikost zkumavek | ml | 5 | minimálně
1.15 | Autosampler - mechanické míchadlo pro zajištění homogenity vzorku před odběrem s možností regulace otáček | text | _ | _
1.16 | Autosampler - oplach jehly pro zabránění kontaminace mezi vzorky | text | _ | _
1.17 | Autosampler - objem nástřiku | µl | 10 - 500 | minimální rozsah intervalu
1.18 | Automatická příprava kalibračních standardů | text | _ | _
1.19 | Automatické ředění vzorku s dynamickým ředícím faktorem | text | _ | _
1.20 | Možnost úpravy tabulky vzorků v průběhu měření - zejména přidávání a mazání vzorků, volba kombinace měřících metod apod. | text | _ | _
1.21 | Test účinnosti na celulózový test dle výše uvedené normy jako součást předání/převzetí přístroje s účinností | % | 95 - 105 | maximální rozsah intervalu
1.22 | Startovací kit pro uvedení přístroje do provozu a základní sada spotřebního materiálu | text | _ | _
2) | Řídící a vyhodnocovací systém (hardware, software)
Typ zařízení v nabídce:
2.1 | Řídící počítač pro obsluhu a pro sběr dat s doporučeným operačním systémem, optická myš a klávesnice, monitor | text | označení typu | _
2.2 | Analytický software pro řízení systému a vyhodnocení dat | text | označení typu | _
2.3 | Laserová černobílá tiskárna oboustranná | text | označení typu | _
2.4 | Uživatelská licence pro Windows a MS Office | text | _ | _
3) | Další příslušenství
Typ zařízení v nabídce:
3.1 | Záložní zdroj (UPS), který pokrývá potřeby analytické sestavy po dobu minimálně 15 minut - volně stojící provedení, tj. bez pevného připojení na rozvod elektrické energie | text | označení typu | _
4 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
5 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.
6 | Záruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: