Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Technické požadavky přímého mikroskopu II:

mikroskop

- Stativ: stabilní, ergonomický, vestavěná polní clona

- LED osvětlení, min. 14 W, životnost min. 50 000 hodin, regulační knoflík umístěn frontálně pro snadné ovládání pravou i levou rukou

- Koehlerovo pravé osvětlení se zdrojem světla umístěném na zadní straně stativu

- Nezávislé makro a mikro ostření (pohyb mikrošroubu nesmí způsobit pohyb makrošroubu) - makro ostření se stavitelnou tuhostí posunu a s aretací polohy Z ostření pro práci s imerzními objektivy

- Kódovaný revolverový měnič pro min 7 objektivů s výřezem pro DIC hranol, DIC hranol v revolveru univerzální pro všechny objektivy

- Automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu a nastavení uživatele

- Fluoritové objektivy

- 1 x plan semi apochromatický (fluoritový) objektiv se zvětšením 10×, suchý, numerická apertura min. 0.3 pracovní vzdálenost 10 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm

- 1 x plan apochromatický objektiv se zvětšením 20×, suchý, numerická apertura min. 0.8 pracovní vzdálenost 0.6 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm

- 1 x plan apochromatický objektiv se zvětšením 40×, suchý, numerická apertura min. 0.95 pracovní vzdálenost 0.18 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45mm korekce na krycí sklo v rozsahu min. 0.11 - 0.23 mm

- 1 x plan semi apochromatický (fluoritový) objektiv se zvětšením 60×, suchý, numerická apertura min. 0.9 pracovní vzdálenost 0.2 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm, korekce na krycí sklo v rozsahu min. 0.11 - 0.23 mm

- 1 x plan apochromatický   objektiv se zvětšením 100×, imerzní, numerická apertura min. 1.45 pracovní vzdálenost 0.13 mm nebo větší, objektiv musí být pro zorné pole min. FN 26, závit RMS, parfokální vzdálenost 45 mm

- mechanický křížový stolek s keramickým povrchem, bezhřebenovým vedením preparátu, držák pro jedno i dvě sklíčka a nastavitelná tenze posuvu v X a Y ose (nezávisle). Stupnice pro odečet X Y souřadnic

- Kondenzor: Swing out kondenzor s výklopnou čočkou s min. osmi pozicemi pro vložky kontrastních metod. V kondenzoru manuálně ovládaný otočný polarizér, aperturní clona a výklopná čočka (swing-out) pro objektivy v rozmezí 1,25x-100x Hranoly pro Nomarskeho kontrast pro objektivy 10,20,40,60,100.

- Tubus trinokulární naklonitelný (min. 5°–35°) s přepínacím táhlem pro 3 dělení obrazu (vše okuláry / okuláry a kamera současně – dělení 50 na 50 procent / a vše pro kameru), táhlo musí být možno umístit vlevo nebo vpravo podle preferencí obsluhy, nastavitelný oční rozestup min. 50 mm až 76 mm, v poloze tubusu 100 % pro kameru musí být obraz přenášený z tubusové čočky na kameru přímo, bez pomocných hranolů nebo zrcadel

- 2x okuláry s gumovými očnicemi se zvětšením 10× a zorným polem minimálně FN 26

- Okuláry 10x, zorné pole okulárů FN min. 26 Dioptrická korekce pro obě oči.

- Okuláry 2 kusy: zvětšení 10x, číslo zorného pole min. 26

- Adaptér pro kameru zvětšení 1 x s C závitem a korekcí parfokality

- Měnič zvětšení (1,25, 1,6, 2x)

- kryt na mikroskop

kamera

- Barevný CMOS snímač s úhlopříčkou min. 1/1.06“

- Velikost pixelu min. 2,4 μm × 2,4 μm

- Rozlišení snímků min. 5440 x 3060 pixelů (poměr stran 16:9) ve formátu JPEG a TIFF

- Vyvážení bílé automaticky, manuálně a na základě vybraného “regionu zájmu

- Automatické a manuální nastavení expozice

- Minimálně 4 metody výpočtu optimální expozice v režimu automatiky

- Korekce automatické expozice +/- podexponování, přeexponování

- Gain – nastavení zesílení citlivosti kamery

- Nastavení zaostření, jasu, sytosti, gamma korekce a kontrastu

- Potlačení šumu v obraze

- Překlopení obrazu s ohledem na umístění na mikroskopu podle X a Y osy

- Digitální zoom prostřednictvím kolečka myši, jak pro živý obraz, tak pro prohlížený snímek

- Živý obraz na monitoru přes HDMI rozhraní v rozlišení Full HD nebo 4K UHD podle typu připojeného monitoru, maximální snímková frekvence min. 30 snímků za sekundu v plném rozlišení

- Integrovaný sw pro řízení kamery, kalibraci objektivů, měření, kreslení v obraze a vložení textu a ukládání výchozích i takto upravených snímků přímo v kameře bez nutnosti připojení PC ovládání myší přímo na připojeném monitoru

- Kameru musí být možné ovládat samostatně bez použití počítače

- Ukládání na USB disk, flash disk i na paměťové karty

- Síťové připojení LAN

- WiFi připojení 5GHz

- Měřící funkce SW zabudovaného v kameře: měření délek, úhlů, vzdálenosti rovnoběžných čar, měření obvodu, obsahu, šířky a výšky obdélníku, měření poloos, obvodu a plochy elipsy, měření průměru, obvodu a plochy kružnice, měření vnitřního a vnějšího průměru a plochy mezikruží, měření vzdálenosti středu dvou kružnic, měření průměru, délky a úhlu oblouku, měření obvodu a obsahu mnohoúhelníku, měření délky křivky, vkládání textové poznámky do obrazu, automatická detekce pro měření rovnoběžek, kružnice a obdélníku

- Možnost ovládání kamery přes Wi-Fi z mobilních zařízení s OS Android a iOS prostřednictvím bezplatné aplikace – neomezený počet licencí

- Možnost kompletního ovládání kamery přes USB3 z PC Windows – jedna licence software v ceně sestavy

- Nahrávání videa v rozlišení 4K UHD na SD kartu nebo USB flash disk

- Pro video minimálně kodeky H264 a H265

- Barevný i monochromatický režim

- Overlay – zobrazení mřížky s možností definice počtu řádků a sloupců i uživatelsky generovaných rastrů v živém obraze. Přes živý obraz je možné zobrazit šablonu uloženou ve formátu DXF vytvořenou externím sw

- Kalibrace objektivů a zvětšení mikroskopu

- Možnost prohlížení uložených snímků a videí přímo na připojeném monitoru bez nutnosti použití počítače

- Možnost komparace dvou uložených snímků vedle sebe nebo snímku a živého obrazu z kamery

- Montáž kamery na mikroskop musí být prostřednictvím adaptéru s C závitem a se zvětšením 1x, s korekcí parfokality.

- Kamera musí být ovladatelná i přes software pro PC, který je součástí požadavků

Software

- Plná podpora funkcí kamery

- Podpora zrcadlovek Canon® EOS a zařízení TWAIN

- Zpracování snímků, ukládání v základních formátech tif, jpg

- Úpravy a filtrace snímků, popisky, pokročilé ukládání a tisk

- Měření ve snímcích a v živém náhledu

- Vkládání měřítka, měření délek pomocí nástroje úsečka, p

- Pokročilé měřící nástroje – úsečka, elipsa, obdélník, mnohoúhelník, lomená čára, úhly, ruční počítání objektů, základní analýza fází, zobrazení pravoúhlé kalibrované mřížky

- Exportování do souborů Microsoft® Excel®

- Časosběrné snímání

- Vytváření HD video klipů

- Protokoly ve formátu Microsoft® Word

- Zobrazení 2 nebo 4 snímků vedle sebe

- Modul pro sešívání snímků v XY rovině

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.