Příloha č. 1

na akci:

„Infračervený spektrometr“

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

Infračervený spektrometr:

- stolní spektrometr ovládaný pomocí samostatné pracovní stanice

- automatické měření vzorků s možností až 30 vzorků na jednom terčíku

- silikonové terčíky s možností opakovaného použití

- výrobcem standardizovaný kultivační proces pro opakovatelnost výsledků

- interní kontrola kvality pomocí standardizovaných kontrolních kmenů

- statistické analýzy naměřených dat s možností epidemiologické analýzy

- možnost vytvářet vlastní projekty s individuálním porovnáváním a statistickou analýzou naměřených dat

- zobrazení naměřených dat pomocí dendogramu, distanční matice nebo 2D/3D korelačního diagramu

- možnost využití neuronových sítí pro automatickou subtypizaci naměřených dat a vyhodnocení výsledků měření

- monitorování základních parametrů měření (interferometr, zdroj, laser a elektronika) s automatickou kontrolou a hlášením závad

- zapouzdřený optický systém s konvekčním vysoušením a automatickou kontrolou prostředí

- permanentně zaostřený interferometr

- skener s bezotěrovými mechanickými ložisk

- skener se softwarovým ovládáním rychlosti zrcadel

- vzduchem chlazený globarový zdroj s výkonem alespoň 20 W

- detektor s minimálním rozsahem 12,000 – 360 cm-1 pro střední infračervené pásmo

- HeNe laser třídy 1

- A/D převodník se vzorkovací frekvencí alespoň 100 kHz a 24-bitovým dynamickým rozsahem

- dělič paprsku s vícevrstvým nátěrem

Fyzikální vlastnosti:

- minimální spektrální rozsah 7,500 - 370 cm-1

- fotometrická přesnost minimálně 0.2%

- apodizované rozlišení minimálně 1.0 cm-1

- vlnové číslo s přesností minimálně 0.05 cm-1

- vlnové číslo s opakovatelností alespoň 0.01 cm-1

- S/N větší než 2000 cm-1 (2100 - 2200 cm-1)

- přesnost polohování ±0.1 mm

Počítač:

- procesor Intel > 2GHz, 16GB RAM, 500 GB HDD nebo v kombinaci s SSD, CD/DVD, 4xUSB 3.0, Ethernet, VGA, DisplayPort nebo HDMI

- operační systém Windows 10 Enterprise, 64 bit nebo vyšší

- zajištění přechodu na operační systém Windows 11 po ukončení podpory Windows 10

- monitor min. 24" LCD displej

Software:

- ovládací software řídící spektrofotometr musí spolupracovat a být kompatibilní s vyhodnocovacím a analytickým softwarem

- statistický modul nebo software pro vyhodnocení naměřených výsledků pomocí Fourierovy transformace s využitím statistických metod (PCA, HCA atd.) a následná možnost zobrazení naměřených dat pomocí dendogramu, distanční matice nebo 2D/3D diagramu

- možnost vytvoření vlastních subtypizačních protokolů pomocí neuronových sítí

- možnost vzdáleného ovládání zařízení včetně obsluhy FT-IR spektrofotometru, provádění analýz, zobrazování dat a technické diagnostiky

- možnost exportu dat pro využití v externím softwaru

Doklady požadované po vybraném dodavateli:

- Prohlášení dodavatele, které bude obsahovat údaj, o jakou aktuální dodávanou verzi softwaru se jedná a název softwaru  (doklad dodá vybraný dodavatel).

Další požadavky:

- v nabídkové ceně bude dále zahrnuto:

- 		doprava do místa plnění a instalace

- 	uvedení do provozu

- 	zaškolení obsluhy česky mluvícím technikem po provedené instalaci

- 	zaškolení obsluhy v místě plnění na údržbu a obsluhu, včetně proškolení o bezpečnosti provozu

- 	předání kvalifikační a technické dokumentace

- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané

- zajištění servisu na území České republiky česky mluvícími techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů

- záruka min. 24 měsíců na hardware, včetně výměny náhradních dílů doporučených výrobcem po prvním roce provozu

- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 24hod (vzdálená podpora, oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady, servisní zásah do 48 hodin

- V případě, že přístroj bude instalován kompetentním technikem v laboratoři SVU Jihlava, musí technik do instalačního protokolu zapsat prohlášení o kontrole vybavení a dodaného softwaru.

V

Dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele