| Název veřejné zakázky: | ## „ Laboratorní přístroje 2015“ |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. |
| Sídlo: | Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves |
| IČ: | 00027014 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Doc. Ing Petr Homolka, CSc., Ph.D., ředitel |
| Kontaktní osoba: | JUDr. Magda Hovorková |
| Telefon: | +420 606 093 137 |
| E-mail: | magda.hovorkova@accace.com |
| Ev. číslo veřejné zakázky: | VZ2015 Ř260 |
| Druh veřejné zakázky: | Podlimitní veřejná zakázka na dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: | 1.930.000,- Kč bez DPH |

Zadávací dokumentace

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném  podlimitním řízení dle § 38 ZVZ

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení laboratoře, a to konkrétně sedmi přístrojů: analyzátor stájových plynů, analyzátor prachových částic pro měření velikostně rozlišeného aerosolu, přístroj na stanovení úrovně mikrobiální kontaminace vzduchu, hlubokomrazicí box pro oddělení molekulární genetiky, rotační dělič vzorků, metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků, laminární box Biohazard. Přístroje musejí být nové, nepoužívané. Požadované parametry přístrojů jsou následující:

  - Analyzátor stájových plynů

Přístroj musí být přenosný průměrnou dospělou osobou bez nutnosti využití zařízení určených k přemísťování předmětů a musí se vejít do osobního motorového vozidla Škoda Fabia combi. Přístroj musí umožňovat nasávaní stájových plynů přes nasávací hadici o délce minimálně 40m.  Musí umožňovat kontinuální měření plynů (NH3, CH4 a CO2) s minimální dobou měření 24 hod., přičemž musí mít následující měřící rozsahy: NH3: 0…200/1000 ppm (tj. dva přepínatelné rozsahy 0 – 200 ppm a 0 – 1000 ppm);  CH4: 0…200/1000 ppm (tj. dva přepínatelné rozsahy 0 – 200 ppm a 0 – 1000 ppm); CO2: 0…1000/5000 ppm (tj. dva přepínatelné rozsahy 0 – 1000 ppm a 0 – 5000 ppm). Maximální přípustná odchylka měření přístroje nesmí být větší než 2%. Přístroj musí umožňovat ukládání naměřených hodnot a následné zpracování na PC s operačním systémem Windows 7 přes port RS-232 nebo USB, bez nutnosti využití internetu k ukládání a zpracování naměřených hodnot.

Dodávka musí obsahovat všechno příslušenství nutné k okamžitému použití přístroje k měření (filtry, ventily, hadičky, hadice k nasávání plynů o délce minimálně 40m, atd.). Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Součástí dodávky musí být i podrobný návod k obsluze v češtině.

Požaduje se záruka za jakost v délce trvání minimálně 24 měsíců. Životnost měřících senzorů přístroje musí být minimálně v délce poskytnuté záruky za jakost přístroje.

V rámci kritérií pro hodnocení nabídek bude kromě ceny přístroje zohledněna záruka za jakost delší než minimální požadovaná. Při hodnocení však nebude zohledněna část záruky za jakost přesahující 48 měsíců. Dále bude při hodnocení zohledněna maximální odchylka měření přístroje. Hodnotícím kritériem nabídek bude také hodinová sazba pozáručních servisních prací.

  - Analyzátor prachových částic pro měření velikostně rozlišeného aerosolu

Přístroj musí být kompatibilní s analyzátorem prachových částic Dusttrak, který zadavatel v současnosti využívá, pro možnost paralelního měření prašnosti na dvou stanovištích ve stejném časovém intervalu a pro získání srovnatelných hodnot. Musí umožňovat měření částic o velikosti PM1,0; PM2,5; PM4,0; PM10. Přístroj musí také umožňovat zaznamenávání minimálně 144 hodnot záznamů v průběhu 24 hodinového měřícího cyklu do vlastní interní paměti, tj. minimálně 6 naměřených hodnot za hodinu. Přístroj musí být kompatibilní s PC s 64 bitovým procesorem.

Na přístroj se požaduje záruka za jakost v  délce trvání minimálně 24 měsíců. Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Dodávka musí obsahovat všechno příslušenství nutné k okamžitému použití přístroje včetně podrobného návodu k obsluze v češtině.

Při hodnocení nabídek bude zohledněna kromě ceny přístroje také možnost měření částic menších než PM1,0.

  - Přístroj na stanovení úrovně mikrobiální kontaminace vzduchu

Přístroj musí být přenosný, s možností regulace přívodu vzduchu minimálně od 10 do 500 l/min, a musí umožňovat použití Petriho misek s kultivačním médiem.

Na přístroj se požaduje záruka za jakost v délce trvání minimálně 24 měsíců. Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Součástí dodávky musí být všechno příslušenství nutné k okamžitému použití přístroje včetně podrobného návodu k obsluze v češtině.

V rámci hodnotících kritérií budou zohledněny cena a možnost regulace přívodu vzduchu s horním limitem průtoku vzduchu nad 500 l/min.

  - Hlubokomrazicí box pro oddělení molekulární genetiky

Přístroj musí být ve skříňovém provedení. Objem přístroje musí být v rozmezí 700 – 750 litrů. Přístroj musí mít akustický alarm poruchy nebo výpadku proudu, a také alarm odesílající varování ve formě sms zpráv. Nezbytnou součástí přístroje musí být také vakuový ventil umožňující otevření dveří přístroje okamžitě po jejich zavření. Přístroj musí mít při vnější teplotě +30°C mezní dosažitelnou hodnotu mrazení -86 °C. Vnější šířka přístroje může být maximálně 87 cm.

Požaduje se záruka za jakost v délce trvání minimálně 5 let.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Dodávka musí obsahovat všechno příslušenství nutné k okamžitému použití přístroje včetně podrobného návodu k obsluze v češtině.

  - Rotační dělič vzorků

Přístroj slouží k přesné a objektivní přípravě vzorků určených pro analýzu. Vzhledem  k tomu, že odběr jednoho vzorku je pro více laboratoří – prvků, krmiv, aminokyselin, masných kyselin, je nutno vzorek správně rozdělit, aby byl reprezentativní.

Dělič vzorků musí být rotační s řídící jednotkou 240 V. Přístroj musí umožňovat nastavení doby dělení, popř. provoz nepřetržitý. Přístroj musí obsahovat 2 dělící hlavy. Dělící hlava pro velikost materiálu až 10 mm musí mít alespoň 10 vývodů pro prachovky 500 ml. Dělící hlava pro velikost materiálů až 5 mm musí mít alespoň 8 vývodů pro kádinky s víčkem 30 ml.  Součástí přístroje je i podpěra pro kádinky, vibrační podávač sypkých materiálů do děliče, podávací žlábek 74/40, násypka min. 3,5 l a stojan na vibrační podavač.

Součástí dodávky musí být i následující spotřební materiál, a to 10 ks skleněných prachovek 500 ml a 10 ks kádinek s víčkem 30 ml.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Dodávka musí obsahovat všechno příslušenství nutné k okamžitému použití přístroje včetně podrobného návodu k obsluze v češtině.

Požaduje se záruka za jakost v délce trvání minimálně 24 měsíců. V rámci kritérií pro hodnocení nabídek bude kromě ceny přístroje zohledněna záruka za jakost delší než minimální požadovaná. Při hodnocení však nebude zohledněna část záruky za jakost přesahující 48 měsíců. Při hodnocení nabídek přístroje bude zohledněna také doba zahájení záruční i pozáruční opravy přístroje.

  - Metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků

Přístroj bude používán zejména pro výbrusy kostní tkáně. Přístroj musí umožňovat nastavení otáček od 50 do 500 otáček/min. Průměr brusného disku přístroje musí být minimálně 290 mm maximálně 315 mm. Přístroj dále musí být vybaven vodním chlazením a odplavováním odpadu. Výkon motoru přístroje musí být alespoň 350 W.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Součástí dodávky musí být i podrobný návod k obsluze v češtině.

Požaduje se záruka za jakost v délce trvání minimálně 24 měsíců. Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Dodávka musí obsahovat všechno příslušenství nutné k okamžitému použití přístroje včetně podrobného návodu k obsluze v češtině.

  - Laminární box Biohazard

Požadovaným přístrojem je laminární box třídy II. Biohazard s vertikálním prouděním vzduchu. Přístroj musím mít elektricky posuvné čelní okno, mikroprocesorové ovládání, ergonomické řešení čelní části boxu (zkosené provedení pod úhlem 7°) a komfortní pracovní štěrbinu. Přístroj musí splňovat požadavky normy ČSN EN-12469:2000, a musí být osazen HEPA filtry H14 (účinnost 99,999 % pro částice 0,3 µm). Nezbytnou je mikroprocesorová řídící jednotka s automatickou regulací proudění vzduchu a monitorovacím systémem, který prostřednictvím grafického displeje a LED kontrolek v reálném čase informuje o vnitřním proudění vzduchu, proudění na pracovní štěrbině, stavu filtrů, teplotě uvnitř i vně boxu, výkonu ventilátorů v závislosti na stavu znečištění filtrů, zbývající životnosti filtrů, „stand-by“ režimu, provozu UV lampy a počtu provozních hodin boxu i UV zářiče. Přístroj musí umožňovat audiovizuální alarmová hlášení pro nevyhovující proudění vzduchu uvnitř boxu a na pracovní štěrbině, nesprávnou pozici čelního okna, znečištění HEPA filtrů, výpadek napájení a závadu ventilátoru. Ovládací panel musí být vybaven membránovou klávesnicí s názornými symboly, světelnými kontrolkami a grafickým informačním displejem s možností programování vybraných funkcí boxu. Čelní a boční okna musí být z bezpečnostního skla. Čelní okno se musí ovládat elektricky z ovládacího panelu. Pro potřeby čištění interiéru musí být možno čelní okno boxu jednoduše vyklopit. Přístroj musí být vybaven UV zářičem. Pracovní plocha musí vyrobena z nerezové oceli AISI 316L a musí být plná (neděrovaná) a dělená na sekce. Osvětlení pracovní plochy musí být větší než 1000 luxů. Vnitřní vyložení přístroje má být z nerez oceli AISI 304L. Přístroj musí být osazen dvěma ventilátory. Součástí boxu musí být 2 elektrické zásuvky IP 20 (max. 6 A), 1 elektromagnetický plynový ventil, 1 manuální ventil.

- Přístroj musí mít vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 1200 x 590 x 720 mm, přičemž se připouští odchylka +/- 10%.

- Vnější rozměry přístroje včetně stojanu mají být (šířka x hloubka x výška) 1450 x 850 x 2300 mm, přičemž i zde se připouští odchylka +/- 10%.

Dodavatele je povinen dodat jako součást dodávky kovový stojan pod přístroj, jehož cena musí být zohledněna již v celkové nabídkové ceně. Dodavatel je povinen na vlastní náklady doručit přístroj do sídla zadavatele, a to do 1. patra bez výtahu, přístroj uvést do provozu a provést zaškolení personálu zadavatele. Součástí dodávky musí být i podrobný návod k obsluze v češtině.

Požaduje se záruka za jakost v délce trvání minimálně 24 měsíců.

Dodavatel je povinen převzít a ekologicky zlikvidovat stávající laminární box zadavatele obdobných rozměrů na vlastní náklady.

V rámci kritérií pro hodnocení nabídek bude kromě ceny přístroje zohledněno, zda je přístroj vybaven vyjímatelným UV zářičem, konkrétně 2 UV lampami umístěnými v boxu pomocí magnetových úchytů, a které jsou ovládány současně z řídící jednotky přístroje.

- Informace o jednotlivých částech veřejné zakázky

Každý z poptávaných přístrojů tvoří jednu část veřejné zakázky. Zakázku tedy tvoří následující části:

- Analyzátor stájových plynů:  předpokládaná (maximální) hodnota – 700.000,- Kč bez DPH

- Analyzátor prachových částic pro měření velikostně rozlišeného aerosolu: předpokládaná (maximální) hodnota – 190.000,- Kč bez DPH

- Přístroj na stanovení úrovně mikrobiální kontaminace vzduchu: předpokládaná (maximální) hodnota – 50.000,- Kč bez DPH

- Hlubokomrazicí box pro oddělení molekulární genetiky: předpokládaná (maximální) hodnota – 250.000,- bez DPH

- Rotační dělič vzorků: předpokládaná (maximální) hodnota 320.000 bez DPH

- Metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků: předpokládaná (maximální) hodnota – 130.000,- Kč bez DPH

- Laminární box Biohazard: předpokládaná (maximální) hodnota – 290.000,- Kč bez DPH

Dodavatelé mohou podávat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky zadavatele jsou zpracovány formou závazného vzoru kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 (resp. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g) této zadávací dokumentace, a to pro každý přístroj zvlášť.

Dodavatel je povinen pro každou část veřejné zakázky předložit návrh kupní smlouvy, který bude zcela odpovídat zadavatelem stanovenému závaznému vzoru. Dodavatel je oprávněn doplnit do vzoru pouze údaje, které jsou ve vzoru označeny k doplnění. Návrh kupní smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.

- Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ;

- splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ;

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;

jak jsou dále specifikovány v této zadávací dokumentaci.

  - Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

### Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel, který bude vyzván k uzavření smlouvy, bude povinen zadavateli předložit dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to:

- výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob – písm. a) a b),

- výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob – písm. a) a  b),

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení – písm. f),

- potvrzení příslušného úřadu či instituce – písm. h),

- čestné prohlášení  – ostatní základní kvalifikační předpoklady - písm. c), d), e), g), i), j) a k).

  - Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tedy o tom, že:

- je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud je takový zápis předpokladem jeho vzniku;

- je držitelem oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel, který bude vyzván k uzavření smlouvy, bude povinen zadavateli předložit dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, a to:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

  - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ dodavatel doloží čestné prohlášení o své finanční a ekonomické způsobilosti splnit předmět veřejné zakázky, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

- Způsob prokazování kvalifikace

  - Pravost a stáří dokladů

- Čestná prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů předkládá dodavatel v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- Vítězný uchazeč předloží před uzavřením smlouvy se zadavatelem doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, a to v prosté kopii, ledaže si zadavatel výslovně vyžádá jejich předložení v originále nebo v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

- Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží dodavatel s jejich úředně ověřeným překladem, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak.

  - Změny v kvalifikaci

- Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. V takovém případě je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

  - Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

- Dodavatel je v takovém případě povinen předložit zadavateli:

- čestné prohlášení subdodavatele o splnění základního kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.1. písm. j) této zadávací dokumentace [tj. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ] a dle čl. 4.2 a) této zadávací dokumentace [tj. § 54 písm. a) ZVZ],

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

- Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

  - Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

- V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 ZVZ obdobně.

- V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

  - Prokázání kvalifikace zahraničního dodavatele

V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem.

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní dodavatel o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

  - Seznam kvalifikovaných dodavatelů, seznam certifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli před uzavřením smlouvy výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl. ZVZ, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ a

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel je povinen dle § 127 odst. 4 ZVZ přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel přijme za podmínek stanovených v § 143 ZVZ výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části, v rozsahu stanoveném dle § 143 odst. 3 ZVZ.

- Nabídka

  - Podání nabídky

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více části veřejné zakázky.

Dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci na stejnou část veřejné zakázky. Pokud dodavatel podá více nabídek na stejnou část veřejné zakázky samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci pro stejnou část veřejné zakázky, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Nabídka včetně návrhu kupní smlouvy a všechna prohlášení, která jsou součástí nabídky, musejí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nevyplývá-li zmocnění k podpisu nabídky nebo dalších dokumentů z výpisu z obchodního rejstříku, musí být součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie plné moci opravňující příslušnou osobu k podpisu nabídky a/nebo příslušných dokladů, které jsou součástí nabídky.

  - Varianty nabídky

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

  - Subdodavatelé

- Dodavatel je v nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavateli, s uvedením identifikačních údajů každého subdodavatele. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím subdodavatele, je povinen o tom v nabídce učinit prohlášení.

- Pokud bude dodavatel plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele, odpovídá vůči zadavateli, jako by plnil sám.

- Ve smyslu § 147a odst. 5 ZVZ je dodavatel povinen předložit zadavateli do 60 dnů od splnění kupní smlouvy seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů.

  - Informace dle § 68 odst. 3 ZVZ

- Součástí nabídky dodavatele musí být také informace a prohlášení dodavatele ve smyslu § 68 odst. 3 ZVZ, jehož vzor pro případ negativního prohlášení či informace tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

  - Zadávací lhůta

- Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, činí 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek.

  - Kupní smlouva

- Součástí nabídky na příslušnou část veřejné zakázky bude rovněž podepsaný návrh kupní smlouvy. Dodavatel do návrhu doplní své identifikační údaje a informace, které jsou ve smlouvě označeny k doplnění, zejména kupní cenu.

  - Informace o přístroji

- Součástí nabídky na každou část veřejné zakázky bude také podrobný popis přístroje, ze kterého bude vyplývat, že nabízený přístroj splňuje požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Parametry, které jsou předmětem hodnocení, uvede dodavatel i na krycím listu nabídky.

  - Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena, tj. kupní cena za přístroj, který tvoří předmět příslušné části veřejné zakázky, bude uvedena v návrhu kupní smlouvy pro každou část veřejné zakázky. Kupní cena bude uvedena jako cena v Kč bez DPH, zvlášť DPH a cena v Kč s DPH. Kupní cenu uvede dodavatel i na krycím listu nabídky.

- Nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná a bude zahrnovat i výdaje dodavatele na dopravu přístroje do místa plnění, instalaci přístroje, zaškolení personálu zadavatele i záruční servis.

- Předpokládaná hodnota příslušné části veřejné zakázky je cena maximální a nepřekročitelná, daná rozpočtovými možnostmi zadavatele. Nabídky s nabídkovými cenami překračujícími přepokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

  - Formální požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje předložení nabídky v jednom originálu a v jedné kopii + jednou na CD, v českém nebo slovenském jazyce. Pokud budou nad rámec požadavků předkládány i originální katalogy, brožury apod., mohou být i v jiném jazyce. Nabídka musí být svázána či jinak řádně zabezpečena proti manipulaci a jednotlivé listy musí být očíslovány. Součástí nabídky bude krycí list, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, který bude obsahovat identifikační údaje zadavatele i dodavatele, nabídkovou cenu dodavatele a další údaje, které jsou předmětem hodnocení, a to odděleně pro každou část veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Krycí list musí být podepsán dodavatelem.

Pokud dodavatel nebo společně více dodavatelů podává nabídku na obě části veřejné zakázky, mohou být dokumenty týkající se pouze příslušné části veřejné zakázky (viz níže) odděleny od dokumentů společných pro všechny části. Tyto dokumenty musejí být rovněž zabezpečeny proti manipulaci.

Pro snazší orientaci v nabídce zadavatel požaduje následující pořadí dokumentů:

Společně pro všechny části veřejné zakázky:

      - Krycí list nabídky;

      - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů;

      - Informace a prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ;

      - Další dokumenty (plné moci, atd.).

Pro každou část veřejné zakázky:

      - Podepsaný návrh kupní smlouvy;

      - Podrobný popis nabízeného přístroje;

      - Seznam subdodavatelů nebo prohlášení o tom, že dodavatel nemá v úmyslu plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele;

      - Další dokumenty (plné moci, atd.).

- Lhůta a místo pro podání nabídky

- Dodavatel je povinen doručit svou nabídku v řádně uzavřené obálce, na které bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 ZVZ, a která bude zřetelně označena názvem veřejné zakázky „Laboratorní přístroje 2015“ a názvem její příslušné části (případně příslušných částí, podává-li dodavatel nabídky na více částí veřejné zakázky) a upozorněním „NEOTEVÍRAT“, nejpozději do 21.5.2015, 9:00 hodin, a to na adresu zadavatele:

- Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

- Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

- V případě, že bude obálka s nabídkou doručována osobně, je konkrétním místem doručení sekretariát ředitele zadavatele. Nabídku je v takovém případě nutné doručit mezi 8.00 a 14.00 hod.

- Na nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Otvírání obálek s nabídkami

- Otvírání obálek s nabídkami proběhne dne 21.5.2015 v 9:15 hodin v sídle zadavatele na adrese Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves.

- Dodavatelé, jejichž nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, mají právo účastnit se otvírání obálek s nabídkami. Za jednoho dodavatele se otvírání obálek mohou zúčastnit maximálně dvě osoby. Zástupce dodavatele, jehož oprávnění k jednání za dodavatele nebude vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku, bude povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci opravňující zástupce k účasti při otvírání obálek. Zástupci dodavatelů se zapíší do listiny přítomných uchazečů.

- Hodnotící kritéria

- Nabídky podané na příslušnou část veřejné zakázky budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií:

- Část 1. Analyzátor stájových plynů

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle následujících dílčích kritérií:

| - Dílčí kritérium | - Váha kritéria | - Popis způsobu hodnocení |
| --- | --- | --- |
| - Nabídková cena | - 70% | - V rámci tohoto kritéria bude nejnižší nabídkové ceně přiřazeno 100 bodů a dalším nabídkovým cenám o tolik bodů méně (max. o 100), o kolik procent bude nabídková cena přesahovat nejnižší nabídkovou cenu. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Odchylka měření v % - (přesnost měření s maximální odchylkou 2%) | - 15% | - V rámci tohoto kritéria bude nabídce přístroje s největší odchylkou měření přirazeno 0 bodů. Nabídce přístroje s nejmenší odchylkou měření bude přirazeno 100 bodů. Uvedeným postupem se vytvoří referenční rozsah pro přirazení bodů ostatním nabídkám, přičemž nabídka s nejmenší odchylkou představuje 100% hodnotu na vytvořeném referenčním rozsahu a nabídka s největší odchylkou představuje 0% hodnotu na vytvořeném referenčním rozsahu. Ostatním nabídkám bude přirazeno tolik bodů kolika procentům odpovídá jejích umístnění ve vytvořeném referenčním rozsahu. Počet přirazených bodů jednotlivým nabídkám bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Záruka za jakost (záruční doba) | - 10% | - V rámci tohoto kritéria bude záruce za jakost v délce trvání 24 měsíců přiděleno 0 bodů. Za každý celý měsíc nad minimální požadovanou dobu záruky za jakost bude přiděleno 4,16 bodu, maximálně však 100 bodů. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Hodinová sazba pozáručních servisních prací bez DPH | - 5% | - V rámci tohoto kritéria bude nabídce s nejnižší hodinovou sazbou pozáručních servisních prací přiřazeno 100 bodů a dalším nabídkám o tolik bodů méně (max. o 100), o kolik procent bude jejich hodinová sazba pozáručního servisu přesahovat nejnižší hodinovou sazbu pozáručního servisu. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |

- Část 2. Analyzátor prachových částic pro měření velikostně rozlišeného aerosolu

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle následujících dílčích kritérií:

| - Dílčí kritérium | - Váha kritéria | - Popis způsobu hodnocení |
| --- | --- | --- |
| - Nabídková cena | - 80% | - V rámci tohoto kritéria bude nejnižší nabídkové ceně přiřazeno 100 bodů a dalším nabídkovým cenám o tolik bodů méně (max. o 100), o kolik procent bude nabídková cena přesahovat nejnižší nabídkovou cenu. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Možnost měření částic menších než PM1,0 | - 20% | - V rámci tohoto kritéria bude nabídkám přístroje umožňujícího měření i částic menších než PM1,0 přirazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přirazeno 0 bodů. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |

- Část 3. Přístroj na stanovení mikrobiální kontaminace vzduchu

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle následujících dílčích kritérií:

| - Dílčí kritérium | - Váha kritéria | - Popis způsobu hodnocení |
| --- | --- | --- |
| - Nabídková cena | - 80% | - V rámci tohoto kritéria bude nejnižší nabídkové ceně přiřazeno 100 bodů a dalším nabídkovým cenám o tolik bodů méně (max. o 100), o kolik procent bude nabídková cena přesahovat nejnižší nabídkovou cenu. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Regulace přívodu vzduchu | - 20% | - Za každý celý 1l/min. nad 500 l/min. horní hranice regulace průtoku vzduchu bude přiděleno 0,0666 bodu, maximálně však 100 bodů. Tj. možnost regulace průtoku vzduchu s horní hranici nad 2000 l/min. v části tuto hranici přesahující již v hodnocení nebude zohledněna. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |

- Část 4. Hlubokomrazicí box pro oddělení molekulární genetiky

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

- Část 5. Rotační dělič vzorků

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle následujících dílčích kritérií.

| - Dílčí kritérium | - Váha kritéria | - Popis způsobu hodnocení |
| --- | --- | --- |
| - Nabídková cena | - 85% | - V rámci tohoto kritéria bude nejnižší nabídkové ceně přiřazeno 100 bodů a dalším nabídkovým cenám o tolik bodů méně (max. o 100), o kolik procent bude nabídková cena přesahovat nejnižší nabídkovou cenu. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Záruka za jakost (záruční doba) | - 10% | - V rámci tohoto kritéria bude záruce za jakost v délce trvání 24 měsíců přiděleno 0 bodů. Za každý celý měsíc nad minimální požadovanou dobu záruky za jakost bude přiděleno 4,16 bodu, maximálně však 100 bodů. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Doba zahájení záruční i pozáruční opravy přístroje | - 5% | - Době zahájení záruční i pozáruční opravy do 1 pracovního dne od oznámení závady přístroje bude přiděleno 100 bodů. Době zahájení opravy do 2 pracovních dnů od oznámení závady přístroje bude přiděleno 75 bodů. Době zahájení opravy do 3 pracovních dnů od oznámení závady přístroje bude přiděleno 50 bodů. Době zahájení opravy do 4 pracovních dnů od oznámení závady přístroje bude přiděleno 25 bodů. Kumulace bodů v rámci tohoto kritéria je vyloučená. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |

- Část 6. Metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

- Část 7. Laminární box Biohazard

- Nabídky budou hodnoceny na základě základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle následujících dílčích kritérií.

| - Dílčí kritérium | - Váha kritéria | - Popis způsobu hodnocení |
| --- | --- | --- |
| - Nabídková cena | - 70% | - V rámci tohoto kritéria bude nejnižší nabídkové ceně přiřazeno 100 bodů a dalším nabídkovým cenám o tolik bodů méně (max. o 100), o kolik procent bude nabídková cena přesahovat nejnižší nabídkovou cenu. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |
| - Osazení vyjímatelným UV zářičem, konkrétně 2 UV lampami umístěnými v přístroji pomocí magnetových úchytů, a které jsou ovládány současně z řídící jednotky přístroje | - 30% | - V rámci tohoto kritéria bude nabídkám přístroje osazeného vyjímatelným UV zářičem, konkrétně 2 UV lampami umístěnými v přístroji pomocí magnetových úchytů, a které jsou ovládány současně z řídící jednotky přístroje, přirazeno 100 bodů. Nabídkám přístroje, který není osazen výše popsaným zářičem bude přirazeno 0 bodů. Počet takto získaných bodů bude následně vynásoben váhou kritéria. |

- Poskytování zadávací dokumentace, dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- Zadávací dokumentace je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1038.html.

- Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací doručí dodavatel na adresu Accace Legal, s.r.o., advokátní kancelář, k rukám JUDr. Magdy Hovorkové, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 00, nebo e-mailem na adresu magda.hovorkova@accace.com.

- Písemná žádost musí bít zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

- Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, resp. dotazu, odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1038.html.

- Zadavatel si tímto vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče či rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude oznamovat formou uveřejnění příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele.

V Praze dne ___________ 2015

- _______________________________

- Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

- Doc. Ing Petr Homolka, CSc., Ph.D.

- ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1a – závazný návrh kupní smlouvy (Analyzátor stájových plynů)

Příloha č. 1b – závazný návrh kupní smlouvy (Analyzátor prachových částic pro měření velikostně rozlišeného aerosolu)

Příloha č. 1c – závazný návrh kupní smlouvy (Přístroj na stanovení mikrobiální kontaminace vzduchu)

Příloha č. 1d – závazný návrh kupní smlouvy (Hlubokomrazicí box pro oddělení molekulární genetiky)

Příloha č. 1e – závazný návrh kupní smlouvy (Rotační dělič vzorků)

Příloha č. 1f – závazný návrh kupní smlouvy (Metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků)

Příloha č. 1g – závazný návrh kupní smlouvy (Laminární box Biohazard)

Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ

Příloha č. 4 – vzor krycího listu nabídky