Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Technické podmínky - Závazné technické parametry laboratorního přístroje HPLC/ICP/MS, 2016

Obecné charakteristiky systému

Stolní systém

Generátor indukčně vázaného plazmatu

- Rozsah výkonu 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma,

- Motorizovaný posun (X-Y-Z) plazmové hlavice pro optimální nastavení analytické zóny

- Poměr vícenásobně ionizovaných iontů Ce2+/Ce+ (Ba2+/Ba+) < 3%,

- Poměr iontů oxidů (CeO+/Ce+) < 1.5%

Zavádění vzorku do plazmového výboje

- Peltierem chlazená mlžná komora v rozsahu -5 až +20 °C

- Přívod pomocného plynu do plazmatu – např. Ar/O2 v případě organických rozpouštědel ve spojení s HPLC

- Integrované, plně ICP/MS softwarem kontrolované on-line ředění vzorku v plynném stavu (aerosol) před vstupem do plazmového výboje umožňující přívod koncentrovaných vzorků (až 3 % TDS)

Rozhraní plasma/hmotnostní spektrometr

- interface umožňuje výměnu konusů bez ztráty vakua ve spektrometru

Hmotnostní analyzátor a detekční systém

- Tandemový kvadrupólový analyzátor (MS/MS) s kolizně/reakční celou pro eliminaci spektrálních interferencí a umožňující plnohodnotnou MS/MS analýzu (precursor/product ion screening, on-mass/mass-shift)

- Rozsah pokrytí hmotnostního spektra 2 až 255 amu

- Použití až 4 čistých kolizních/reakčních plynů v jedné analýze

- Lineární dynamický rozsah detektoru min. 9 řádů

- Minimální dwelltime 100us

- Pracovní frekvence kvadrupólového analyzátoru 3 MHz

- Abundance sensitivity < 10-10

- Hodnota odezvy pozadí < 0,2 cps (pro hmoty 9 a 238 amu)

Minimální výkonnostní parametry pro standardní naladění 1.5% (CeO+/Ce+)

- Citlivost

7Li (9Be) ≥ 100 Mcps/ppm

89Y (115In)  ≥ 350 Mcps/ppm,

238U (205Tl) ≥ 200 Mcps/ppm

- Detekční limity - No gas mód

Be (9) - min. 0.1 ppt

In (115) - min. 0.05 ppt

Bi (209), U (238) - min. 0.05 ppt

- Detekční limity - He mód

As (75) - min. 20 ppt

Se (78) - min. 40 ppt

(data pro reálnou matrici s interferencemi: min. HCl, Ca2+)

- Detekční limity – H2 mód

Se (78) - min. 1 ppt

- Detekční limity – O2 mód

S (měřeno jako SO+) - min. 200 ppt

P (měřeno jako PO+) - min. 50 ppt

Autosampler s min. 150 pozicemi pro vzorky

- Autosampler s kapacitou minimálně 150 vzorků

Předřazená HPLC sestava pro speciační analýzy

Kvarterní čerpadlo

- průtok mobilní fáze nastavitelný v min. rozmezí 0.01 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích

- nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze

- tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa) až do průtoku 5 ml/min

- čtyř kanálový degasér

Autosampler

- objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 l (v 0.1 l krocích) bez výměny dávkovací smyčky

- min. 100 pozic pro 2-ml vialky

- tlaková odolnost minimálně 400 bar

Kolonový termostat

- teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až do 80°C

- kapacita pro 30 cm kolony

Software ICP MS spektrometru

- Ovládací software pro kompletní ovládání ICP-MS, možnost sběru a zpracování speciačních/chromatografických dat a možnost sběru a automatického zpracování dat z měření nanočástic.

Další vybavení ICP MS systému

- Kompletní vakuový systém

- Automatická chladicí jednotka s uzavřeným vodním chladicím systémem

- Řídící PC sestava o minimálních parametrech: Dvoujádrový procesor 2,5 GHz, 2 GB RAM, 500 GB HDD, DVD, myš, klávesnice, 21¨ LCD monitor, laserová  tiskárnaPříslušenství potřebné pro propojení HPLC a ICP/MS systému a to včetně komunikačního kabelu

- Příslušenství pro organickou analýzu včetně potřebného hořáku

- Záložní UPS zdroj o odpovídající kapacitě pro zálohu kompletního systému