Technická specifikace

Minimální požadované technické parametry:

- Komora

- horizontální plnění

- válcová komora s kulatými konci umožňujícími rychlé proudění vzduchu

- objem nad 150 litrů, v nabídce upřesnit průměr a hloubku komory

- velikost využitelného prostoru komory - umístění minimálně 2 nerezových van o rozměrech 28x26x44 cm (šxvxh) nebo 4 plastových nádob o rozměrech 22x26x38 cm (šxvxh) v jednom dekontaminačním cyklu

- materiál komory a jejího příslušenství, které je v kontaktu s vnitřním prostorem komory (např. čidla, senzory, ventily) - AISI 316Ti nebo AISI 316L

- Dveře

- automaticky ovládané dveře na pant upřednostněny před vertikálně posuvnými z důvodu snadného čištění

- umístění dveřních pantů na vkládací straně autoklávu (v ÚTZ 3 zóně) - vlevo

- materiál vnitřní strany dveří směřující do komory - AISI 316Ti nebo AISI 316L

- v žádném provozním režimu, ani v havarijním, nesmí dojít k současnému otevření obou dveří

- Vyvíječ páry

- integrovaný elektrický vyvíječ páry umístěný mimo komoru

- vybaven vlastním systémem tlakování DI vody do pracovní nádoby vyvíječe

- materiál - AISI 316Ti nebo AISI 316L

- topný výkon - minimálně 9 kW

- Vybavení, parametry

- maximální pracovní teplota minimálně 140 °C, pracovní tlak minimálně 4 bar

- vodní vakuový systém s možností nastavení počtu pulsů (minimálně 10 pulsů 10 kPa)

- nepřímé zpětné chlazení s podporou tlaku vzduchu

- ventilátor umístěný uvnitř komory, neomezující vnitřní prostor

- flexibilní teplotní čidlo umožňující během cyklu sledovat teplotu v roztocích i  kadáverech zvířat

- nerezové a teflonové rozvody

- ventily - v nabídce upřesnit typ použitých ventilů

- filtr skládající se z trvalého housingu a vyměnitelné filtrační vložky pro záchyt kondenzátu a kontaminant v plynné fázi (filtr se během cyklu sterilizuje spolu s obsahem komory)

- termostatická kontrola kondenzátu

- analogové měřidlo pro teplotu a tlak

- systém pro záchyt zápachu po proběhlém cyklu

- bezpečnostní zámek

- Řídicí systém

- mikroprocesorové řízení

- snadno ovládaný displej identický na obou stranách autoklávu umožňující přesměrování otevírání dveří a ovládání přístroje ve všech režimech v obou směrech, se zobrazením aktuálních údajů (datum, čas, číslo programu, fáze cyklu, aktuální teplota a tlak v komoře, tlak ve vyvíječi, chybová hlášení)

- v případě neúspěšné dekontaminace (např. při výpadku proudu) nebude možné vyjmout materiál jinou stranou než vkládací v ÚTZ 3 zóně

- při výpadku proudu nebo jiných médií udržení integrity komory min. po dobu 24 hodin

- možnost nastavení a úprav vlastních programů, autokláv bude používán pro tyto procesy:

- dekontaminace předmětů z různého materiálu (např. kov, sklo, plast, netkaná textilie) včetně roztoků a agarových půd v Petriho miskách

- dekontaminace kadáverů zvířat, podestýlky, krmiva

- sterilizace pevných předmětů

- sterilizace kapalin

- možnost nastavení automatického otvírání dveří pro každý program zvlášť

- funkce odloženého startu se spuštěním bez přítomnosti obsluhy

- vnitřní paměť

- validační port a možnost kalibrace čidel on-line

- vestavěná tiskárna pro záznam průběhu cyklu včetně chybových hlášení

- kontrolní programy (Bowie Dick, Vakuový test)

- řízení funkce sterilizace dle F0

- výstup pro připojení k PC

- Dokumentace

- návod k obsluze v českém jazyce

- pasport tlakových nádob v českém jazyce

- validační protokol dekontaminačních programů (PQ – pro dekontaminovaný materiál: kapaliny, pevný materiál, kadávery, podestýlka)

- IQ a OQ dokumentace

- prohlášení o shodě