- Příloha č. 1 - Identifikace technologie

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Systém pro separaci, purifikaci a charakterizaci molekul a nanočástic kapalinovou chromatografií a frakcionací v tokovém poli

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Systém slouží k separaci, purifikaci a komplexní charakterizaci molekul a nanočástic pomocí frakcionace v tokovém poli (FieId Flow Fractionation) a pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (zejména gelové permeační chromatografie, ionexové chromatografie, hydrofobní chromatografie, chromatografie na reverzní fázi, chromatofokusace a afinitní chromatografie). Systém bude využíván k purifikaci a charakterizaci zejména rekombinantních proteinů, VLP, pseudovirů a virů, pDNA, polysacharidových antigenů, monoklonálních protilátek, exosomů, liposomů, polymerních nanočástic a nanopartikulárních polutantů, peptidů a nizkomolekulárních farmak a aditiv k lékovým formám (např. sacharidová kryoprotektiva). Pro účely projektu FIT musí být systém vybaven sadou detektorů s vysokou citlivostí (MALS, QLS, UV-VIS DAD, RID, FLD) pro komplexní charakterizaci molekul a nanočástic a pro stanovení jejich koncentrace na bázi měření absorbance, fluorescence a refraktometrického indexu, hydrodynamického poloměru, gyračního poloměru a stanovení tvaru částic. Jedná se o klíčový systém projektu FIT pro konstrukci vakcín, vývoj diagnostik, teranostik a cílených terapeutik, nanotoxikologii a virologii. Na VUVeL bude tato technologie využívána v rámci projektu FIT a bude přístupná pro projekty v rámci Centra Excelence CENATOX, projektu Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude také součástí metodického portfolia laboratoře pro nanofarmakologii NanoPharm ( společná laboratoř VUVeL + ICRC).

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Systém pro separaci, purifikaci a charakterizaci molekul a nanočástic kapalinovou chromatografií a frakcionací v tokovém poli | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Biokompatibilní a bio-inertní kvartérní čerpadlo pro chromatografický a FFF mód separace (tlakový limit 500 bar a vyšší). Systém filtrace mobilní fáze a protekce proti mikrobiální kontaminaci. Automatický dávkovač vzorků (temperace, možnost prekolonové derivatizace, minimální počet vialek v karuselu 60, možnost dávkování z mikrotitračních destiček. Termostatovaný box pro separační kanály a chromatografické kolony (minimální velikost do 25 cm nebo delší, rozsah teplot do 80 °C) Připojení semipreparativních, analytických a hollow fibre separačních kanálů. Sběrač frakcí s možností sběru frakcí do uzavřených vialek přes septum – striktní podmínka pro vzorky biologického původu a GMO konstrukty (VLP, pseudoviry atd). Detektory: DAD s rozsahem minimálně 190-900 nm a s programovatelnou šířkou štěrbiny alespoň 1-16 nm pro dosažení vysoké citlivosti detekce nebo spektrálního rozlišení, ultracitlivý RID s širokým dynamickým rozsahem alespoň 106 : 1 nebo vyšším a měření v celém rozsahu detekce bez nutnosti změny citlovosti (rozsah RIU -0,0047 do +0,0047, možnost měřit absolutní index lomu v rozsahu 1,2 – 1,8 RIU pro korekci výpočtu hydrodynamického poloměru, temperace měřící cely v rozmezí minimálně 5°C – 65°C MALS (minimálně 18 úhlů) a QLS detektor pro in-line připojení, FLD se zábleskovou xenonovou lampou (min rozsah excitace/emise 200 – 900 nm) Simultánní detekce minimálně při čtyřech emisních vlnových délkách nebo více. | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení Semipreparativní kanál Analytický kanál Separační kanál na bázi hollow fibre Separační kanál pro FFF v elektrickém poli (Electric field FFF) Zdroj napětí pro EFFF a software (výpočet elektrické mobility a zeta potenciálu). | Ano |  | Podmínka |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Programové vybavení musí umožňovat automatickou kontrolu stavu systému, monitorování průběhu separace a analýzu výsledků z jednotlivých detektorů. | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry Neudává se |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost Neudává se |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |