- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: : Fluorescenčni spektrometr

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

Pro potřeby projektu FIT musí fluorescenční spektrofotometr umožňit měření spekter, steady state fluorescenci, life-time (metoda TCSPC a frekvenčí doména), polarizace fluorescence, měření vzorků nanočástic a nanovrstev v TIRF cele, měření intracelulární biochemie (např. pH, Ca, K, Mg), měření při definovaných teplotách a s teplotní rampou. Přístroj bude sloužit pro studium struktury a interakce proteinů a peptidů, nanočástic, RNA/DNA konstruktů, které budou připravovány v rámci projektu FIT. Oblast využití bude pro charakterizaci vakcín, vývoj diagnostik a teranostik. Přístroj musí umožňovat relativní a absolutní Další využití je plánováno pro studium elasticity lipidních membrán a formování lipidních raftů, stanovení změny konformace a termální stability proteinů a dalších biopolymerů. Technologie je plánována pro výzkum a vývoj nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy, pDNA). Na VUVeL bude fluorescenční spektrofotometr využíván v rámci projektu FIT, CENATOX, Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Fluorescenční spektrometr | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Spektrofluorimetr umožňující steady - state měření, měření poločasu života excitovaného stavu (live-time fluorescence) v módu „frequency-domain nebo metodou „time-correlated single photon counting“ (TCSPC), preferenčně oběma mody. V případě obou modů měření musí umožňovat přechod mezi výše uvedenými módy pouze softwarovou volbou bez nutnosti fyzické přestavby systému. T - formát přístroje umožňující současně měřit fluorescenci a polarizaci fluorescence včetně Glan - Thomsonových polarizátorů. Xenonová lampa, min. výkon 150W Napájecí zdroj pulzních diod: nastavitelná frekvence od 2 Hz do 100 MHz Další zdroje světla: Pulsed Laser Diode 375 nm Pulsed Light Emitting Diode (LED) 280 nm Fotonásobič - rozsah 185 - 900nm. Rozsah měření doby života excitovaného stavu: niminálně 200 ps – 200 ms | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení Systém musí obsahovat následující příslušenství: Čtyřpoziční automatický výměník kyvet nebo vícepoziční), chlazený Peltierovým článkem. Rozsah teplot: minimálně -20°C až 105°C, dodávka včetně externího chlazení Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF) Flow Cell pro studium makromolekul na povrchu a nebo v blízkosti povrchu a na rozhraní membrán. Příslušenství musí být připraveno pro snadné použití a přednastaveno do optické osy fluorimetru. Držák pro měření pevných vzorků a vysoce rozptylujících materiálů | Ano |  | Podmínka |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Řídící software pro řízení fluorimetru a všech dodaných příslušenství, pro sběr dat, jejich vyhodnocení a prezentaci. | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |