- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Systém pro termální analýzu metodou ITC a DC

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití

Systém pro termální analýzu se sestává z přístroje pro isotermalání titrační kalorimetrii (ITC) a z přístroje pro diferenciální mikrokalorimetrii (DSC). ITC umožňuje přímo sledovat průběh reakční kinetiky a stanovit

afinitu (KD), entalpii (∆H) entropii (∆S) a stechiometrii (n) komplexních interakcí ligand/receptor, protilátka/antigen, vazbu antigenu na liposomy atd. Diferenční skenovací kalorimetr (DSC) poskytuje rychlou a přesnou determinaci změny středního bodu teploty tání (Tm) a dalších parametrů jako termodynamické ukazatele tepelné stability. Vytváří tak kompletní termodynamický profil pro porozumění faktorů, které působí na konformaci a stabilitu biomolekul a komplexních nanočástic.

Přístroj pro differenciální mikrokalorimetrii umožňuje stanovit termální stabilitu biopolymerů (především proteinů) a nanostruktur (např. liposomy), lipoplexů a komplexních supramolekulárních struktur. Příprava rekombinantních proteinů je klíčovou součástí projektu fit při vývoji nových rekombinantních vakcín. Systém bude využit v rámci projektu FIT pro vývoj vakcín, diagnostik a teranostik. Další využití je plánováno pro studium lipidních membrán lipidních raftů Technologie je plánována pro výzkum a vývoj nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy, pDNA), struktury virů a VLP, konformace a termální stability biopolymerů. Na VUVeL bude systém využíván v rámci projektu FIT, CENATOX, Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Systém pro termální analýzu metodou ITC a DSC | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky DSC přístroj Rozsah měřitelných koncentrací proteinů 0.02 – 2.0 mg/ml nebo lepší Objem měřící cely menší nebo roven 300 µl. Kapilární konstrukce cely z inertního materiálu (tantal, platina) Pracovní rozsah teplot -10°C až 130 °C (tlaková cela do 6 barů nebo vyšší hodnota) Max. skenovací rychlost 2 °C/min nebo vyšší. Minimální doba odezvy 7 s nebo lepší Možnost plně automatického upgrade (autosampler) Operační kontrolor s předinstalovaným operačním programem (anglická verze) a LCD obrazovka (řízení přes PC). Software pro kontrolu přístroje (anglická verze), získávání dat a jejich zpracování. Doba dodání 6-8 týdnů | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky ITC přístroj Objem cely ≤ 200 µl Bioinertní cela (materiál např. zlato,platina, inertní slitina hastelloy) ve tvaru válce (kapilára nebo „coin-shaped“) Rozsah teplotního měření: 2 - 80 °C Teplotní stabilita při 25 °C: ± 0,00012 °C nebo lepší Objem injektoru: 40 – 250 µl Min. injikovaný objem: ≤ 0.1 µl Min. detekovatelné teplo: 0.2 µJ nebo menší Doba odezvy ≤ 11 s Kontrola teploty: aktivní chlazení a zahřívání Možnost plně automatického upgrade (autosampler), případně jeho zahrnutí do systému v nabídce. | Ano |  | Podmínka |
| Kontrolor a Software Součástí dodávky musí být řídící jednotka (PC a obrazovka) a software (anglická verze). | Ano |  | Podmínka |
| Přídavná zařízení Promývací zařízení pro automatický proplach cely a injektoru | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry ~ 1000 x 600 x 400 mm |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost ~ 15 kg ITC a ~ 25 kg DSC |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |