- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Plynový chromatograf GC/MS pro lipidomiku

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Systém GC-MS na bázi jednoduchého kvadrupólu s ionizací EI a CI s preparativním LC slouží k charakterizaci lipidických molekul s nízkou molekulovou hmotností pomocí plynové chromatografie a pomocného zařízení pro separaci a frakcionaci. Systém obsahuje plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) a zařízení pro chromatografickou separaci a frakcionaci komplexních biologických vzorků.

Plynový chromatograf musí být vybavený injektorem pro programované vypařování vzorku (PTV) s teplotním rozsahem minimálně do 400°C s možností kryofokusace a automatickým dávkovačem kapalných vzorků. Hmotnostní spektrometr musí být vybaven elektronovou (EI) a chemickou (CI) ionizací, jednoduchým kvadrupólem, s 90⁰ zahnutým RF vstupem a aktivní fokusací pomocí helia a fokusační celou s geometrií 90 a skenovacími režimy: Full Scan, SIM a kombinace Full Scan-SIM.

Zařízení pro chromatografickou separaci a frakcionaci vzorků musí obsahovat kvartérní gradientovou pumpu, automatický dávkovač vzorků a termostat kolon pro kapalinovou chromatografii, vše kompatibilní se stávající hardwarovou a softwarovou platformou (SW Analyst, DCMSLink).

Na VÚVeL bude tato technika využívána v rámci projektu FIT a bude přístupná pro projekty v rámci Centra Excelence CENATOX a dalších navazujících výzkumných projektů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| GC/MS pro lipidomiku | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Plynový chromatograf: Injektor PTV s teplotním rozsahem minimálně do 400°C s možností kryofokusace Tlakový rozsah regulovatelný v krocích 0,001 psi minimálně do 150 psi Kolonový termostat s teplotním rozsahem minimálně do 450°C Rychlost ohřevu kolonového termostatu minimálně 160°C/min Hmotnostní spektrometr: Jenoduchý kvadrupol s ionizací elektrony (EI) a chemickou ionizací (CI) Full Scan, SIM a kombinace Full Scan-SIM Teplota iontového zdroje 100-325°C Elektronová energie nastavitelná v rozsahu 10-150 eV Vstup s 90⁰ zahnutým RF vstupem a aktivní fokusací pomocí helia Hmotnostní rozsah 10-1200 Da Scanovací rychlost minimálně 14,000 amu/sec Turbomolekulární pumpa s vysokým výkonem 300-400 l/sec Transferline mezi GC a MS s temperací až do 350°C Detektor vybavený režimem s on-the-fly optimalizací zesílení a přímou detekcí negativních iontů Kapalinový chromatograf: Pumpa s kvarterním gradientem, autosampler, termostat kolon Kompatibilní HW i SW se stávajícím softwarovým vybavením (SW Analyst, DCMSLink) | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení Nepožadována |  |  |  |
| Záruční podmínky | Ano | 24 měsíců | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) |  |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje |  |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |