- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Spektrometr pro měření absolutního cirkulárního dichroismu

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

CD spektrofotometr umožňuje stanovení sekundární struktury proteinů (proteinových antigenů) a peptidů, které budou připravovány v rámci projektu FIT pro konstrukci vakcín, vývoj diagnostik a teranostik. Další využití je plánováno pro studium elasticity lipidních membrán, stanovení změny konformace a termální stability biopolymerů. Technologie je plánována pro výzkum a vývoj nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy, pDNA). Na VUVeL bude CD spektrofotometr využíván v rámci projektu FIT, CENATOX, Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic. Přístroj bude také využíván pro srovnávání výsledků s dalšími laboratořemi v zahraničí, proto je kladen důraz na měření absolutního cirkulárního dichroismu.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Spektrometr pro měření absolutního cirkulárního dichroismu | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Měření signálu cirkulárního dichroismu v rozsahu vlnových délek alespoň 165 – 1100 nm jedním detektorem Detekce detektorem typu APD („avelanche photodiode detector“) s možností nastavení úrovně výtěžku („gain“) detektoru Dvojhranolový monochromátor, oba hranoly polarizují Vzduchem chlazený zdroj světla bez dodatečných výměníků tepla Automaticky uzavíratelná clona umístěná před monochromátorem a otevíraná pouze po dobu měření CD, LD a absorpční spektra musí být měřená současně. Rozlišení vlnových délek volitelné uživatelem do hodnoty 0.1 nm nebo níže Externí nezávislé měření teploty v prostoru pro vzorek Externí nezávislé měření teploty uvnitř kyvety Kalibrace včetně certifikátu od výrobce na absolutní CD nechemický standard. Automatické spuštění promývacího dusíku a zapnutí lampy v naprogramovaný čas bez nutnosti zásahu obsluhy. Citlivost (RSM-šum) v oblasti vlnových délek 170 – 300 nm bez použití vyhlazení při podmínkách měření 1 nm bandwidth a 2 s integrační čas musí být <0,04 mdeg Rozptyl světla při 200 nm musí být menší než 0,0004% Trvale temperovaný fotoelastický modulátor | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení (accesories) 6-ti poziční automatický karusel temperovaný Peltierovým článkem. Požadovaný rozsah teplot -15°C až 100°C, nebo větší. Míchání s nastavitelnou rychlostí ve všech pozicích. Odpovídající počet kyvet s optickou drahou 1 mm. Výměna kyvet nenarušuje atmosféru dusíku. Zařízení pro měření lineárního dichroismu – (Couette cell) optimálně s rotujícím vnějším válcem pro odstranění Taylorových vírů. Smyková rychlost min 8.000 s-1. Rozsah měření 180 – 1100 nm s možností současného měření LD a Abs případně CD a Abs. Možnost přechodu z měření LD na CD bez fyzické výměny držáku. Plnohodnotný proplach dusíkem. | Ano |  | Podmínka |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Programové vybavení musí umožňovat měření křivek tání biomolekul kontinuálně při několika vlnových délkách a plynule měněné teplotě (continuous temperature ramping) mezi -10°C až 105°C. Software umožňující analýzu naměřených dat: Vyhlazování spekter, stanovení sekundární struktury proteinů z CD spekter, celkovou termodynamickou analýzu křivek teplotního skanu v termínech teplot fázových přechodů, van´t Hoffových entalpií. Export dat do obecně sdílených formátů, např. „csv“. | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry ~ 1000 x 600 x 400 mm |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost ~ 60-80 kg |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |