- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Systém pro biotechnologickou přípravu rekombinantních proteinů v eukaryotických a prokaryotických expresních systémech

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití

Systém pro přípravu rekombinantních proteinů v prokaryotických a eukaryotických expresních systémech umožňuje kultivaci buněk ve dvou základních režimech. 1) Submerzní kultivace neadherentních buněk v bioreaktoru (1-10 l); 2) kultivace buněk v reaktorech na bázi dutých vláken (hollow fibre cartridges). Součástí systému je zařízení pro tangenciální mikro a ultrafiltraci pro odstranění buněčného debritu a zakoncentrování produktů. V požadované verzi musí být zařízení schopné zpracovat mikrofiltrací nebo ultrafiltrací objemy až do 20 l.  Systém bude využíván k produkci rekombinantních proteinů, VLP, pseudovirů, pDNA, polysacharidových antigenů, monoklonálních protilátek, k expanzi buněčných linií, k přípravě exosomů a k přípravě bakteriálních kultur a bakteriálních ghostů. Tyto biotechnologické budou připravovány v rámci projektu FIT pro konstrukci vakcín, vývoj diagnostik, teranostik a cílených terapeutik. Na VUVeL bude tato technologie využívána v rámci projektu FIT a bude přístupná pro projekty v rámci Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Systém bioreaktorů pro biotechnologickou přípravu rekombinantních proteinů | Ano |  | Podmínka |
| Minimální technické požadavky Viz příloha | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení Viz příloha | Ano |  | Podmínka |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Programové vybavení musí umožňovat automatickou kontrolu a udržování nastavených parametrů v bioreaktoru. | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Příloha

Technické specifikace

Celá řídící jednotka založena na jednotné platformě hardware a software – průmyslová PLC automatizace a SCADA software.

HMI Interface – řízení pomocí externího PC se SCADA softwarem, možnost řízení pomocí smartphone/tabletu.

Řídící jednotka pro nezávislou kontrolu a řízení až 10 nádob (teplota, pH, dO2, míchání 0 – 1 500 rpm) (možnost rozšíření na větší nádoby až do 100 l)

Nádoba bioreaktoru o celkovém objemu 5l (pracovní objem 0,8 – 4,2 l)

Optická sonda pro měření pH pH sensor, optický, rozsah 0-14 pH, přesnost 0,01

Optická sonda pro měření O2 - PO2 sensor, optický, rozsah 0-250% DO, přesnost 0.1%

Sonda pro měření optické hustoty - DO sensor, optický, rozsah 0-8 OD, vlnová délka 840-910 nm, zdroj světla LED, nerez (<Ra 0,37μm), autoklávovatelný 0-140°C, max tlak 10 bar

Systém vybaven 4 peristaltickými pumpami 0 – 70 rpm s plynulou regulací otáček

Modul pro směšování 4 plynů (vzduch, O2, CO2, N2) průtok směsi plynů řízen MFC.

Možnost řízení dO2 pomocí kaskády ostatních parametrů.

Modulární systém – řídící jednotka je složena z volně vyměnitelných modulů – modul pro peristaltické pumpy, modul pro směšovač plynů s průtokoměry a MFC, modul pro termoregulaci.

Možnost rozšířit o další nádoby a moduly pro paralelní kultivace. Možnost rozšířit o nádoby pro jednorázové použití o pracovním objemu do 70 l a SIP/CIP nerezové nádoby o pracovním objemu do 100 l.

Systém pro kultivaci ve dvou reaktorech typu „hollow fibre cartridge“, umístitelný v inkubátoru. Nastavitelný průtok v celém rozsahu min. 1 – 160 l/min, samostatné nádoby zabraňující „cross“ kontaminaci, o průměru hrdla min 30 – 45 mm.

Součástí systému musí být odpovídající termostatovací jednotka s nastavitelnou atmosférou CO2 o objemu min. 150 litrů s horkovzdušnou sterilizací parou při 90°C, provedení v mědi. Rozsah nastavení teploty: teplota okolí +3°C až 55°C (přesnost ±0,1°C), rozsah nastavení koncentrace CO2: 0 až 20% (přesnost ±0,1%), relativní vlhkost: 95% ± 3%, digitální regulace, alarmy poruchových stavů, autokalibrace čidel, HEPA filtr v přívodu CO2.

Doplňková zařízení

Systém pro tangenciální mikro a ultrafiltraci s technologií „hollow fibre filters“ (kapacita do 20 l) a s automatickým režimem sledování procesních parametrů (∆P, průtok, množství zpracovaného vzorku a produkce filtrátu).

Automatický proces s přednastavitelnými parametry filtrací, automatický regulační ventil TMP (Transmembrane Pressure), široký pracovní objem min 1 ml až 10 litrů.  Pumpa: rychlost min. 0,1 – 600 rpm, provedení nerez, chemicky odolné. Možnost dovybavit celý systém o 2 přídavná čerpadla. Systém vybaven veškerým příslušenstvím pro okamžitý provoz: ovládací LCD panel, váhy, stojan, klemy, svorky, nádoby, hadičky, reservoáry 15ml, 50ml, 250ml, 500ml, 2L, 4L, 10 l. Všechny rezervoáry musí být autoklávovatelné.