- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Systém pro zobrazování in vivo metodou µCT a metodou celotělního zobrazování luminiscencí

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

Systém je určen k celotělnímu in vivo zobrazování metodou počítačové tomografie a metodou celotělního zobrazování s využitím luminiscence. Je požadován pro preklinický výzkum a testování na malých zvířatech (myš, potkan, morče), proto je požadováno zařízení s maximálním rozlišením k zobrazování např. mikrometastází, trombů, depotu nanočástic atd. Optický systém bude pracovat s citlivými NIR sondami. Systém bude využit v rámci projektu FIT pro klinické testování experimentálních vakcín, diagnostik a teranostik, farmakologické a nanotoxikologické studie účinku farmak a polutantů, distribuci nanočástic a sledování léčebných výsledků experimentální terapie, sledování patologických změn, zobrazování nádorů akumulace nanočásticových nosičů v nádorech. Technologie je plánována pro výzkum a vývoj nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy, pDNA), virů a VLP, bakterií a bakteriálních ghostů. Na VUVeL bude systém umístěn v laboratoři BLS3 a využíván v rámci projektu FIT, CENATOX, Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Systém pro zobrazování in vivo metodou μCT a metodou celotělního zobrazování luminiscencí | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Požadavky jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. Pro jednoznačnost technických termínů je text v Anglickém jazyce | Ano |  | Podmínka |
| Kontrolor a Software Součástí dodávky musí být řídící jednotka (PC a obrazovka) a software (anglická verze). | Ano |  | Podmínka |
| Přídavná zařízení | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry viz technická specifikace |  | Podmínka (viz technická specifikace) |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost viz technická specifikace |  | Podmínka (viz technická specifikace) |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Příloha

Technická specifikace systému pro celotělní zobrazování

Technická specifikace zohledňuje specifické plánované využití přístroje v rámci projektu FIT a v rámci potřeb VÚVeL a spolupracujících institucí v oblasti biomedicíny.

Optický multimodální systém

„Bottom up imaging“ geometrie k umožnění optimalizovaných ohniskových rovin, a tím zajištění nastavení nejvhodnějších parametrů zobrazování; zapouzdřený systém (bez otevřené optiky a iluminátorů); budou zváženy alternativy, pokud budou vykazovat podobné vlastnosti.

„Wheel caster“ s uzamykatelnými koly pro zajištění snadného přístupu při čištění a údržbě.

Vysoce výkonný „Fluorescence Reflectance Imaging“ (FRI).

Kolo s excitačním filtry s nejméně 15 pozicemi.

Minimálně 1 bílé světlo, 1 filtr blokující světlo a 13 fluorescenčních excitačních filtrů, v rozmezí od VIS (viditelný; min. 425 nm) do NIR (blízké infračervené světlo; min. 730 nm).

Emisní filtry mají svrchní vrstvu upravenou proti vinětaci obrazu.

Poskytované emisní filtry obsahují širokoúhlý objektiv.

Emisní filtry dostatečně pokrývají rozmezí VIS-NIR (550-830 nm) s šíří pásma propustnosti do 50 nm.

Xenonový světelný zdroj s minimálně 100 W poskytující homogenní spektrum od 400 do 1100 nm pro zajištění viditelného světla (VIS) až po rozšířené blízké infračervené světlo (NIR).

Tok světla v rozmezí od VIS do NIR > 5000 Lumen k zajištění průniku hluboko do tkání

Schopnost chemo-bioluminescenčního zobrazování; QE při maximu > 86%; senzitivita < 70 ph/s/cm²/sr.

Schopnost radiografického/rentgenového snímkování (rentgenové záření).

Minimálně 10 dvojic čar (line pairs; lp)/mm při rovinných snímcích 2D.

Rozmezí energie zdroje rentgenového záření (kVp): 25 - 35 kVp.

Maximální proud (μA): 400-600 μA.

< 100 µm „micro-focus X-ray head; nominální velikost bodu“.

Geometrické zesílení rentgenového záření.

3 automaticky měnitelné filtry rentgenového záření.

Pro rentgenové záření: biohazardní box pro práci s rentgenovým zářením s < 0.5 mRem/h (5 µSv/h) při radiaci z povrchu do 5 cm.

Schopnost specializované denzitometrie s použitím integrovaného “Bone Density profile software”, který je integrován do standardního Software pro analýzu (bez parametrů externího software třetí strany).

Rentgenové záření by mělo poskytovat běžnou kalibraci energie rentgenového záření.

Schopnost densitometrie “Fat vs. Lean densitometry”.

Schopnost radioizotopového zobrazování (RI; non-Cherenkov)

Fluor-18; za <= 0,5 min.; <= 100 µCi; Technecium-99; za <= 1 min.; <= 1000 µCi; Ytrium-90; Jod-125; Měď-64; indium-111; schopnost zobrazování Čerenkovova záření “Cherenkov Imaging” (CLI);

Schopnost zobrazování RGB; “Spectral Unmixing/Deconvolution”; Subtrakce obrazů.

4 porty dodávající anestetický plyn; 4 porty nepropouštějící světlo.

>= 3 MP back-illuminated CCD se zadním osvětlením pro zobrazování s vysokým rozlišením ve všech modech měření: FRI, CLI, RI, BLI, RGB, rentgenové záření.

360 stupňová vizualizace pro fluorescenci, chemická luminiscence/bioluminiscence, rentgenové záření, radioisotopové, Čerenkovovo, RGB zobrazování.

FOV (zorné pole) pro ≥5-10 myší nebo 2 potkani současně zahrnuté ve všech modalitách FRI, CLI, RI, BLI, RGB, rentgenové záření pro zajištění potřeb vysoké průchodnosti.

Minimální FOV (“přiblíženo”) <= 10 cm pro/u všech modalit: FRI, CLI, RI, BLI, RGB, rentgenové záření.

Volitelná výbava: komůrka pro zvířata SPF (bez specifických patogenů) pro až 5 myší pro zobrazování FRI, CLI, RI, BLI, RGB, rentgenování uvnitř poskytovaného systému; filtrace vzduchu HEPA filtry, řízení teploty vzduchu.

Multimodální lůžko pro zvířata kompatibilní s běžnými systémy MRI s vysokým magnetickým polem, mikro-CT, PET, SPECT a MPI.

Bezpečnost uživatele při manipulaci nakládání s anestetiky a zplodinami: zplodiny z komůrky/lůžka pro zobrazování zvířat rychlostí >95%.

Bezpečnost uživatele při manipulaci nakládání s anestetiky a zplodinami: zplodiny z vnitřku zobrazovacího boxu.

Péče o zvířata a jejich pohodu: stejná plynulá distribuce anestetik ke každému jednotlivému zvířeti.

Systém µ-CT

Kompatibilní s optickým multimodálním systémem.

Pixely velikosti (µm) <= 10 µm na základě FBP (bez digitálního přiblížení, pixel cutting; doba skenování: <=30 min).

Skutečné prostorové rozlišení <= 10 µm (µm) při 10% MTF (zlatý standard pro µCT).

Variabilní spojité zvětšení (bez pevných kroků zvětšení) k zajištění zobrazování velmi malých vzorků ex vivo stejně jako celotělních skenů myši nebo potkanů.

Skenovací průměr vhodný pro malé vzorky <= 3 cm a menší zvířata, jako je krysa (krysy), morčata (>= 5 cm) včetně jejich lůžka, katetrů, ECG/spouštění dýchání.

Skenovací průměr FOV vhodný pro malé vzorky  <= 3 cm; skenovací průměr FOV pro velké vzorky >= 5 cm.

Minimální skenovací délka 25 cm pro zobrazení krysy nebo morčete.

Nejkratší cyklus pro skenování celého těla malého zvířete in vivo µCT of <=5 s. Při dávce radiace (< 3 mGy).

Vnitřní průměr otvoru >=100 mm pro snadné čištění a přístup.

Neomezené rotace nosné konstrukce umožňují např. spirálové skenování (např. pomocí „slip ring“ technologie).

Energie rentgenového záření (keV) vhodného pro zobrazování kostí myší, krys, morčat, ale také měkkých tkání na µCT; nejnižší možná energie rentgenového záření <= 30 keV; nejvyšší možná energie rentgenového záření >= 85 keV, ale nepřesahující 100 keV z důvodu ochrany před rentgenovým zářením v laboratoři.

Velikost prostoru trubice generující rentgenové záření <= 20 µm pro zachování velmi slabého polostínu, a tím vynikající kvality projekce.  Formát CT detektoru/ kamery o velikosti >4 MP s minimální distribucí 2000 x 2000 pixelů.

Formát zobrazování projekce (v pixelech) >4 MP s minimem 2000 x 2000 pixelů.

Technika zobrazování „Step-and-shoot“.

Katsevichův algoritmus přesné rekonstrukce nebo jemu podobný, což vede k rekonstrukci bez artefaktu ze spirálovité skenovací trajektorie. Doba in vivo skenování malých zvířat je méně než 10 minut při dávce<= 1000 mGy s minimálním nominálním rozlišením/velikostí pixelů 8 µm a minimální možné délce skenování 25 mm.

Rekonstruovaný formát příčného řezu minimálně 4k x 4k bez snížení pixelů nebo podobná aplikace.

Urychlená rekonstrukce GPUs (grafického procesoru).

Ultrarychlá hierarchická reconstrukce.

Rekonstrukce FBP (filtrované zadní projekce).

Možnosti opakování rekonstrukce.

Možnost rekonstrukce plochých povrchů kolmých k rotační ose a schopnost měřit vzdálenosti mezi nimi bez artefaktu.

Čas pro rekonstrukci ve formě >=1000 řezů s použitím 2000x2000 pixelů, při >= 650 projekcích, do plného objemu založeného na algoritmech FBP.

Řízení hlavního systému pomocí dotykové obrazovky.

Integrované fyziologické monitorování – tělesná teplota, ECG a dýchání; externí zařízení jsou povolena, ale nejsou považována za integrovaná.

Automatická výměna filtru zařízením vybaveným minimálně 2 filtry rentgenového záření.

“Beam shaper” pro snížení dávky a integrovaný zobrazený systém měření dávky.

Možnost externího spouštěcího mechanismu.

Software pro 2D/3D analýzu včetně schopnosti mikromorfologie kostí.

Export do mobilních zařízení, jako je android nebo zařízení IOS.

Balíček GLP software.

Včetně stojanů na vzorky průměrem1,5 cm; včetně stojanů na vzorky průměrem 2 cm.

Včetně lůžka pro malá zvířata (myš).

Včetně velkého lůžka pro myši (např. pro obézní myši – in vivo model obezity).

Včetně lůžka pro krysy.

Všechna lůžka jsou založena na „rychlých“ konektorech, včetně bezpečnostního spínače.

Multimodální lože pro zvířata kompatibilní s běžnými systémy MRI s vysokým magnetickým polem, mikro-CT, PET, SPECT a MPI.

Podpora běžných formátů pro 3D tiskárny + 3D tiskárna.

Hmotnost systému by neměla překročit 350 kg/m² z důvodu omezeného prostoru v laboratoři.

Systém by neměl překročit rozměr 100 cm x 130 cm x 100 cm (š x h x v) z důvodu omezeného prostoru v laboratoři.

Pokud je to možné, měl by to být systém  tdypu „benchtop system” k zajištění snadné čistitelnosti a dezinfikovatelnosti podlah. Systém musí obsahovat anesteziologickou jednotku.

Zásadní požadavek s ohledem na další plánovaný upgrade systému v roce 2018 - 2020  -  Systém musí být softwarově kompatibilní s dalšími přístroji plánovanými pro rozvoj laboratoře (např. přístroji pro zobrazování pomocí MRI, PET/SPECT). Systém musí být vybaven ložem pro infikovaná zvířata a lože musí být přenosné mezi jednotlivými přístroji pro in vivo zobrazování. Systém je plánován pro umístění v laboratoři BLS 3, proto musí splňovat požadavky na takové umístění a limity rozměrů a váhy.