- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Ultracentrifuga

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

Ultracentrifuga musí být schopna dosahovat přetížení 800 000 g nebo vyšší a musí být schopna akceptovat rotory pro analytické a semipreparativní aplikace (výkyvné, úhlové, elutriační a zonální). Ultracentrifuga bude využívána v rámci projektu FIT pro rychlou purifikaci obtížně sedimentujících částic jako např. nanočástice, lipidní nanočástice a liposomy, subcelulárních frakce, membránové rafty, viry a VLP, vakcinační nanočástice.  Na VUVeL bude tato technologie přístupná pro projekty v rámci Admirevet, CENATOX a dalších navazujících výzkumných projektů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Ultracentrifuga | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Sálová ultracentrifuga dosahující hodnoty přetížení 800 000 g nebo vyšší. Kontrola teploty rotoru 0-40 °C (kroky po 1°C) Hlučnost pod 55 dBA Ovládání z dotykového displeje a možnost přenosu dat do počítače přes USB port Nastavení času min. 1 minuta až 99 h Usazení rotoru samozamykacím systémem | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení Rotor výkyvný (min. 6 x 13 ml, minimálně 250 tis. g) Rotor úhlový (min 8 x 12 ml, min 650 000 g) Zařízení pro tvorbu hustotního gradientu a sběrač frakcí z ultracentrifugačních zkumavek (min. 6 zkumavek v jednom běhu) Zátkovač ultracentrifugačních zkumavek | Ano |  | Podmínka |
| Záruční podmínky | Ano | 12 měsíců a 10 let na jednotku pohonu | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry max 1 x1 x 1 m (plocha 0.5 až 1m2) |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost do 450 kg |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |