Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

„Dodávka přístroje LC-MS/MS“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „Zákon“)

Praha

Červenec 2017

Obsah

1.	Zadavatel	4

1.1.	Zadavatel veřejné zakázky	4

1.2.	Kontaktní osoba	4

1.3.     Druh zadávacího řízení	4

1.	Předmět veřejné zakázky	4

1.1.	Systém LC-MS/MS	4

1.1.1.	Obecný popis	4

1.1.2.	Technická specifikace	5

2.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	7

3.	Místo plnění zakázky	7

4.	Předpokládaný termín plnění	7

5.	Požadavky na splnění kvalifikace	7

5.1.	Základní způsobilost dle § 74 zákona	7

5.2.	Profesní způsobilost dle § 77 zákona	9

5.3.	Technická způsobilost dle § 79 zákona	9

5.4.	Další informace k prokazování kvalifikace	9

5.4.1.	Doklady o kvalifikaci	9

5.4.2.	Změny v kvalifikaci uchazeče	9

5.4.3.	Seznam kvalifikovaných dodavatelů	10

5.4.4.	Systém certifikovaných dodavatelů	10

5.4.5.	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	10

5.4.6.	Společné prokazování kvalifikace	11

5.4.7.	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí	11

6.	Způsob zpracování nabídkové ceny	11

7.	Hodnocení	12

7.1.	Obecně	12

7.2.	Hodnocení systému LC-MS/MS	12

7.2.1.	Nabídková cena	12

7.2.2.	Kvalita technického plnění	12

7.2.3.	Záruční doba	13

8.	Obchodní podmínky	13

9.	Lhůta a místo pro podání nabídky	13

10.	Formální požadavky na nabídku	13

11.	Upřesnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)	14

12.	Otevírání obálek	14

13.	Ostatní podmínky	14

14.	Přílohy	15

# Zadavatel

## Zadavatel veřejné zakázky

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i

Sídlem:	Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

IČ: 		00027022
DIČ: 		CZ00027022

## Kontaktní osoba

Pinkrová Jitka, Ing., Ph.D.

vedoucí Oddělení chemie, mikrobiologie a biochemie potravin VÚPP, v.v.i.

e-mail:	jitka.pinkrova@vupp.cz

tel.:		775 435 020

## 1.3.Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zcela nového laboratorního zařízení LC-MS/MS dle níže uvedených specifikací. Veřejná zakázka není rozdělena na části, jde o dodávku jednoho kompletního přístroje.

## Systém LC-MS/MS

## Obecný popis

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace, uvedení do provozu, otestování funkčnosti kompletu a předvedení specifikačních požadavků systému, zaškolení obsluhy přístroje systému HPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu s dostatečnou citlivostí, vysokou robustností a dostatečným výkonem a zaškolení aplikačním specialistou pro cílenou kvantifikaci ve složitých matricích jako jsou potraviny.

Umožní se tak velmi přesná analýza v oblasti nejen základních a nutričně významných složek potravy, ale i stopového množství látek, které se v potravinách mohou vyskytovat (pesticidy, resp. rezidua pesticidů, alergeny apod.).

Součástí dodávky bude UPS Systém (extra výkonný záložní zdroj), generátor dusíku, datastanice včetně softwaru pro její obsluhu a sběr dat. Je požadována reakční doba servisu 48 hodin pro zajištění plynulosti potřebných analýz.

## Technická specifikace

LC-MS/MS systém na principu trojitého kvadrupólu

- Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Modulární systém, přičemž je zajištěna kompatibilita modulů i napříč jednotlivými generacemi UHPLC pro možnost pozdějšího upgrade jednotlivých částí

- gradientová pumpa

- vysokotlaké binární směšování

- tlakový limit minimálně 600 bar při průtoku do 5 ml/min

- selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze

- možnost průtoku od 1 µl/min až do 5000 µl/min

- vakuový degasser

- nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze

- rozsah pH: 1 – 12,5

- automatický a programovatelný oplach pístů

- Autosampler

- možnost nástřiku v rozsahu 0,1 – 100 µl

- možnost rozšíření objemu nástřiku až na 1800 µl

- programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění

- automatická identifikace typu zásobníku vialek

- kapacita min 130 ks 2 ml vialek

- přesnost nástřiku < 0.3% RSD od 5 do 100 µl

- přenos vzorku ("carry over") < 0,004% pro chlorhexidine

- termostatování od 4 °C

- Termostat kolon

- termostatování kolon alespoň v rozsahu 10°C pod teplotu okolí až do 80°C

- současné zapojení alespoň 4 kolon o délce až 25 cm

- teplotní stabilita alespoň ± 0,1°C

- teplotní přesnost alespoň ± 0,05°C

- dvě oddělené kolonové zóny, samostatně ovládané

- ohřev kolony bez cirkulace vzduchu (still air)

- možnost instalace termostatovaného ventilu pro přepínání kolon

- MS analyzátor

- Tandemový hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu QqQ

- interface mezi atmosférickou a vakuovou částí je řešen vstupní kapilárou

- ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupní kapiláře

- Vstupní optika musí být přístupná pro snadné čištění.

- Minimální nastavitelný dwell time ≤ 1 msec

- Citlivost pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako Instrumentální mez detekce (IDL)*: maximálně 13 fg na kolonu

  - Citlivost pro chloramphenikol v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako Instrumentální mez detekce (IDL)*: maximálně 13 fg na kolonu

- Rozsah měření hmot alespoň: 5 – 2800 amu

- Systém umožňuje provádět následující typy měření: MS sken, MS SIM, MS/MS MRM, MS/MS měření neutrální ztráty, MS/MS sken produktových spekter, MS/MS sken prekurzorových iontů

- Doba přepínání polarity během měření ≤ 30 msec

- Rychlost skenu alespoň 12,000 Da/sec

- Detektor na principu elektronásobiče

- Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 6 řádů

- Automatické ladění

3) Řídící PC

- PC s minimálními parametry (4 jádrový procesor, frekvence jádra minimálně 2.66 GHz, 8 GB RAM, 500 GB HDD, LAN, DVD)

- Operační systém Windows 7, nebo 10 verze profesional 64-bit

- Min 22“ LCD monitor

- Barevná laserová tiskárna

- Ovládání všech modulů systému z jedné datastanice a jednotného software

- Ovládací a vyhodnocovací software

- Jednotný software pro kontrolu parametrů UHPLC a MS, sběr dat, kvalitativní i kvantitativní analýzu dat

- software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných přechodů a jejich automatický export do měřící metody

- Ostatní

- Generátor dusíku kompatibilní s požadavky na čistotu a množství plynu pro provoz celého systému

- UPS pro zajištění stabilního napětí pro UHPLC a MS

*Postup stanovení IDL

Přístrojová mez detekce (Instrument Detection Limit, IDL) se vypočte následujícím způsobem:

IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg)

t ….. kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n–1 stupni volnosti, kde n je počet měření

%RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními

V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 700 000,- Kč bez DPH.

# Místo plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

# Předpokládaný termín plnění

Uzavření smlouvy		listopad 2017

Počátek plnění 		prosinec 2017

Dokončení plnění		únor 2017

# Požadavky na splnění kvalifikace

## Základní způsobilost dle § 74 zákona

Způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 zákona není uchazeč, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země svého sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Splnění této podmínky základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 75 odst. 1, písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

- je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel ve smyslu § 75 odst. 1, písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku ve smyslu § 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen jeho statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

- tato právnická osoba,

- každý člen jejího statutárního orgánu a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1, písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku ve smyslu § 74 odst. 1, písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

## Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Splnění profesní podmínky ve vztahu k České republice prokáže uchazeč ve smyslu § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti uchazeč nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## Technická způsobilost dle § 79 zákona

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2, písm. b) zákona předložit seznam významných dodávek uchazeče poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Uchazeč prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, podepsaného statutárním orgánem, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění uchazeče.

Uchazeč splní toto kritérium technické způsobilosti, pouze pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 dodávku obdobného charakteru jako je dodávka, tj. dodání systému LC-MS/MS v hodnotě alespoň 1 000 000,- Kč bez DPH.

## Další informace k prokazování kvalifikace

## Doklady o kvalifikaci

Uchazeč může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 zákona.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí uchazeč prokázat splněním požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení.

Veškerá předložená čestná prohlášení uchazeče musí být podepsána jeho statutárním orgánem, případně osobou/ osobami která/které uchazeče zastupují na základě plné moci. Taková plná moc musí být součástí nabídky uchazeče, a to v originále či úředně ověřené kopii.

## Změny v kvalifikaci uchazeče

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace uchazeče, je uchazeč povinen oznámit tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první uchazeči nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Nesplní-li uchazeč povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

- základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení ve smyslu § 231 odst. 4 zákona.

Obdobně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může uchazeč prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má uchazeč sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 233 a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy bude požadovat v takovém případě zadavatel po uchazeči, který prokázal kvalifikaci certifikátem, předložení dokladů ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může uchazeč prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má uchazeč sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Uchazeč může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria ve smyslu § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Uchazeč je povinen v takovém případě zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za uchazeče.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího ustanovení je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s uchazečem.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč a jiná osoba, jejímž prostřednictvím uchazeč prokazuje ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

## Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více uchazečů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona a profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 zákona každý uchazeč samostatně. V případě společné účasti uchazečů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 zákona, ekonomickou kvalifikaci ve smyslu § 78 zákona nebo technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

## Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem touto zadávací dokumentaci.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí může uchazeč předložit v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v podepsaném návrhu smlouvy. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídková cena je koncipována jako nejvýše přípustná a uchazeč je povinen do ní zohlednit veškeré náklady související s případným plněním veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena nesmí být vyšší než předpokládaná cena dle čl. 3 této zadávací dokumentace.

# Hodnocení

## Obecně

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, jak je uvedeno dále.

Všechny výpočty (i mezivýpočty) budou zaokrouhlovány na dvě desetinná místa dle matematických pravidel. Body budou vždy spočítány za dílčí hodnotící kritérium a následně sečteny.

Hodnocení každé části bude probíhat zvlášť.

## Hodnocení systému LC-MS/MS

| Dílčí hodnotící kritérium | Váha v % |
| --- | --- |
| Nabídková cena | 60 |
| Kvalita technického plnění | 30 |
| Záruční doba | 10 |

## Nabídková cena

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější bude posouzena nejnižší nabídková ceny, které obdrží 60 bodů.

Nabídky ostatních uchazečů obdrží body podle následujícího vzorce:

Nejnižší nabídková cena

-----------------------------------------------  	x 60= (počet bodů)

Hodnocená nabídková cena

## Kvalita technického plnění

| Subkritérium | Přidělení bodů | Počet bodů |
| --- | --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr umožňuje měření v režimu MS/MS MRM s možností nastavení až 10 MRM přechodů spouštěných intenzitou primárního MRM přechodu (pro konfirmaci identity analytu) | Pokud bude nabízené zařízení splňovat tento parametr, dostane v rámci tohoto kritéria uvedené body, pokud nikoli, nebudou body uděleny (0 bodů). | 5 |
| Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík |  | 5 |
| Přepínací ventil do kolonového prostoru pro přepínání mezi čtyřmi kolonami |  | 5 |
| Aplikační podpora a zavedení metod na místě instalace a v českém jazyce v rozsahu alespoň 10 pracovních dní. |  | 5 |
| Záruka zahrnuje roční preventivní údržby na celý systém (HPLC, MS, generátor dusíku). |  | 10 |

## Záruční doba

Zadavatel v souladu s obchodními podmínkami požaduje záruku na předmět veřejné zakázky v délce uvedené u každého zařízení od předání předmětu veřejné zakázky. Nejdelší záruční doba obdrží 10 bodů.

Uchazeč je oprávněn nabídnout záruční dobu delší, což bude hodnoceno. Zadavatel upozorňuje, že pro účely hodnocení je maximální hodnotou 60 měsíců. Záruka delší jak 60 měsíců bude hodnocena jako by byla pouze 60 měsíců.

Hodnocená záruční doba

-----------------------------------------------  	x 10 = (počet bodů)

Nejdelší záruční doba

(max. 60 měsíců)

# Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny ve formě závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1této zadávací dokumentace.

Uchazeč není oprávněn smlouvu jakkoli měnit, kromě doplnění své identifikace, nabídkové ceny, údajů označených jako [DOPLNÍ UCHAZEČ] a dalších údajů, kde je to výslovně uvedeno.

# Lhůta a místo pro podání nabídky

Uchazeč je oprávněn podat nabídku v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na adrese sídla zadavatele Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Uchazeč nabídku podá nejpozději do 26. 9. 2017 do 16:00 hod.

# Formální požadavky na nabídku

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna následujícím způsobem:

- krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče;

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;

- technický popis plnění;

- návrh smlouvy;

- ostatní doklady.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou a pevně k sobě svázány.

Nabídky musí být uzavřena v důkladně zalepené obálce, na které budou identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky „Dodávka přístroje LC-MS/MS“ a označení „Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT“.

# Upřesnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Dodavatel může zadavatele prostřednictvím kontaktní osoby požádat o upřesnění zadávací dokumentace dle § 98 Zákona.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, včetně přesného znění požadavku, budou uveřejněny stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena uchazečům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

# Otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele na adrese Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař, a to dne 27. 9. 2017 od 10:00 hod.

Otevírání obálek je oprávněn se zúčastnit uchazeč (dodavatel, který podal nabídku), a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (jedné fyzické osoby). Pokud se bude otevírání obálek účastnit osoba, jejíž zmocnění nevyplývá z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík), je třeba, aby disponovala plnou mocí od uchazeče.

# Ostatní podmínky

- Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.

- Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že jsou výše uvedeny odkazy na výroky konkrétních výrobců, akceptuje v plném rozsahu nabízené plnění, které nabízí stejné nebo lepší technické řešení.

- Zadavatel může v souladu s ustanoveními § 127 odst. 1 a 2 zákona zrušit veřejnou zakázku a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

- Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů souvisejících s přípravou nabídky a účastní v zadávacím řízení.

# Přílohy

- Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy

V Praze dne 29.8. 2017

Ing. Pavel Skřivan, CSc.

pověřen řízením VÚPP, v.v.i.