Technické podmínky dodávky

a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky

(Hodnocení: výrok „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné)

Předmětem dodávky je iontový chromatogram

ano/ne

| 1 | Požadavky na přístroj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pumpa |  |
| 1.1 | Dvoupístová pumpa (v sérii) kontrolovaná mikroprocesorem |  |
| 1.2 | Chemicky inertní nekovové provedení PEEK |  |
| 1.3 | Pumpa vybavena algoritmem, který automaticky kompenzuje efekt kompresibility mobilní fáze, tlaku systému a teploty |  |
| 1.4 | Pumpa musí být vybavena aktivním oplachem zadních stran těsnění |  |
| 1.5 | Pumpa musí být kompatibilní se všemi eluenty v rozsahu pH 0–14 (včetně reverzní a normální fáze) |  |
| 1.6 | Tlakový rozsah minimálně do 6000 PSI s použitím kolon s částicemi 4 μm |  |
| 1.7 | Elektrolytická tvorba gradientu mobilních fází (KOH), softwarově nastavitelná minimálně v rozsahu 0,1 – 100 mM |  |
|  | Termostat kolonového a detektorového prostoru |  |
| 1.8 | Systém musí disponovat alespoň dvěma nezávislými temperovatelnými zónami s rozsahem minimálně 15 - 40°C a 30 - 80°C |  |
| 1.9 | Maximálně přípustná odchylka správnosti teploty ± 0,5°C |  |
| 1.10 | Požadovaná teplotní stabilita v maximálním rozsahu ± 0,2 °C |  |
| 1.11 | Nástřikový ventil musí být umístěn v jedné z temperovatelných zón pro zajištění optimálních chromatografických podmínek |  |
|  | Supresor |  |
| 1.12 | Elektrolytický membránový supresor (aniontový) s automatickou regenerací bez nutnosti použití externích chemikálií |  |
| 1.13 | Mrtvý objem supresoru < 50 μL |  |
| 1.14 | Supresor musí být umístěn v temperovatelném prostředí, které umožní jeho chlazení |  |
|  | Detektor |  |
| 1.15 | Vodivostní detektor s termostatovanou celou |  |
| 1.16 | Rozsah detektoru min. 0-15 000 μS/cm |  |
| 1.17 | Rozsah nastavení teploty cely alespoň do 60 °C |  |
| 1.18 | Tlakový rozsah alespoň do 10 MPa |  |
| 1.19 | Rychlost sběru dat minimálně do hodnoty 100 Hz |  |
|  | Autosampler |  |
| 1.20 | Karuselový typ s kapacitou alespoň 120 x 1,5 ml vialky |  |
| 1.21 | Rozsah nástřiků 1-100 μL v 0.1 μL krocích a 100-7500 L v 1 μL krocích |  |
| 1.22 | Možnost ředění v rozsahu 1:1 až 1:1000 |  |
| 1.23 | Teplotní rozsah termostatování 4-60 °C |  |
|  | On-line purifikační systém vody |  |
| 1.24 | Kontinuální produkce ultra-čisté vody (18,2 MΩ.cm) |  |
| 1.25 | Odstranění anorganických iontů, organických látek, mikroorganismů, nerozpuštěných látek, koloidů |  |
| 1.26 | Dva výstupy ultra-čisté vody (pro mobilní fázi a pro regeneraci supresoru) |  |
|  | Chromatografický software včetně PC a monitoru |  |
| 1.27 | Software umožňující plné ovládání systému, zpracování a vyhodnocování výsledků |  |
| 1.28 | Současné měření a vyhodnocování dříve uložených spekter |  |
| 1.29 | Počítač vhodné konfigurace a odpovídající systémovým nárokům zařízení, LCD monitor, tiskárna |  |
| 1.30 | Operační systém kompatibilní se stávajícím programovým vybavením zadavatele |  |
| 2 | Požadavky další |  |
| 2.1 | Bezpečnost provozu a práce – moduly iontového chromatografu vybaveny bezúdržbovými optickými senzory úniku kapalin |  |
| 2.2 | Dostupnost servisu do 48 hodin od nahlášení závady |  |
| 2.3 | Dostupnost náhradních dílů min. 10 let od instalace |  |
| 2.4 | Ekologická likvidace starého přístroje – iontového chromatografu |  |

V …………………, dne ………………

_______________________

Razítko a podpis uchazeče