## Sheet1
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie |  | Nabídka účastníka (doplňte hodnotu, přip. uveďte ANO/NE)
Binární vysokotlaké čerpadlo pro chromatografii | tlakový limit min. 1200 bar
selekční ventil pro výběr až ze 4 zásobníků mobilní fáze
možnost průtoku alespoň v rozsahu 0,01 ml/min až 2 ml/min při současném dosažení tlaku 1200 bar
vakuový degasser
mrtvý objem s mixérem max 50 µl
senzor úniku mobilní fáze
Autosampler | možnost objemu nástřiku v rozsahu alespoň 0,1 – 800 µl bez nutnosti hardwarového zásahu (výměna hlavy, smyčky, apod.)
tlaková odolnost min. do 1200 bar
jehla je součástí vysokotlaké cesty (tzv. "flow through" konstrukce)
programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce
počet pozic autosampleru pro vialky objemu 2 ml min 300 ks
počet pozic autosampleru pro vialky objemu 6 ml min 60 ks
možnost oplachu jehly zvenku a zpětného oplachu sedla až třemi rozpouštědly nezávisle na mobilní fázi
přenos vzorku ("carry over") < 0,001%
chlazení vzorků v rozsahu min. 5 °C až laboratorní teplota
Termostat kolon | termostatování kolon v rozsahu min. od 5 °C do 90 °C
současné umístění alespoň 4 ks kolon o délce min. 25 cm
teplotní stabilita alespoň ± 0,05 °C
dvě oddělené kolonové zóny, samostatně ovládané
ohřev kolony bez cirkulace vzduchu (still air)
selekční ventil umístěný v regulovaném termostatovaném prostoru včetně všech kapilár umožňující výběr ze 2 ks kolon
Modul pro online SPE
Kvarterní čerpadlo pro on-line prekoncentraci vzorků | tlakový limit min 400 bar
možnost průtoku alespoň v rozsahu 0,01 ml/min až 5 ml/min
vakuový degasser
mrtvý objem max. 1500 µl
Ventily | 2 poziční 10 port ventil s tlakovou odolností min. do 600 bar
Další | sada kapilár pro propojení a startovací sada SPE kolonek
Hmotnostní spektrometrie
MS analyzátor | Tandemový hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu QqQ
ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupní kapiláře.
dusík jako jedinný sprejovací a sušící plyn pro iontový zdroj
Citlivost pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako Instrumentální mez detekce (IDL)*: maximálně 0,8 fg na kolonu
Citlivost pro chloramphenikol v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako Instrumentální mez detekce (IDL)*: maximálně 0,8 fg na kolonu
Rozsah měření hmot alespoň: 5 –1500 m/z
Minimální nastavitelný dwell time ≤ 1 msec.
Doba přepínání polarity během měření ≤ 30 msec.
Rychlost skenu alespoň 15,000 Da/sec
Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 6 řádů.
Automatické ladění a hmotnostní kalibrace
Systém umožňuje provádět následující typy měření: MS sken, MS SIM, MS/MS MRM, MS/MS měření neutrální ztráty, MS/MS sken produktových spekter, MS/MS sken prekurzorových iontů
Možnost měření v režimu MS/MS MRM s možností nastavení alespoň 6 konfirmačních MRM přechodů spouštěných signálem primárního MRM přechodu
Ovládání všech modulů systému z jedné datastanice a jednotného software
Řídící PC | PC pro obsluhu LC-MS/MS a pro sběr dat,4 jádrový procesor, frekvence jádra min. 2.66 GHz, 8 GB RAM, 500 GB HDD, DVD, LAN, optická myš, klávesnice, 24" LED monitor, OS Windows 10 64-bit, Microsoft Office
Řídící a vyhodnocovací software | Software pro řízení systému, sběr a vyhodnocování dat, kvalitativní i kvantitativní analýzu
Všechny moduly systému (on-line SPE, HPLC a MS detektor) jsou řízeny jednotným softwarem
software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných přechodů a jejich automatický export do měřící metody
Tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace)
Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík
možnost automatizovaného ladění MRM přechodů pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací
možnost automatizované optimalizace parametrů iontového zdroje pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací
Ostatní | generátor dusíku s kvalitou a kapacitou produkce odpovídajících nárokům systému (produkce dusíku minimálně 60l/minuta, výstupní tlak 100psi, zabudované kompresory)
Servis: odpověď na problém od servisního oddělení do 24 hodin, příjezd technika do 72 hodin
aplikační podpora/ převod metod v rozsahu 10 pracovních dní od zkušeného aplikačního specialisty s délkou praxe ve vývoji LC/MS metod min 7 let
Instalace přístroje Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 Brno
Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.
Zajištění servisu přístroje po dobu nejméně 10 let
Bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 10 let (přechod na nové verze OS Windows).
Záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců.
*Postup stanovení IDL
Přístrojová mez detekce (Instrument Detection Limit, IDL) se vypočte následujícím způsobem:
IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg)
t …..kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n – 1 stupňi volnosti, kde n je počet měření
%RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními
1V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace.