Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Dodávka LC-MS/MS“

Specifikace stroje a jeho výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Požadujeme dodání utra-účinného kapalinového chromatografu s tandemovou hmotnostní spektrometrií typu trojitého kvadrupolu UHPLC – MS/MS s vysokou citlivostí a selektivitou vhodného pro stanovení stopových koncentrací pesticidů, rostlinných toxinů a polutantů životního prostředí.

Chromatografická část

Čerpadlo

- binární vysokotlaký gradient s přepínáním A1/A2 a B1/B2

- rozsah průtoků 0,01 – 2,00 ml/min

- lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient: 11 programovatelných profilů (1x lineární, 2x skoková změna, 4x konkávní, 4x konvexní)

- tlak minimálně až do 18000 psi (tj. až cca 1200 bar)

- mrtvý objem < 100 ul

- vestavěný vakuový degaser

- rozsah pH 2 – 12

- senzory úniku kapaliny

Autosampler

- volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 ul (výměnou smyčky až 1000ul)

- dávkování vzorku pomocí fixní smyčky “FL“

- kapacita minimálně 90 pozic pro 2 ml vialky

- chlazený autosampler +4°C až +40°C

- přenos vzorku menší než 0,004% (typický přenos menší než 0,001%)

Kolonový termostat

- kolonový termostat pro 1 kolonu o délce až 150 mm

- rozsah teplot +20° C až +90°C

- automatická identifikace kolony pomocí čipu

Hmotnostní spektrometr

- tandemový hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupolu s lineárním uspořádáním

- kombinovaný ESI / APCI iontový zdroj pracující jako přepínatelný elektrosprej, chemická ionizace za atmosférického tlaku s použitím jedné sondy umožňující práci v oddělených režimech ESI a APCI

- rychlé přepínání ± polarit (15 ms) a zároveň i ESI a APCI režimu během analýzy (20 ms)

- kombinovaný ESI / APCI iontový zdroj pracující ve společném smíšeném režimu ESI + APCI s použitím jedné sondy

- dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů

- separace a zaostření iontového svazku mimo osu na principu cestujících vln spojené s odstraněním nežádoucích interferencí pomocí vakua

- citlivost v ESI+ MRM - S/N≥500000:1 pro nástřik 1 pg reserpine na kolonu (m/z 609→195)

- citlivost v ESI- MRM - S/N≥500000:1 pro nástřik 1 pg chloramphenicol na kolonu (m/z 321→152)

- čištění iontového vstupu bez zrušení vakua (izolační ventil vakua součástí iontového zdroje)

- automatická kalibrace a automatické ladění včetně LC-MS systémové kontroly

- automatická servisní diagnostika s možností přenosu prostřednictvím Internetu

- rozsah hmot 2 – 2000 amu

- rychlost skenování kvadrupolů minimálně až do 20000 amu/s

- minimální pozorovací čas („dwell time“) 1 ms

- lineární dynamický rozsah 6 řádů

- dostupné režimy: sken produktů, sken produktů se zakoncentrací iontů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, MRM režim, MRM kombinovaný s konfirmačním skenem, MRM kombinovaný se skenem pozadí matrice, SIR režim

- programovatelné funkce - minimálně 1000 časově programovatelných segmentů s minimálně 30 funkcemi v každém jednotlivém segmentu

- vysokoefektivní kolizní cela na principu cestujících vln se selektivním zakoncentrováním iontů

- detektor na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off axis) s dlouhou životností

- předřazené pomocná vakuová vývěva

- vhodný vakuový systém

- vestavěný přepínací ventil plně ovládaný SW pro odklon eluátu v oblasti analýzy mimo dobu sběru dat

- systém musí umožňovat alternativní připojení ultraúčinného superkritického fluidního chromatografu prostřednictvím speciálního spojení (interface se spliterem) s ovládáním z jediného softwaru

- systém musí umožňovat i alternativní připojení plynového chromatografu s ionizací za atmosférického tlaku s ovládáním z jediného softwaru

- systém musí umožňovat instalaci sondy pro přímé zavádění pevných a kapalných vzorků

- systém musí umožňovat i alternativní připojení iontového zdroje využívajícího separačního čipu ve spojení s nanokapilárním ultraúčinným kapalinovým chromatografem

- ovládací PC vhodné konfigurace s příslušenstvím

Software

- jednotný software pro řízení a zároveň sběr dat LC-MS systému jako celku

- cílená kvantifikace s úplnou plně automaticky řízenou kontrolou volitelných parametrů, jako jsou:

  - poměr relativních intenzit vybraných iontů (až pro 4 ionty najednou)

  - kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů

  - kontrola poměru S/N, tj. odstupu signálu k šumu

  - výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitu (MRL)

  - výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ)

  - výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů

  - kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank)

  - výpočet % výtěžnosti analýzy

  - výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2

Další požadavky

- aplikační školení obsluhy v trvání 5 dní

- tuzemský autorizovaný servis (reakce servisu do 24 hod / nástup technika do 48 hod)

- záložní zdroj UPS umožňující zálohu celého systému minimálně 15 minut

- Záruka 24 měsíců