## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a výčtu příslušenství a požadavků na servis
Analyzátor rtuti by měl obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky,
resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
1) | Analyzátor rtuti s fluorescenční detekcí, např. Mercur
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
1.1 | Analyzátor rtuti ve vodách na principu využití metody studených par s atomovou fluorescenční detekcí
1.2 | Mez detekce 1 ng Hg/l nebo nižší
1.3 | Kapacita analyzovaných vzorků včetně duplicitních analýz a promývání mezi vzorky nejméně 15 vzorků/hod
1.4 | Spotřeba vzorku na jedno měření nejvýše 1,5 ml
1.5 | Sušení nosného plynu bez chemické absorpce
1.6 | Senzor pro ochranu měřící cely před průnikem kapaliny
1.7 | Dvě oddělená čerpadla pro vzorek a chemikálie
2) | Autosampler plně kompatibilní s analyzátorem rtuti podle bodu 1)
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
2.1 | Autosampler pro automatické měření vzorků a standardů s ovládáním plně integrovaným do řídícího software
2.2 | Možnost automatického ředění vzorků a standardů - ředící poměr stanoven uživatelem či automaticky vypočítán
2.3 | Zásobník na vzorky s minimálně 120 pozicemi pro vzorky s objemem minimálně 10 ml a minimálně 10 pozicemi pro standardy s objemem minimálně 40 ml
2.4 | Možnost použití vialek z borosilikátového skla.
2.5 | Automatický oplach nástřikové kapiláry mezi vzorky
2.6 | Dodání 1 sady vialek z borosilikátového skla na celý počet pozic autosampleru
3) | Řídící a vyhodnocovací jednotka (hardware a software) plně kompatibilní s analyzátorem podle bodu 1) a autosamplerem podle bodu 2)
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
3.1 | Řídící počítač pro řízení procesu, on-line sběr naměřených dat a vyhodnocování výsledků včetně monitoru
3.2 | Monitor 24´´
3.3 | Laserová tiskárna
3.4 | Ovládací a vyhodnocovací software
3.5 | Uživatelská licence pro Windows 10 a MS Office.
3.6 | Možnost exportu dat/výsledků do Excelu/LIMS.
4) | Záložní zdroj (UPS)
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
2018-01-04 | Záložní zdroj (UPS), který pokrývá potřeby sestavy analyzátoru - volně stojící provedení, tj. bez pevného připojení na rozvod elektrické sítě.
5 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
6 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.
7 | Záruční lhůta minimálně 2 roky.
8 | Servisní středisko nebo servisní technik v České republice:
Záruční opravy provádí firma:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy provádí firma:
IČO
telefon: - mail: