## List1
Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace a požadavků na servis
Analyzátor TOC musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a položky,
resp. musí splňovat minimálně následující technické parametry a požadavky na servis:
1) | Analyzátor celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných vzorcích
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
1.1 | Analyzátor TOC ve vodách na principu vysokoteplotního katalytického spalování s následnou IR detekcí
1.2 | Stanovení TOC podle ČSN EN 1484
1.3 | Stanovení parametru TOC rozdílovou metodou (TOC=TC-IC), možnost měření TC, IC, TOC, NPOC, DOC
1.4 | Mez detekce 0,05 mg C/l nebo nižší
1.5 | Teplota katalytického spalování až 950 °C
1.6 | Odstraňování vlhkosti z nosného plynu Peltierovým chladičem
1.7 | Doba stanovení 1 vzorku TC nebo IC 3 minuty nebo kratší
1.8 | Možnost připojení chemiluminiscenčního detektoru ND20 pro následné stanovení celkového dusíku (TN)
2) | Autosampler plně kompatibilní s analyzátorem TOC podle bodu 1)
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
2.1 | Autosampler pro automatické měření vzorků a standardů s ovládáním plně integrovaným do řídícího software
2.2 | Oddělené pozice pro vzorky a pro standardy, počet pozic pro vzorky minimálně 150
2.3 | Možnost automatického ředění vzorků a přípravy kalibračních standardů
2.4 | Možnost automatického přídavku kyseliny a probublávání vzorku pro NPOC o pozici napřed z důvodu úspory času na analýzu
2.5 | Mechanické míchání vzorku ve vialkách
2.6 | Nastavitelný objem nástřiku 10 až 1000 µl pro každý vzorek zvlášť
3) | Řídící a vyhodnocovací jednotka (hardware a software) plně kompatibilní s analyzátorem podle bodu 1) a autosamplerem podle bodu 2)
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
3.1 | Řídící počítač pro řízení procesu, on-line sběr naměřených dat a vyhodnocování výsledků včetně monitoru
3.2 | Laserová tiskárna
3.3 | Ovládací a vyhodnocovací software, který musí umožnit:
3.3.1 | Softwarová kontrola teploty spalovacího procesu a průtoku nosného plynu
3.3.2 | Možnost průběžného přidávání a editace vzorků - tabulka vzorků přístupná pro úpravu po celou dobu analýzy
3.3.3 | Možnost editace ploch píků
3.3.4 | Možnost výběru stanovovaných parametrů (TOC/TC/IC/NPOC) u každého vzorku zvlášť
3.3.5 | Možnost automatického výběru výpočtu výsledků z různých kalibračních křivek
3.3.6 | Možnost exportu dat/výsledků do Excelu/LIMS.
3.4 | Uživatelská licence pro Windows 10 a MS Office.
4) | Záložní zdroj (UPS)
Typ zařízení v nabídce:
nabídka
2018-01-04 | Záložní zdroj (UPS), který pokrývá potřeby sestavy analyzátoru - volně stojící provedení, tj. bez pevného připojení na rozvod elektrické sítě.
5 | Zařízení musí být nové neobsahující použité nebo repasované díly.
6 | Zaškolení uživatele na místě jako součást instalace.
7 | Záruční lhůta minimálně 2 roky.
8 | Servisní středisko nebo servisní technik v České republice:
Záruční opravy provádí firma:
telefon: - mail:
Pozáruční opravy provádí firma:
IČO:
telefon: - mail: