Příloha č. 1 výzvy na akci: Kapalinový chromatograf (HPLC) s detektorem diodového pole (DAD)

Technická specifikace - základní/minimální parametry:

Kapalinový chromatograf:

- Kvarterní gradientové čerpadlo s vysokotlakým mícháním mobilní fáze

- Přepínatelná volba až mezi 4 složkami mobilní fáze

- Programování gradientu: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient

- Vestavěný vakuový degasser složek mobilní fáze s malým objemem komůrek

- Maximální pracovní tlak čerpadla 5 000 psi

- Rozsah průtoků 0,01 -10,00 ml/min

- Minimální mrtvý objem celého systému od směšovacího ventilu po čelo kolony ˂ 1150 µl

- Kolonový termostat (topení a chlazení) do +65 oC

- Chlazený autosampler +4 oC až +40 oC

- Minimálně 100 pozic pro 2 ml vialky

- Použitelný rozsah pH chromatografu pH= 2-12

- Nástřik vzorků minimálně v rozmezí 0,1-100,0 µl

- Vzorky umístěny v prostoru bez přístupu světla

- Vysoká reprodukovatelnost nástřiku ˂ 0,5 %RSD

- Nízký přenos vzorku ˂ 0,003%

DAD detektor:

- Rozsah vlnových délek nejméně 190-800 nm

- Správnost vlnové délky nižší nebo rovna ±1 nm

- Linearita do minimálně 2AU

- Maximální rychlost sběru dat 80 Hz nebo vyšší

- Automatický software ošetřující stárnutí lampy

- Pouze jedná výbojka z důvodu menších provozních nákladů

Software:

- Všechny komponenty řízeny softwarem Empower

- Upgrade stávajícího softwaru Empower na verzi kompatibilní s Win10

- Software zajišťuje sběr dat a databázové uspořádání naměřených dat (typ ORACLE)

- Včetně PC a monitoru

Počítač:

- značkový počítač

- min. čtyř jádrový procesor

- frekvence procesoru min. 3.6GHz

- procesor cache min. 8MB

- integrovaná HD grafická karta frekvence min. 1200MHz

- RAM min. 8GB, frekvence min. 1600MHz

- disk HD min. 500GB a 7200RPM

- min. dvě ethernetové karty

- optická mechanika

- operační systém MS Windows 10Pro (English), 64bit

- záruka PC min. 3 roky On-site NBD

- monitor s úhlopříčkou min. 22“ a rozlišením min. FULL HD

Kompatibilita:

Je požadována plná kompatibilita se stávajícími detektory Waters  2414 (RI) a 2475(FLD)

Další požadavky:

- v ceně bude zahrnuta doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění po provedené instalaci

- v ceně bude dále zahrnuto proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace

- min. 24 měsíční záruční lhůta, zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, zajištění náhradních dílů, včetně výměny náhradních dílů doporučených výrobcem po prvním roce provozu, servisní technici jsou školení a certifikovaní výrobcem

- odezva servisu do 24 hodin, servisní zásah do 48 hodin

V ………………………… dne……………………

……………………………………………………………….

Podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem dodavatele