- Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: |  | Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program / projekt: | OP VVV / Projekt Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury | Číslo zakázky: |  | IFT upgr-infr Q1/2019 |  |  |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |  |  |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno, příjmení, titul |  | Email |  |  | Telefon |
| Koordinátor projektu | doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. |  | turanek@vri.cz |  |  | +420 533 331311 |
| Proškolený pracovník: | doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. další pracovníci budou určeni |  | turanek@vri.cz |  |  |  |
| Za specifikaci zodpovídá: | doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. |  | turanek@vri.cz |  |  | +420732813577 |
| Požadavky na instalaci |  |  |  |  |  |  |
| Místo dodání (budova, místnost): |  | VÚVeL, Hudcova 70, 62100 Brno |  |  |  |  |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): |  | NE |  |  |  |  |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) |  | 230 V; |  |  |  |  |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) |  | ANO |  |  |  |  |
| Další specifické požadavky na instalaci: |  | NE |  |  |  |  |
| Požadavky na provoz |  |  |  |  |  |  |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) |  | V, KV |  |  |  |  |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): |  | 50 tis. Kč |  |  |  |  |
| Servisní náklady |  | 300 tis. Kč (předpokládaná doba života 10 let) |  |  |  |  |
| Požadavky na personál (stávající/nový): |  | Stávající personál oddělení 07 |  |  |  |  |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: |  | Investice projektu Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury (5% příspěvek VÚVeL na projekt) (součást výběrového řízení v režimu podlimitní zakázky) |  |  |  |  |
| Požadavky na zakázku |  |  |  |  |  |  |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): |  | Ne |  |  |  |  |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): |  | do 6 týdnů |  |  |  |  |
| Požadavky na záruku: |  | 24 měsíců |  |  |  |  |
| Zdroj financování |  | OP VVV Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury |  |  |  |  |
| Počet kusů: |  | jeden |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH / s DPH: |  | do 1 450 000 Kč |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH / s DPH: |  | do 1 450 000 Kč |  |  |  |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona  268/2014 Sb.

| V Brně | dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | Podpis |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Systém slouží ke komplexní charakterizaci molekul a nanočástic pomocí dynamického rozptylu světla měřeného při třech úhlech. Systém bude využíván pro charakterizaci zejména rekombinantních proteinů, VLP, pseudovirů a virů, pDNA/mRNA a lipoplexů, polysacharidových antigenů, monoklonálních protilátek, exosomů, liposomů, polymerních nanočástic a nanopartikulárních polutantů, peptidů a nizkomolekulárních farmak a aditiv k lékovým formám (např. sacharidová kryoprotektiva). Pro účely projektu IFT musí být systém vybaven sadou různých kyvet pro měření ve velmi malých objemech (3μl) a možností stanovení koncentrace (vyjádřeno jako počet částic) polymerů a nanočástic. Systém musí umožňovat stanovení translačních a rotačních difúzních koeficientů, měření fluorescenčního signálu a odstranění případného autofluorescenčního signálu pomocí optických filtrů.  Jedná se o klíčový systém projektu IFT pro výuku a výzkum v oblasti nanotechnologie, biotechnologie a nanofarmakologie. Na VUVeL bude tato technologie využívána v rámci projektu IFT a bude přístupný pro další projekty v rámci OPVVV (FIT, CEREBIT), Centrum excelence pro nanotoxikologii CENATOX, projekt OP VaVpI Admirevet a dalších navazujících výzkumných projektů. Přístroj bude také součástí metodického portfolia laboratoře pro nanofarmakologii NanoPharm (společná laboratoř VUVeL + ICRC).

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky Viz příloha: Technická specifikace | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení |  |  |  |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Programové vybavení musí umožňovat automatickou kontrolu stavu systému, monitorování průběhu separace a analýzu výsledků z jednotlivých detektorů. | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: rozměry Neudává se |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: hmotnost Neudává se |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Technická specifikace:

Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla

- Rozsah měření: 0,3nm – 10 μm

- Stanovení koncentrace nanočástic v homogenních vzorcích bez potřeby kalibrace

- Měření s využitím fluorescenčních a polarizačních filtrů pro odstranění autofluorescence a stanovení translačních a rotačních difúzních koeficientů

- Měření při zpětném úhlu pro analýzu koncentrovaných vzorků bez nutnosti ředění (do 40% w/V)

- Měření velikosti částic v malých objemech (5 μl nebo menší)

- Rozsah teplotní temperace vzorku: 0-120 °C s možností proplachu plynným dusíkem

- Rozlišení vzorků s bi- a trimodální distribucí s možností analýzy koncentrace nanočástic v jednotlivých frakcích (doložit experimentálními výsledky) požadované rozlišení částic s poměrem velikostí 2:1

- Měření v úhlech forward scatter, back scatter a 90°

- Měření zeta-potenciálu nanočástic a makromolekul (např. proteiny, polysacharidy), rozsah velikostí pro měření zeta-potenciálu 4 nm – 100 μm, mód pro měření vzorků s vysokou vodivostí, měření zeta-potenciálu v jednorázových kyvetách plně vybavených elektrodami a možností měření malých objemů vzorků (30 μl) a současně s měřením velikosti částic

- Minimální koncentrace proteinů (10-15 kDa) pro měření velikosti: 100 μg/ml nebo nižší, pro měření zeta-potenciálu: 1 mg/ml nebo nižší

- Možnost připojení autotitrátoru

Hodnotící kritéria:

Striktní splnění technických parametrů: vylučovací kritérium

Cena: hlavní kritérium