| Uchazečem nabízené plnění | Chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti |
| --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| CHLADÍCÍ KLIMABOXY S MONITOROVACÍM SYSTÉMEM TEPLOT A VLHKOSTI | 4 ks |  |
| Specifikace |  |  |
| Kultivační termostatický box s chlazením | ANO |  |
| Minimální vnitřní objem boxu | 1 200 litrů |  |
| Maximální vnější rozměry boxu (š x v x h) | 1.500 x 2.000 x 1.000 mm |  |
| Minimální vnitřní rozměry boxu (š x v x h) | 1.300 x 1.400 x 680 mm |  |
| Nucená cirkulace vzduchu | ANO |  |
| Minimální teplotní rozsah | +3 °C - +40 °C |  |
| Minimální přesnost regulace | +/- 0,4 °C |  |
| Minimální homogenita | +/- 0,8 °C |  |
| Interiér v provedení nerez, exteriér chemicky odolný lak nebo nerez | ANO |  |
| Dvojité vnější dveře, zámek dveří | ANO |  |
| Mikroprocesorové řízení, LCD displej | ANO |  |
| Programování času a teploty s možností cyklů | ANO |  |
| Záznam průběhu teploty, Ethernet rozhraní pro vzdálený přístup | ANO |  |
| Akustický alarmový systém, alarmy při poruše, při překročení nastavené teploty, při výpadku napájení, otevřené dveře, přenos alarmů pomocí emailu | ANO |  |
| Osvětlení vnitřního prostoru LED technologií pro kontrolu uloženého materiálu | ANO |  |
| Prostup nejméně 30 mm pro kabely či externí čidlo | ANO |  |
| Součástí dodávky 3 ks polic, možnost osadit nejméně 10 ks polic, minimální nosnost každé police 20 kg | ANO |  |
| Napájení | 230 V |  |
| Maximální příkon přístroje | 550 W |  |
| Akustický alarmový systém, alarmy při poruše, při překročení nastavené teploty, při výpadku napájení, při otevřených dveřích, přenos alarmů pomocí e-mailu | ANO |  |
| Zařízení musí umožňovat pozdější rozšíření o řízení regulace vlhkosti a vnitřní elektrické zásuvky | ANO |  |
| Další požadavky zadavatele |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu | ANO |  |
| Základní proškolení obsluhy | ANO |  |
| Záruka a záruční servis po dobu 24 měsíců | ANO |  |
| Manuál v českém jazyce | ANO |  |
| Pozáruční servis po dobu životnosti přístroje, minimálně po dobu 5 let | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 4 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.