Příloha č. 1

výzvy k podání a vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy na akci:

„Dodávka 2 ks mycího a dezinfekčního automatu pro využití v laboratoři“

2 ks mycího a dezinfekčního automatu pro pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice

Technické specifikace:

Dezinfekční mycí automat v nerezovém provedení pro využití v laboratoři centrální umývárny s elektro ohřevem. Vnější rozměry přístroje (v,š,h) 1175,900,700mm, vnější opláštění v nerezu, přední výklopné celonerezové dveře, mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické či alkalické, přednastavené mycí programy pro laboratorní sklo (organické, anorganické), laboratorní plasty a kovové pomůcky, bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy, zakrytá topná tělesa, systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze  programu, vícekomponentový filtrační systém mycí lázně. Vnitřní rozměr mycího prostoru, vyhovující pro rozměry současných mycích košů – nejsou součástí zakázky (a musí pasovat do nabízené myčky), (v,š,h) 500,535,516 – pro spodní koš, (v,š,h) 500,535,473- pro horní koš. Kontrola  mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen, dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací, během  mycího cyklu   elektricky blokované dveře. Mycí a dezinfekční automat s výkonným oběhovým čerpadlem, ovládací panel, programovatelná řídící jednotka, vestavěný dávkovací systém pro tekutou neutralizační chemii, vestavěný dávkovací systém  pro tekutou mycí chemii, vestavěný kondenzátor par  s rozstřikovačem, vestavěný změkčovač vody, odpadní potrubí  odolné vůči  působení tuků a mastných kyselin. Přípojka pro studenou vodu, přípojka pro teplou vodu, přípojka pro demi vodu. Sušící agregát.

Další požadavky zadavatele:

- v ceně je zahrnuto: posudek o opravitelnosti/neopravitelnosti případně ekologické likvidaci stávajícího mycího automatu, doprava do místa plnění, instalace a připojení na stávající přívody vody a odpadu, uvedení  do provozu, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění; proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby;

- uživatelský návod v českém jazyce

- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané

V ………………………………….. dne………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem dodavatele