# Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC“

Specifikace přístrojové sestavy a její výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Charakteristika systému

- Stolní hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem s jedním kvadrupólovým hmotnostním filtrem s kapalinovým chromatografem s kvarterní pumpou - včetně řídícího PC a softwaru

Plazma

- RF generátor s rozsahem výkonu nastavitelným v rozsahu alespoň 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma

- Motorizovaný posun řízený ICP-MS softwarem (X-Y-Z) plazmové hlavice pro automatickou optimalizaci polohy hořáku (nastavení optimální analytické zóny pro maximální citlivost a minimální interference)

- Robustní plazma zajišťující vysoké výtěžnosti i pro případ měření vzorků s vyšším obsahem rozpuštěných pevných látek  - poměr vícenásobně ionizovaných iontů Ce2+/Ce+ (Ba2+/Ba+) ≤ 3%, poměr iontů oxidů (CeO+/Ce+) ≤ 1,5%

Zavádění vzorku do plazmového výboje

- Zmlžovací komora chlazená pomocí Peltierova článku s nastavením v rozsahu teplot –5°C až +20 °C

- Integrované, automatické a plně softwarem řízené on-line ředění vzorku v plynném stavu (aerosol) před vstupem do plazmového výboje umožňující analýzu koncentrovaných vzorků s obsahem až 25 % TDS a umožňující snížení poměru oxidů Ce0+/Ce+ na úroveň pod 0,5% a faktické odstranění matriční suprese

- Alespoň 5 přednastavených a automaticky použitelných úrovní ředění

- Křemenná plazmová hlavice včetně příslušenství, Scottova double-pass mlžná komora, zmlžovač MicroMist, hadičky pro zavádění vzorků, vnitřních porovnávacích prvků, odvádění odpadu

Rozhraní plasma/hmotnostní spektrometr

- Interface musí umožňovat výměnu kónusů a části iontové optiky (extrakční čočky) bez ztráty vakua ve spektrometru

- Interface vhodný pro okyselené environmentální vzorky (půdy, krmiva, rostliny, hnojiva)

Hmotnostní analyzátor a detekční systém

- Kvadrupólový analyzátor s kolizně-reakční celou pro eliminaci spektrálních interferencí

- Kolizně-reakční cela musí umožňovat efektivní odstranění většiny polyatomických interferencí pouze s použitím čistého He (jako inertního kolizního plynu) a bez použití korekčních rovnic

- Rozsah pokrytí hmotnostního spektra min. 5 až 255 amu

- Lineární dynamický rozsah detektoru min. 11 řádů

- Detektor uložený mimo osu kvadrupólu (tj.  off-axis) pro eliminaci vlivu elektricky neutrálních částic a zvýšení poměru signál/šum na detektoru

- Pracovní frekvence kvadrupólového analyzátoru ≥ 2,5 MHz

- Elektronásobič pro detekci iontů s integračními časy analogové i pulzní části ≤ 100 μsec umožňující dostatečné časové rozlišení v případě požadavku analýzy velikosti a koncentrace nanočástic

- Možnosti rozšíření o příslušenství umožňující použití až 3 čistých kolizních/reakčních plynů v jedné analýze (min. H2, NH3, O2, Xe a další)

Citlivost při naladění systému na ≤ 1,5% CeO+/Ce+:

7Li (9Be) ≥ 55 Mcps/ppm

89Y (115In)  ≥ 300 Mcps/ppm,

238U (205Tl) ≥ 250 Mcps/ppm

Detekční limity – s využitím kolizního plynu (He)  při naladění systému na ≤ 1,5% CeO+/Ce+:

As(75) ≤ 20 ppt

Se(78) ≤ 40 ppt

(data pro reálnou matrici s interferencemi: min. HNO3, HCl, Ca2+)

Detekční limity – bez využití kolizního/reakčního plynu při naladění systému na ≤ 1,5% CeO+/Ce+:

Be (9) ≤ 0.2 ppt

In (115) ≤ 0.05 ppt

Bi (209) ≤ 0.09 ppt

Software ICP MS spektrometru

- Ovládací software umožňující ovládání všech částí ICP-MS sytému

- Možnost rozšíření SW o nástavbu pro analýzu nanočástic

- Software splňující požadavky 21 CFR 11

SPS4 - Autosampler s kapacitou min. 200 pozic pro vzorky

- Autosampler plně ovládán ICP-MS softwarem

- Integrovaný kryt pro minimalizaci kontaminace umožňující odsávaní výparů a napojení na odtah

Systém pro pokročilé dávkování vzorků

- Možnost rozšíření systému o plně integrovaný modul umožňující:

  - dávkování vzorku přes dávkovací smyčku pro minimalizaci carry-over efektu, kontaminace systému matričními vzorky a výrazné zrychlení analýzy/zvýšení produktivity

  - automatické přepínání mezi ladícím roztokem a roztokem interního standardu

Předřazená HPLC sestava pro speciační analýzy

Gradientové čerpadlo

- Nízkotlaký kvarterní gradient

- Průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0.001 – 10 ml/min v 0.001 ml krocích

- Tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 Mpa) až do průtoku minimálně 5 ml/min

- Možnost používání mobilních fází v rozsahu pH 1-12

- Pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily

- Aktivní oplach těsnění pístů

- Integrovaný vakuový 4-kanálový degaser

- Senzor úniku mobilní fáze

Autosampler

- Flow-through design nástřikového systému

- Nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému

- Tlaková odolnost  minimálně 600 bar (60 Mpa)

- Kapacita minimálně 50 vialek

- Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0.1-100 ml (v 0.1 ml krocích) bez výměny dávkovací smyčky

- Programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce

- Oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0.004%)

Termostat kolon

- Teplotní interval až do 80°C bez nuceného oběhu vzduch

- Kapacita minimálně 2 x 30cm kolony

Software

- Ovládací software umožňující ovládání všech částí kompletního HPLC-ICP/MS systému

- Softwarový modul pro možnost sběru a zpracování speciačních/chromatografických dat

Další vybavení ICP MS systému

- Kompletní vakuový systém (rotační a molekulární vakuová pumpa součástí dodávky)

- Automatická chladicí jednotka s uzavřeným vodním chladicím systémem a ventilovaným odhlučňovacím boxem

- Příslušenství potřebné pro propojení HPLC a ICP/MS systému a to včetně komunikačního kabelu

- PC sestava s 2x LCD/LED monitorem min 22“, HDD a SSD diskem a OS Windows 10

- UPS zdroj 1/1 fáze, s výkonem min 11kVA

Další požadavky

- Instalační a operační kvalifikace HW a SW po instalaci

- Součástí celkové ceny musí být doprava, instalace a zaškolení obsluhy v místě instalace

- Dodavatel musí disponovat minimálně dvěma česky mluvícími a výrobcem proškolenými servisními a aplikačními techniky se zaměřením na oblast ICP-MS

- Reakční doba servisu (telefon, email) do 24 hodin od nahlášení závady

- Záruka na systém minimálně 24 měsíců.