# Příloha č. 1a

Technická specifikace zakázky

Část 1 – Dodávka iontového chromatografu

veřejné zakázky s názvem „Dodávka iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC – MS/MS) a kapalinového chromatografu s DAD a FL detektorem (HPLC)“

Specifikace přístrojové sestavy a její výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Požadujeme dodání iontového chromatografu pro kvantitativní analýzu základních anorganických aniontů (Cl-, NO3-, SO42-, ClO4-) a polárních pesticidů (glyfosát, AMPA, Ethephon) v různých typech matric vybavený vodivostním detektorem a hmotnostním spektrometrem typu trojitý kvadrupól.

Minimální technická specifikace:

Iontový chromatograf

- systém IC ve 2 mm provedení

- dvoupístová izokratická pumpa s rozsahem průtoků 0,05 až 3 ml/min

- nastavitelný průtok v kroku 0,01 ml/min

- přesnost průtoku <0,1%

- správnost průtoku <0,25%

- integrovaný odplyňovač mobilní fáze (degaser)

- inertní PEEK provedení

- automatický oplach pístů

- vodivostní detektor s integrovanou vyhřívanou celou až do 60 °C

- teplotní stabilita <0,01°C

- lineární rozsah do 15.000 S s digitálním zpracováním signálu a šumem <0,1 nS

- rozlišení <0,1 nS

- elektrolyticky kontinuálně samoregenerovatelný aniontový membránový supresor

- elektrolytický on-line generátor eluentu s možností tvorby elektricky generovaných koncentračních gradientů v koncentračním rozsahu 0,1 až 100 mM při rozsahu průtoků 0,1 až 3,0 ml/min

- termostat kolon od teploty okolí +5 °C až do 60 °C

- automatický dávkovač vzorků s možností obsluhy dvou iontových chromatografů

- automatický dávkovač vzorků s nástřikem z 2 ml vialek v rozsahu minimálně 5-100 ul s kapacitou minimálně 100 pozic

Hmotnostní spektrometr:

Iontové zdroje

- ionizace ESI a APCI

- rozsah průtoku pro ESI bez splitování 5 – 3000 µl/min

- rozsah průtoku pro APCI bez splitování 50 – 3000 µl/min

- teplota sušícího plynu > 700°C

- sondy ESI a APCI kódovány pro automatické rozpoznání přístrojem a volby parametrů

Analyzátor

- analyzátor typu trojitý kvadrupól

- kolizní cela, ve které nedochází ke zpomalení letu iontů, nezpůsobí křížový signál mezi analyty s produktovými ionty o stejném m/z a nedojde tak ke vzniku falešně pozitivního výsledku

- skenovací rychlost až do 12 000 Da/s

- rychlost přepínaní mezi polaritami 50 ms v MRM režimu

- rozsah m/z 10 – 2000  u

- lineární dynamický rozsah minimálně 5 řádů (počítání pulzů)

- citlivost reserpine 1pg on column minimálně S/N > 100.000:1

Režimy měření

- měření produktů MS/MS

- Multiple Reaction Monitoring

- možnost přímého měření neutrální ztráty

- možnost přímého měření prekurzorů stejného produktového iontu

- měření spektra iontů po jejich záchytu v lineární iontové pasti

- měření spektra produktů MS/MS po izolaci prekurzoru kvadrupolem 1, fragmentací v kolizní cele, a zachycení všech produktů v lineární iontové pasti

- MS/MS/MS v analyzátorové části s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS/MS

- rychlé přepínání mezi režimem MS a MS/MS během ≤ 1 ms

- dynamické odečítání pozadí v reálném čase v průběhu probíhající analýzy pro optimální volbu prekurzorů pro fragmentaci MS/MS

- automatické ladění přístroje

- pojmenování MRM přechodů při tvorbě akviziční metody

- možnost tvorby knihovny spekter

- kompletní kvantitativní vyhodnocení dat

Další zařízení

- lineární čerpadlo pro přímé nasávání vzorků, které je schopné dodávat průtok od 10 nl/min. do více než 10 ml/min.

- šesticestný dvoupolohový přepínací kohout, který lze využít pro dávkování, odklonění balastu, nebo přepínání kolon

- v případě kdy systém vyžaduje pro svojí plnou funkci jiný druh plynu než dusík požadujeme dodání generátoru pro výrobu daného plynu

Řídící jednotka:

- PC s parametry vhodnými pro řízení, sběr a vyhodnocení dat

- operační systém Windows 10

- nejméně 24“ LCD monitor – 1920x1080 FullHD a více

- Klávesnice, myš (laser)

- UPS pro udržení systému v chodu při krátkodobém výpadku proudu

Vyhodnocovací a řídící SW, který musí umožňovat:

- vyhodnocovací software s licencí pro dva PC

- kontrola a nastavení parametrů IC-MS/MS systému

- sběr dat a jejich vyhodnocení

- záznam výsledků a tvorba vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů

- možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)

Příslušenství k IC-MS/MS systému

- chromatografická kolona pro separaci polárních pesticidů (glyfosát, AMPA. Ethephon)

Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky:

- zařízení musí být nové

- autorizovaný servis včetně zajištění náhradních dílů na území České republiky s odezvou do 24 hodin

- zaškolení na místě v ceně dodávky – min. 5 dní (1 den při dodání zboží a další dle dohody)

- následná aplikační podpora a poradenství, telefonická podpora

- záruka minimálně 24 měsíců